## Sheet1
成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第六批调研明细表（CDLC-2025006-01)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第六批调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
CDLC-2025006-01-01 | 各联盟单位 | 肺功能检查仪 | 1 | 100 | 100 | 肺通气功能、弥散功能、残气量检测、气道阻力检测、支气管舒张实验检测、支气管激发试验检测、呼吸肌力检测等 | 主机（包括基本功能要求的所有检测模块）、体描箱、阻抗模块、信息化软件系统、台车等 | 无 | ≥3 | 合同签订完成且中标方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内预先支付合同总金额的40%，设备经安装、调试、培训且验收合格后，收到合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内支付合同总金额的60%。 | 进口 | 成都市
CDLC-2025006-01-02 | 各联盟单位 | 肺功能测试系统 | 1 | 110 | 110 | 1、适用人群：从早产儿、新生儿、学龄前儿童、儿童及青少年等各年龄段。 2、具有灵活的未来扩展性（能升级扩展体积描记仪、阻断法气道阻力、鼻阻力、呼吸肌力等项目）和长久稳定性。 3、流速传感器：采用两套不同规格的压差式流速传感器及手柄，适合不同年龄段的患者。流速传感器具备恒温加热功能，使用寿命长，拆卸、安装简便、方便消毒。婴幼儿流速传感器：流速范围：0-±1500毫升/秒，分辨率：≤1.0毫升/秒；精度：±3%或±4毫升/秒。容量范围：±3000毫升；死腔：≤2毫升。儿童/成人流速传感器：流速范围：0-±20升/秒；分辩率：≤10毫升/秒；精度：±2%在0.2-12升/秒时。容量范围：0-±20升。 4、测试功能：静息通气功能和慢肺活量检查、流速容量环/时间肺活量、每分钟最大通气量MVV、支气管舒张试验、潮气呼吸环测定、脉冲振荡肺功能检查、支气管激发试验。 5、配备3升和100ml标准定标器，能进行符合我国肺功能操作指南要求的传感器流量定标及三流速验证； | 1、专用移动工作台车 一套 2、肺功能测试系统工作站 一套 3、带口压检查的流速传感器手柄（儿童成人用） 一套 4、带加热装置的流速传感器（婴幼儿用） 一套 5、脉冲振荡IOS模块 一套 6、支气管激发试验给药装置 一套 7、自动环境参数测量模块 一套 3000毫升和100毫升标准定标筒 各一套 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 进口 | 成都市
CDLC-2025006-01-03 | 各联盟单位 | 肺功能仪 | 1 | 130 | 130 | 1、仪器采用符合国际及国内呼吸学公认的标准一口气法弥散和残气功能，并可随医院的发展需求随时扩展测试。 2、功能要求： 2.1、慢肺活量（SVC）的测试：VT, ERV, IRV, IC, VCin, VCex, VCmax等； 2.2、流速容量环的测试：FEV1,FVC,FEV1/VCin %,FEV1/FVC %,FEV1/VCmax %,FEF75, FEF50, FEF25, PEF, FIV1,PIF, MIF50等； 2.3、最大自主通气量（MVV）的测试； 2.4、气道阻力测试：sReff, sRtot, sR0.5, sRmid，Reff, Rtot, R0.5, Rmid等； 2.5、一口气法弥散残气功能的测量：一口气法弥散和一口气残气要同时测得，一口气弥散的样本量和死腔量可以设置，且具备辅助学习测试模式功能；实时测定DLCO, KCO, VA, TLC, FRC,RV等； 2.6、支气管舒张试验； 2.7、支气管药物激发试验：压力可调的定量支气管激发试验给药装置，必须与肺功能属同一品牌，且在同一系统下使用，非外挂式； 2.9、可升级功能：MIP/MEP，P0.1，SNIP，Rocc，鼻阻力，顺应性等； 3、技术指标： 3.1、采用双向发射技术的超声式流速容量传感器： 3.1.1、防水设计，清洗过程中不需要拆卸和重新组装传感器，减少工作量； 3.1.2、动态流量校正技术，在流量测量过程中，可以测量每次呼吸的气体温度，进行实时BTPS校正，提高测试精度并最大限度地减少漂移； 3.1.3、采用两侧蜂窝设计，用于气体流动调节，使测试过程中呼吸气体呈层流状； 3.1.4、呼吸流量测定范围：0-18L/s，分辨率：1mL/s； 3.1.5、呼吸流量测定精度：呼出在0.1-14L/s时为±1.5%或±0.05L/s，吸入在0.1-14L/s时为±2.0%或±0.05L/s 3.2、采用红外多气体分析器：主要分析气体CO、CH4 3.2.1、响应速度小于145毫秒，测试结束能及时得到检查结果； 3.3、体积描记箱： 3.3.1、采用电磁锁技术的磁吸门技术，避免漏气； 3.3.2、箱内自动定标，采用电动校准泵，容积50毫升； 3.3.3、箱体：铝和玻璃； 3.3.4、箱体内部容积≥1110 升； 3.4、外置BTPS环境参数传感器： 3.5、定量喷雾给药激发试验模块：严格控制给药时间、给药相位、给药量等； 3.6、脉冲多频震荡IOS 3.6.1、具备脉冲多频震荡IOS及肺顺应性测试：可测试R5, R10, R15, R20, R25, R35, X5, X10, X15, X20, X25, X35, Rp, Rc。 3.6、具有自动辅助诊断功能，能够对测试结果进行自动分析，给出诊断意见和测试报告 3.7、需要接入医院内网HIS系统（不单独收费） | 1、专用移动工作台车及肺功能测试系统工作站 一套 2、流速传感器 一套 3、红外快速多气体分析器 一套 4、自动环境参数测量模块 一套 5、体积描记箱 一套 6、激发试验给药装置 一套 7、3升标准定标桶 一个 8、脉冲振荡IOS模块 一套 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 进口 | 成都市
CDLC-2025006-01-04 | 各联盟单位 | 术中神经刺激监测仪 | 1 | 90 | 90 | 1、神经监测项目：包括脑电图、肌电图、皮层定位、体感诱发电位、运动诱发电位、椎弓根自动刺激、听觉诱发电位、视觉诱发电位等多项功能。支持同时进行多项监测，脑电图、诱发电位和肌电图可以同步运行 2.端口连接：可将多个通道汇集至一个输出端口，连接耗材。 3、灵敏度：可调灵敏度范围为0.01μV/D到30mV/div。 4、共模抑制比：≥120dB。 5、扫描速度：速度范围为0.1-30000ms/D，≥20级可调。 | 1、双摇臂可移式监测主机 1台 2、术中刺激盒 1个 3、术中放大盒16通道 2个 4、音频刺激器 1个 5、视频刺激器 1个 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-05 | 各联盟单位 | 光学干涉断层成像系统 | 1 | 170 | 170 | 1、与一次性使用血管内成像导管配合使用，用于冠状动脉的腔内成像，适用于可进行腔内介入治疗的患者。 2、能够输入和选择造影图像，术中实时进行OCT和冠脉造影实时同步融合 3、人工智能自动识别钙化斑块，提供斑块相关评估参数。 4、基于OCT影像计算血流储备分数的功能 5、自动识别EEL功能：识别管腔时可自动识别EEL并结合图像拟合直径 | 1、回撤方式：自动/手动。 2、成像速度：≥180帧/秒。 3、纵向分辨率：≤20μm，横向分辨率：≤20μm。 4、成像直径测量允差：7%。 5、成像面积测量允差：10%。 6 、A扫描频率：80kHz~100kHz。 7、主机光学灵敏度：≥100dB。 8、自动识别管腔、检测及计算功能。 9、可支持多种数据输出格式，满足各种临床和科研需要；如静态图像JPEG或DICOM格式，如动态影像，AVI。 10、脂质斑块风险分析功能；提供深度层面脂质信息识别和整节段脂质负荷指数，辅助临床进行易损斑块及后续治疗策略评。 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-06 | 各联盟单位 | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 70 | 70 | 设备用途：用于眼科睑板腺功能障碍引起的干眼症治疗 1.单个治疗手具有激发次数不低于20万次 2.强脉冲光治疗头需包含两种输出光斑：面积≧3.0cm²的治疗头和面积≤1.0cm²的治疗头 3.至少提供两个治疗手具，能提供560-1200nm、580-1200nm、590-1200nm、 695-1200nm治疗波长中至少两个或以上治疗波长的手具供临床治疗使用。单次激发以四个或更多数量瞬时脉冲能量输出工作 4.无开机卡，点卡、次数卡等实物耗材 5.输出能量密度：≧20J/cm² | 1.主机1套 2.治疗手柄2套（560-1200nm，695-1200nm） 3.快速转接头2个 4.硅胶管1根 5.遮眼罩1副 6.光子防护镜1副 | 无 | ≥3 | 合同签订完成且中标方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内预先支付合同总金额的40%，设备经安装、调试、培训且验收合格后，收到合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内支付合同总金额的60%。 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-07 | 各联盟单位 | 眼表面干涉仪 | 1 | 65 | 65 | 具有两种检查模式： 常规检查、智能导航模式，方便初诊和复诊患者。具有红外照相功能；具有泪膜稳定性分析，脂质层量化评估，睑板腺成像分析；可以出具详细检查评估报告 1.1光源： 红外LED 波长：800nm-900nm 白色LED 波长：400nm-750nm 钴蓝色光 波长：400nm-530nm 红色光源 波长：580nm-660nm 1.2相机：红色、近红外、黄色滤光 1.3技术：锥形对准系统和Placido环技术 1.4对焦方式：自动对焦、手动对焦 1.5采集模式：单张拍摄、多张拍摄、视频拍摄 1.6图像分辨率：500万像素 1.7两种检查模式： 常规检查、智能导航模式，方便初诊和复诊患者。 1.8内置数据库，自动分析各项体征正常与异常情况。 1.9内置OSDI&DEQ5报告，可自动评分，自动诊断干眼严重程度。 1.10泪膜稳定性分析：非侵入泪膜破裂时间测定，自动测量首次破裂时间与平均破裂时间，提高泪膜地形图及破裂曲线，无刺激分泌，数据精准。 1.11泪河高度测量：非侵入泪河高度测量，无刺激分泌，最多可评估5个测量点，自动分析平均泪河高度，数据精准。 1.12脂质层量化评估：利用干涉技术，自动分析泪膜脂质层厚度，并提供每次瞬目的脂质层厚度量化数据及脂质层平均厚度量化分析数据。 1.13眨眼量化分析：通过视频拍摄，自动分析拍摄时间内的眨眼质量、完全眨眼次数、不完全眨眼次数，同时提供量化数据。 1.14睑板腺成像分析：可通过红外技术拍摄上下睑板腺，可对睑板腺缺失进行量化分析，可提供睑板腺3D成像，方便腺体形态及缺失观察。 1.15睑缘分析：观察睑缘改变和腺体开口变化，结合脂质层厚度与睑板腺缺失综合诊断MGD。 1.16眼红分析：高清拍摄结膜血管的图像，通过与分级量化模版比对，评估结膜充血的严重程度。 1.17螨虫检查：通过评估睫毛根部的袖套状分泌物及鳞屑评估是否有眼部螨虫。 1.18角膜染色观察：利用钴蓝光评估角膜上皮完整性，检查角膜炎症或黏蛋白缺乏型干眼。 1.19瞳孔测量：测量瞳孔在有光和暗室下反应，可选明亮、昏暗、暗室测量模式。 1.20白到白距离测量：可评估角膜缘到角膜缘的角膜直径。 1.21一键生成检查报告，可提供6种报告模式：综合报告、单页报告、治疗报告、随访报告、单目报告、双目报告。 1.22干眼治疗进展管理系统：干眼随访分析曲线进展图，跟进干眼治疗进展，方便临床医生实时跟踪治疗进展。 | 检查一体式主机一套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都市
CDLC-2025006-01-08 | 各联盟单位 | 眼前后节光学相干断层扫描仪 | 1 | 175 | 175 | 1.具备眼前节及眼后节OCT功能 2.具备眼底成像功能 3.具备OCT血流成像功能 4.具备眼后节分析功能 5.具备眼前节分析功能 | 1.OCT光源：扫频激光 2.OCT光源中心波长≤1050nm 3.OCT成像深度：眼前节最大成像深度≥16mm，眼后节最大成像深度≥12mm 4.OCT扫描范围：最大线扫描范围≥26mm，最大三维成像范围≥26mm×21mm 5.血流成像单次扫描最大范围≥26mm×21mm 6.可对视网膜下积液进行自动识别并计算其面积和体积 7.可显示全景前节断层结构（一次扫描同时显示角膜全层、双侧房角、前房、晶状体前囊及后囊、前部玻璃体的断层结构） 8.前节及后节扫描模式之间可通过软件切换，无需手动更换镜头 | 无 | 3 | 合同签订完成后，收到发票之日起10个工作日内支付合同总金额的30%。供应商将合同全部货物送至甲方指定地点，完成全部货物的安装，并经现场联合验收合格后，在验收合格并且收到发票之日起10个工作日内支付合同总金额的70%。 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-09 | 各联盟单位 | 眼前节分析系统（角膜地形图） | 1 | 65 | 65 | ▲1.相机：数字红外相机+立体摄影数字CCD相机 2.需具备IOL计算功能模块，度数计算需精确到≤0.5D,并可显示对应屈光度数。 ▲3.需具备IOL 优选该模块可满足屈光性白内障手术设计，需满足个性化选择非球、散光、多焦晶体等高端晶体的选择 4.需具有看角膜厚度、切向曲率（前）、切向曲率（后）、轴向曲率（前）、轴向曲率（后）、高度图、参考体、高度（前）、高度（后）、真实净屈光、角膜曲率屈光力偏差、前房深表（内表面）、屈光力（前）、全角膜屈光力等数据。 5.需具备眼前节断层图像，可观察前节形态。可获取术后角膜瓣恢复情况。 6. 可观察ICL术后的ICL位置，测量拱高。 7.圆锥角膜诊断功能：可进行典型圆锥角膜诊断，点对点对位分析，可结合中国人数据库参考标准，诊断典型圆锥角膜。可进行圆锥角膜分级，联合多个参数，完成分级，可有效随访观察。 8. 客观量化晶状体不同区域光密度并给出分级。 9. 提供全角膜屈光度及轴位，可指导散光晶体植入。 10.具有全角膜屈光力分布图，可评估视觉质量，直观分析角膜聚焦性。 ▲11.巩膜镜模块:具有巩膜镜验配功能 | 1、三维眼前节分析系统主机(角膜地形图)1套，2、额托支架，3、彩色图文报告工作站1套，4、升降台，5.打印相纸，6.彩色墨水。 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-10 | 各联盟单位 | 眼科扫频光学生物测量仪 | 1 | 98 | 98 | 11、测量方法：扫频生物测量 1、具备测量功能：可测量眼轴长度、中央角膜厚度、前房深度、晶体厚度、白到白角膜直径、角膜曲率、人工晶体度数测算 2、具备扫频OCT光源 3、白内障检出率：≥95% 4、具备可视化测量功能，可显示角膜到视网膜组织的OCT影像 5、角膜曲率测量具备远心光学技术 6、具备黄斑中心凹固视确认功能 7、具备自动和手动测量功能 8、具备超过上百款优化的人工晶体常数 9、具备散光晶体度数计算公式和Barrett、Haigis-L、Holladay2计算公式 10、具备连接白内障术中导航系统的功能 | 主机：1台 电动升降台:1台，可升降、移动的凳子 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 进口 | 成都市
CDLC-2025006-01-11 | 各联盟单位 | 超乳玻切一体机（带激光） | 1 | 180 | 180 | 1、▲全程动态监测并控制眼内压保证手术眼压恒定的功能，具备支持在不中断手术操作的情况下更换灌注液的功能。 2、▲双气路驱动玻切头设计，玻切头切割速率≥10000CPM，最大切割频率可达20000CPM。能够同时兼容20g、23g、25g+、27g+等多种不同切口大小的手术。 3、玻切头具有多种切割模式：负压及切速双线性控制3D模式、玻切开关触发式控制模式、单独控制负压模式、全段玻切模式。 4、▲具有独立文氏泵和蠕动泵双泵控制功能，使用过程中根据手术需要可以随时切换，不需要更换硬件设施。 5、抽吸负压>600mmHg，适用于所有包括玻切、晶体粉碎、超声乳化、笛针吸引等所有的抽吸操作。 6、具有自动附件识别功能，可以自动判断附件类型，自动检校附件安装位置是否正确、自动读取配套参数。 7、具有脚踏控制的自动气液交换功能，可以不需要使用三通阀控制的气液交换。 8、具有自动硅油注吸功能 9、具有氙灯照明功能：至少2组光路输出。 10、各个不同功能切换及参数调整时的语音播报提示功能。 11、▲内置一体化激光机模块，治疗激光具有连续、多发、单发模式。 12、内置一体化激光机模块具备双输出端口，兼容支持原厂 23G、25G+、27G+几种激光光纤，具备原厂带照明可调节角度的激光光纤。 13、超声模式：传统超声和扭动超声 14、配备冷冻治疗仪1台：双路输出、可单独或同时使用；最低制冷温度： -70℃~-75℃ ；制冷和解冻周期：≤6s | 玻切超乳一体机设备主机 *1，一体式底座 *1，内置532nm激光治疗模块 *1，主机脚踏板*1，激光脚踏板*1，25g联合手术套包20000cpm *2，25g玻切手术套包20000cpm *2，超乳手柄 *3套，眼内激光光纤 *4 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 进口 | 成都市
CDLC-2025006-01-12 | 各联盟单位 | 电超声治疗仪 | 1 | 50 | 50 | ▲超声治疗物理通道：≥6个，为保证系统的稳定和功能的独立控制，6个通道要相互独立。 超声有效声功率：≥ 2W 超声工作频率：≥ 0.6MHZ 超声治疗头固定自动工作，无须手持。 电刺激物理通道：≥4个。 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 ▲电刺激脉冲宽度：至少在100-2000μs范围内可调。 ▲电刺激脉冲频率：至少在2-2000Hz范围内可调。 ▲阴道电极通道数：≥ 3个，独立控制，分别调节参数。 阴道电极电介质强度： 导体间施加交流1500V电压历时1min无闪络和击穿。可重复使用。 ▲超声治疗和电刺激治疗，可以单独治疗、联合治疗、序贯治疗，可以选择不同的治疗方式，制定治疗方案。 ▲超声治疗参数可以调节档位，超声功率等级可调：≥ 10个档位。 具有时序性超声治疗功能，各刺激通道相互独立，可以按照内置预定顺序进行联动刺激，可分别调节各个超声通道的档位。 ▲阴道电极可以单独控制，根据女性阴道尺寸，关闭最外侧通道。 | 电超声主机 1套 电超声治疗仪软件 1套 推车 1套 4、宫颈阴道电极 20个 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-13 | 各联盟单位 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 60 | 60 | 一、主机须与二氧化碳激光光纤配合，用于微创治疗咽喉部、耳部病变以及组织的切割、凝固、汽化与打孔。 二、二氧化碳激光光纤： 1.光纤总长度≥200cm 2. 传输激光波长：10.6um。 3. 纤芯内径0.5mm允差为士10%。 4.光纤传输效率：光纤平直放置时，对应波长在10.6um范围。 5. 光纤传输效率不稳定度：不大于士10%。 6. 光纤传输效率复现性：不大于士10%。 7. 消毒灭菌后的光纤传输效率应不小于消毒灭菌前的90%。 8. 光纤最大传输功率30W 三、二氧化碳激光主机 A1、二氧化碳激光波长：10.6um。 A2、导光系统：高精度导光臂，采用的导光臂激光与指示光输出同心度优于0.05mm关节灵活稳定。 A3、输出功率：连续输出1~30W，调制脉冲输出1～20W，短脉冲输出1～10W，峰值功率≥250W。 | 激光主机1 七关节导光臂 1 激光防护眼镜 1 激光防护眼罩 1 f=50mm治疗手具 1 f=100mm治疗手具 1 脚踏开关 1 标准电源线 1 防尘罩 1 光纤耦合器套件 1套 空气过滤器 1 光纤 3根 光纤更新套装：光纤切割组件和光纤剥脱组件 1 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-14 | 各联盟单位 | 高能量激光治疗仪 | 1 | 65 | 65 | 1、 2种治疗激光波长：810 ± 10nm和980 ± 10nm, 基于患者的身高、体型和皮肤颜色，由设备自动配置810/980nm两种波长的输出比例。 2、 脉冲频率可选择2Hz；10Hz；100Hz；200Hz； 500Hz；1000Hz；2500Hz；5000Hz和10000Hz。 3、输出方式：手持式手柄按钮开关，可选配脚踏开关。 4、配备4种符合人体工程学设计的治疗头。其中2种非接触平光镜治疗头，1种固定接触式无反射水晶治疗头，1种可旋转接触式无反射水晶治疗头。 5、处方：拥有专家模式和智能模式两种处方模式，内置多种病例方案以及3D动态人体解剖肌肉图和神经图。 | 1.激光治疗仪 1台 2.带手指开关白色手柄 1把 3.白色中号平镜治疗头 1个 4.医疗级电源线 1根 5.触摸笔 1支 6.工具包 1个 7.钥匙 4把 8. 大护目镜 (810nm / 980nm) 1个 9. 普通护目镜 (810nm / 980nm) 2个 10.眼睛保护罩 1个 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-15 | 各联盟单位 | 强脉冲光与激光系统 | 1 | 160 | 160 | 1.良性色素病变、良性血管病变、色沉、皮纹治疗、改善光老化，炎性痤疮、多余毛发祛除；手术瘢痕、眼周细纹，表皮重建、毛孔收缩 2.波长:400-1200nm，为保证治疗效果，所有波段均覆盖1000-1200nm 3.导光晶体：8×15mm;15×35mm两种尺寸（非光斑适配器） 4.强脉冲光IPL手具端头温度范围：0℃-10℃ 5.具备每个子脉冲能量密度均独立可调技术 6.具备530-650nm&900-1200nm血管超膜双波滤光片，通过血管滤光片的最大能量≥30J/c㎡。 7.具备400-600nm&800-1200nm痤疮超膜双波滤光片，通过痤疮滤光片的最大能量≥25J/c㎡ 8.具备点阵非剥脱性表皮重建技术 | 1.主机 1台 2.IPL治疗手具 1套 3.滤光片 1套 4.可更换蓝宝石光导头 1套 5.医生防护眼镜 1副 6患者防护眼镜 1副 7、无创光纤点阵模块 1套 8、无创光纤点阵手具 1套 9、脚踏开关 1套 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 进口 | 成都市
CDLC-2025006-01-16 | 各联盟单位 | 磁刺激仪 | 1 | 54 | 54 | 1、适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗 2、分体式结构，主副双屏配置，标配铁芯线圈和圆形线圈； 3、具有磁刺激、触发磁刺激、Kegel训练、多媒体生物反馈等 4、软件控制治疗座椅进行盆底和骶神经双模式一键自动切换，座椅自动翻转，实时坐姿监测功能 | 1、铁芯线圈一套、圆形线圈一套 2、自动翻转治疗座椅一台 3、坐姿监测压力气垫一套 4、体外压力反馈模块一套 5、体外压力评估一套 6、触控屏（内嵌于机箱）一台、副屏一台 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-17 | 各联盟单位 | 体外高频热疗机 | 1 | 60 | 60 | 1、设备采用非介入式的物理治疗方式，无副作用，适用于深部恶性肿瘤的治疗，对病人无创伤。 2、设备具有温度传感器的实时测温单元，可连续实时测温。 3、设备具有防死机、干扰等电脑故障保护功能；并可手动紧急关机。 |  | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-18 | 各联盟单位 | 超声骨刀 | 1 | 70 | 70 | 1、便携式台式主机，LCD液晶显示屏≥8英寸；功能：利用超声完成骨性组织的切割和破碎功能，具有切骨和磨骨功能，适用于开放性手术、微创手术、椎间孔镜下等手术。 2、超声骨刀工作频率：≥40kHz，打击力度强，低噪音设计；超声骨刀最大尖端主振幅≥150um；输出超声最大电功率：＞100W，功率调节≥10档。 3、蠕动泵：＞10档水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水；自由选择注水量：最大注水量不小于90 ml/分钟；设备开机到系统操作界面显示时间≥15秒；设备防电击类型和防电击程度为I类B型；主机具有模块升级功能，可配置相应功能模块实现超声吸引、超声清创等功能；为降低医院使用年限成本，主机使用年限至少达到 9 年。 4、具有重复使用和一次性使用刀具；切割形刀具和磨骨刀具可重复消毒使用；刀头工作时纵向+横向扭转摆动；刀头种类：至少具有35种以上用于切骨、磨骨等刀具，适合不同的手术场合。 5、 手柄：具有专用复合动力磨骨手柄，代替普通磨钻，可快速磨削骨骼，温升低，安全性高。 | 超声骨刀主机：1台 超声骨刀手柄：2把 超声骨刀刀具：8把 脚踏开关：1个 注水套：2个 超声骨刀扳手：2个 硅橡胶医用导管：1套 5m电源线：1根 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-19 | 各联盟单位 | 等离子双极电切电凝系统 | 1 | 50 | 50 | 产品具有电切镜下组织切割与凝血功能；腹腔镜模式下腹腔镜手术和开放手术双极电切和电凝功能。 1、额定输出频率375±5KHz，切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W， 凝血模式下额定负载100Ω±10Ω，最大输出功率100 W±20 W。 2、工作状态显示为LCD液晶彩屏显示，≥5.6吋。 3、具有自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率，无需手调，并可增减。 4、具有超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出。 5、具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等。 6、主机智能自检，自动识别不同电极，自动设定相应的输出功率。 二、电切内窥镜（包含如下），可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。 1、内窥镜，30°4mm×302mm高清（HD）内窥镜,整体可高温高压消毒。 2、外鞘，≤26Fr，设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。 3、内鞘，≤24Fr，可360°旋转。 4、内鞘转接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进出水，实施单鞘手术。 5、闭孔鞘芯1根。 6、冲洗接头1个。 7、可选配激光光纤鞘：279mm±5mm,独立设计与等离子工作手件及操作系统匹配，术中无需激光手件，可同时兼容但不限于钬激光、绿激光、红激光、1470nm激光、2μm激光手术，可通过直径1000μm及以下各种规格型号光纤。 | 1、等离子主机1台； 2、电切内窥镜2套； 3、配套激光光纤鞘1个； 4、配套收纳消毒盒2个； 5、配套可复用环状电极2根、直角钩状电极2根 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-20 | 各联盟单位 | 多道电生理检测及射频消融仪 | 1 | 60 | 60 | 1、用于描记人体心脏活动时人体体表心电图、心腔内的心电波形、测量心腔和血管内压力、发放刺激； 2、安全标准：Ⅰ类CF型，整机具备除颤防护功能，悬浮隔离输入； 3、控制主机：硬件配置≥四核CPU、内存≥8G、硬盘≥2T，具备双硬盘双系统功能； 4、总通道数≥32个通道（体表放大器≥12道、心内放大器双极≥16道、ABL≥ 2道、有创血压≥2道）； 5、具备内置式程控刺激仪功能：可做S1～S5程控刺激，S1S1刺激过程中增减S1的间期，RS2感知程控刺激及起搏，任意心内通道发放起搏和刺激。 6、体表、心内固定增益多档可调：设置范围1 —400mm/mV 7、具备体表信号输出功能，输出信号放大倍数多档可调 8、射频消融仪阻抗检测范围20Ω～300Ω，阻抗保护设置范围可调 | 隔离电源1台；控制主机1台；前置放大器1台；打印系统1套；显示系统3台；体表线1套；血压线1根；心内输出盒1个；射频消融仪1套 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-21 | 各联盟单位 | 关节镜系统 | 1 | 150 | 150 | 1、动力系统要求满足椎间孔镜手术、关节镜手术、关节置换手术、创伤手术、手足踝外科手术、UBE手术、脊柱开放手术使用。 2、成像系统要求4K。 3、光源系统和成像系统为单独主机。 4、关节镜、椎间孔镜、关节刨削手柄、椎间孔镜手术手柄各2件。 5、需提供关节刨刀、椎间孔镜磨钻、锯片、关节钻头等耗材各10支。 | 1、内窥镜成像系统1台 2、医用冷光源系统1台 3 、医用显示器1台 4、关节镜及附件2套 5、椎间孔镜2支 6、手术动力装置（关节刨削手柄2件、椎间孔镜手柄2件、动力手机1件、大骨摆锯1件、大骨钻1件、往复锯机头1件、克氏针机头1件、铰锉机头1件、微电机2件、小摆锯1件、小空心钻1件、磨钻手柄1件、UBE磨钻10支、椎间孔镜磨钻10支、关节刨刀10支、关节钻头10支、大锯片10片、小锯片10片） 7、高频手术系统（射频）1套 8、肩膝关节镜手术器械1套 9、椎间孔镜器械1套 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-22 | 各联盟单位 | 脊柱侧路镜+器械 | 1 | 68 | 68 | 1、用于微创下治疗“脊柱退变性疾病”如腰椎间突出症、部分锥管狭窄，椎间孔狭窄等骨性病变，可实现可视化精准操作； 2、脊柱内窥镜：通道直径与外径‌：器械通道直径≤3.7mm，外径6.5mm～7.0mmm，便于微创操作‌； 3、工作长度‌≥175mm，适应不同入路需求（如椎间孔、椎板间等）‌ ‌4、配套工具：包含不限于逐级扩张管、工作套管、可视扩孔钻、神经拉钩、剥离子、抓钳、咬骨钳等与内窥镜配套使用的手术工具，实现精准切除和减压‌； 5、能跟医院现有的德国Joimax大通道椎间孔镜的摄像光源系统、高频射频系统、镜下动力刨削系统共用 | 1、脊柱内窥镜系统主机一台，相关工作系统一套。 多样手术器械一套 | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都市
CDLC-2025006-01-23 | 各联盟单位 | 电子支气管镜 | 1 | 90 | 90 | 1.主机具备高清图像处理能力，具备高清输出接口。 2.具备图像冻结模式，图像冻结后有活动画面可观察镜下情况。 3.支气管外径小于4mm,便于儿童肺部疾病观察及治疗 4.支气管镜钳道大于1.1mm,可对儿童肺部疾病进行细胞学取样、活检及儿童气道异物取出。 5.支气管上弯曲角度大于等于210°，下弯曲角度大于等于130°。 | 1.高清主机1台； 2.小儿支气管镜1条； 3.台车1台； 4.监视器1台； 5.内镜用图文工作站1台； 6.测漏器1台； | 无 | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 进口 | 成都市