药品追溯码采集设备参数

高拍仪

- ★基本要求：支持国家医保药品追溯码等所有院内条码、二维码批量读取，支持正反面读码，无需借助其他软件进行解码。

- ▲扫码过滤：具备结果去重功能和结果输出延时功能，可自定义屏蔽无关码制，避免误读。

- 快捷启动：一键开关机，无需额外操作。

- ▲镜头参数：≥230万像素自动变焦镜头；图像分辨率：≥1920*1200，图像传感器类型为CMOS，Sensor CPU核数: 4;帧率≥120FPS，具备自动变焦功能。

- ▲扫描效率：至少支持30个不同高度的追溯码同时读取，识读时间≤30ms（提供现场演示）。

- ▲识读范围：至少支持0-420mm高度范围内任意高度的的追溯码、处方签码快速读取，至少支持350*245mm幅面范围内的追溯码、处方签码快速读取（提供现场演示）。

- ▲灯光模式：为减少对办公人员的光污染，设备需支持在无自带光源办公环境中稳定应用，可根据使用需求，调整为曝光模式、无光模式、常亮模式等模式，具备至少7个补光白色护眼光源，支持昏暗模式读取（提供现场演示），带专业偏振片。

- ▲语音功能：支持语音播报数量，为减少对使用人员的噪音污染，针对不同操作班组人员，语音播报功能可根据自身需求，通过单独配备的音量机械开关，可自行开启或关闭语音播报功能。音量可以调节。

- 指示灯：支持读码成功/失败指示。

- 整机结构：配备可升降机架，高度可调。

- 尺寸：≤400mm(L)*300mm(W)*500mm(H)，配备专用底盘，标注识读区域。

- ▲系统适配：支持院内现有HIS程序，至少支持winXP、win7、win10系统即插即用，无需安装额外软件或U盘等工具，开机自适配。

- 通讯接口：至少支持网口、RS232、USB通讯。

- 快速安装：支持快速拆卸安装，线路整洁，无裸露线头等安全隐患。

- ▲整体要求：整机医疗白色配色，整机金属材质、结实耐用，底部配备防滑垫。

手持式条码扫描器

| 图像传感器： | CMOS |
| --- | --- |
| 像素 | ≥640*480 |
| 照明 | 白光 LED |
| 对焦 | - 红光 |
| 识读码制 | - 支持国家医保药品追溯码等所有院内条码 |
| 识读精度 | ≥3mil |
| 条码灵敏度 | 倾斜：+60° 旋转：360° 偏转：+60° |
| 符号反差 | ≥20% code128 10mil |
| 通讯接口 | USB通讯，即插即用 |
| 跌落高度 | 1.5米 |
| 防护等级 | IP52 |
| 重量 | - ≤140g |
| 外观尺寸 | ≤118mm*68mm*145mm |