## 第一批
成都市第六人民医院2026年医疗设备市场调研第一批调研明细表（CDLY-CY2026-01)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 进口/国产
CDLY-CY2026-01-001 | 口腔科（沙河） | 牙科综合治疗机 | 4 | 2.18 | 8.72 | 双关节可折叠式头枕，标配一个左扶手，至少三个预置椅位，最低椅位可达到380mm，配有水、气、电总开关，带有机椅互锁系统,手机工作状态下,椅位保持锁定。医生位包括2套四孔高速手机接头，1套低速气动马达接头，1支三用枪，医生位多功能程序控制盘。助手位包括1支三用枪，1套强吸，1套弱吸，助手位多功能程序控制盘。 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-002 | 口腔科（沙河） | 牙科电动无油空气压缩机（一拖三） | 2 | 0.6 | 1.2 | 1、至少同时满足3台椅位使用。 2、由压缩机机头、储气罐等组成。 3、产气量最大每台200-300L/分钟，储气罐容积:50-70L， 4、 配备过载保护装置，安装有安全阀、压力表、自动排水阀及单向阀 5、自动排水功能 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-003 | 口腔科（沙河） | 牙科电动无油空气压缩机（一拖一） | 3 | 0.25 | 0.75 | 1、至少同时满足1台椅位使用。由压缩机机头、储气罐等组成。 2、产气量最大每台100--150L/分钟，储气罐容积:25-50L， 3、 配备过载保护装置，有安全阀、压力表、自动排水阀及单向阀 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-004 | 口腔科（沙河） | 洁牙机 | 2 | 0.125 | 0.25 | 1、尖端输出功率：3W～20W，压式取换车针 2、具有洁牙、牙周、根管治疗功能 3、接插式手柄，手柄能耐高温高压消毒。 4、双水路自由选择； 5、洁牙头带灯光 6、配置脚踏开关，洁牙头，荡洗针 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-005 | 口腔科（沙河） | 高速气涡轮机 | 30 | 0.1 | 3 | 空载转速：300000--400000rpm;可进行高温高压蒸汽消毒;具有水路防回吸功能;冷却形式：多点喷雾冷却；国家标准四孔接头，按压式换取车针 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-006 | 口腔科（金牛） | 激光治疗仪 | 1 | 4.697 | 4.7 | 用于口腔黏膜、牙龈的汽化，口腔内软组织的切开、牙龈切除；功率可调节，最大功率≥8W；彩色液晶屏，可视化操控界面；同时具备电源适配器连接电源供电和内部电池独自供电工作 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-007 | 口腔科（金牛） | 牙科综合治疗机 | 2 | 2.18 | 4.36 | 双关节可折叠式头枕，标配一个左扶手，至少三个预置椅位，最低椅位可达到380mm，配有水、气、电总开关，带有机椅互锁系统,手机工作状态下,椅位保持锁定。医生位包括2套四孔高速手机接头，1套低速气动马达接头，1支三用枪，医生位多功能程序控制盘。助手位包括1支三用枪，1套强吸，1套弱吸，助手位多功能程序控制盘。 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-008 | 口腔科（金牛） | 儿童高速气涡轮机 | 10 | 0.15 | 1.5 | 1、机头直径≤10mm，高度≤10.5mm 2、手机与国际标准4孔接头配合使用， 3、压式取换车针， 4、具有水路防回吸功能。 5、冷却形式：单点喷雾冷却。 6.空载转速：≥350000rpm，可进行高温高压蒸气消毒。 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-009 | 口腔科（金牛） | 45°高速气涡轮机 | 4 | 0.128 | 0.51 | 1、机头45度反角设计 2、国际通用四孔接头 3、单孔或多孔喷水，防回吸，头部抗磕碰设计，防滑花纹设计， 4、按压式换取车针； 5、转速≥300000-400000转/分钟,可进行高温反复消毒。 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-010 | 药剂科（东虹） | 2-8℃医用冷藏冰箱 | 4 | 1.35 | 5.4 | 1.温度2-8℃可调 2.有效容积：≥730L 3.层架可调、柜体自带门锁 4.测试孔：检测孔1个 5.具有循环除霜系统 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-011 | 检验科（金牛） | 2-8℃医用冷藏冰箱 | 5 | 0.8 | 4 | 1.温度2-8℃可调 2.有效容积：≥730L 3.层架可调、柜体自带门锁 4.测试孔：检测孔1个 5.具有循环除霜系统 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-012 | 检验科（东虹） | 专用储血冰箱 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1、样式：立式，发泡视窗门。 2、数码温度显示，可通过设定使箱内温度保持在4℃±2℃范围内，显示精度0.1℃。 3、搭载DC/DC电源管理模块。 4、声光报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电报警等多种功能。 5、标配测试孔。远程报警接口配置有浸塑搁架，带标签条。 6、配温度记录打印机 7、有USB数据导出接口。 8、蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-013 | 检验科（东虹） | 冷冻冰箱 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1、卧式，单门。 2、制冷剂：无氟环保制冷剂 3、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 4、声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、超量程报警等多重保障。 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-014 | 检验科（东虹） | 储血冰柜 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1、立式，单门。 2、ABS抽屉，分类存储。 3、每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。 4、制冷剂：无氟环保制冷剂。 6、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-015 | 呼吸科（金牛） | 多功能冷冻治疗仪 | 1 | 40 | 40 | 1主机屏幕液晶显示屏显示。 2，具有设置效果和设置计时器功能。冷冻具有计时器功能可以测量冷冻时间，计时器功能可以打开也可以关闭，打开计时器功能时，可以进行冷冻计时和冷冻倒数计时。 3、设备具有≥2档冷冻效果模式，可监测和控制冷冻过程。 4、具有程序存储功能； 5、有重复用和一次性用冷冻探针，最细探针直径≤1.1mm 6、具有器械自动识别功能。 7、具备多种参数调节功能，可对对比度，显示亮度，声音进行调节。 |  | 进口
CDLY-CY2026-01-016 | GCP | 冰箱（-80°） | 1 | 3.5 | 3.5 | 1.箱内温度 -40℃ ~-86℃可调 2.有效容积420L±20L 3.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；具有多种故障报警，包含高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警 方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-017 | 消毒供应中心 | 小型蒸汽灭菌器 | 1 | 4.756 | 4.76 | 1、主体容积：＜60L 2、主体材质：SUS304 3、设计压力：-0.1/0.3MPa 4、设计温度：≥144℃ 5、程序名称：至少包含裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序 6、加热结构：全夹套结构，采用储能式蒸发器与夹套一体 7、配置：内置热敏打印机1个，托盘2套、压力表、压力阀2套。 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-018 | 消毒供应中心 | 过氧化氢浓度检测报警器 | 1 | 1.3 | 1.3 | 用于实时监测环境中过氧化氢气体或溶液浓度并预警风险的安全设备，基本功能包括：通过电化学传感器或光谱分析技术，精准检测空气中过氧化氢蒸气（ppm 级）或溶液浓度（百分比浓度），实时显示数值并超限触发声光报警（如浓度超标、低电量、传感器故障），部分设备支持数据存储、历史曲线查询及无线传输（如连接 PLC 或云平台），适用于医疗消毒室、实验室、化工生产车间等场景，防止高浓度过氧化氢引发的呼吸道刺激、爆炸风险（高浓度蒸气遇明火）及误接触伤害 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-019 | 消毒供应中心 | 不锈钢转运架 | 5 | 0.45 | 2.25 | 1、材质：全不锈钢 2、四角有脚轮，可以随便移动 3、尺寸:≥1200(L)x 600(W)x1800(H)mm |  | 国产
CDLY-CY2026-01-020 | 消毒供应中心 | 高压水枪 | 3 | 0.16 | 0.48 | 1、用途：用于器械进行高压水清洗 2、一把枪配备≥6个喷头 3、不锈钢材质 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-021 | 消毒供应中心 | 高压气枪 | 3 | 0.37 | 1.11 | 1、用途：用于器械进行高压气吹干操作 2、一把枪配备≥6个喷头 3、不锈钢材质 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-022 | 消毒供应中心 | 器械消毒盒 | 10 | 0.16 | 1.6 | 1、材质：铝合金材质 2、有配套的各种规格的硅胶支架和硅胶垫配合使用 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-023 | 胃肠外科（金牛） | 移动式空气消毒机 | 1 | 0.29 | 0.29 | 1.自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行；风速可选 2.适用体积：≥100m3 3.等离子体密度：≥6.74×1017m3 4.等离子体发生器使用寿命：≥30000h 5.整机使用年限≥10年 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-024 | 全院 | 壁挂式空气消毒机 | 32 | 0.224 | 7.17 | 1.自动、遥控、触感式手控多控消毒运行；风速高、中、低自由选择 2.适用体积：≥100m3，壁挂式 3.等离子体密度：2.9×1017m-3～1.12×1018m-3 4.等离子体发生器使用寿命：≥30000h |  | 国产
CDLY-CY2026-01-025 | 口腔科（金牛） | 医用牙科牙模消毒柜（紫外线消毒） | 2 | 0.12 | 0.24 | 5-8层，功率600-1000W，钢化玻璃门，不锈钢层架，智能触摸屏，紫外线消毒杀菌热风烘干，可调定时，门联锁：消毒柜打开时，紫外线灯自动关闭， |  | 国产
CDLY-CY2026-01-026 | 口腔科（金牛） | 移动式紫外线消毒车 | 1 | 0.05 | 0.05 | 移动式，紫外线+臭氧杀菌，双支30-80w灯管，180°自由旋转，延时启动功能，灯臂可调节、有定时功能，使用寿命28000-12000小时，紫外线强度70-200 µW/cm |  | 国产
CDLY-CY2026-01-027 | 呼吸科（东虹） | 移动式空气消毒机 | 2 | 0.29 | 0.58 | 1.自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行；风速可选 2.适用体积：≥100m3 3.等离子体密度：≥6.74×1017m3 4.等离子体发生器使用寿命：≥30000h 5.整机使用年限≥10年 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-028 | 胃肠外科（沙河） | 腹壁缝合钳 | 2 | 0.11 | 0.22 | Φ2.7，上开口无齿，外形光滑圆整 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-029 | 麻醉手术室（沙河） | 腹腔镜器械 | 1 | 11.6 | 11.6 | 双极电凝钳 5*330 5个 1、尺寸：D(直径)Φ5mm±0.3mm； 2、L(工作长度)330mm±3mm； 3、钳头分为弯分离型和无损伤型，硬度达到HRC40-HRC45之间； 4、粗糙度：头部Ra≤0.8μm； 5、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌； 6、与患者接触部分材料为630号医用不锈钢； 7、外表光滑,能顺利通过相应的穿刺器或转换器，转柄360°旋转 高频电缆线（单极） 3000mm 20个 1、L(工作长度)3000mm 2、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 生物夹钳 10*330 10个 1、粗糙度：头部Ra≤0.8um； 2、尺寸：D(直径)Φ10±0.2mm， 3、L(工作长度)330mm； 4、灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌； 5、夹持力：≥15N； 6、钳杆材质符合YY/T0924.1-2016中的P号不锈钢； 电钩 5*330 20个 1、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 2、L(工作长度)330mm±3mm 3、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造。 4、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-030 | 麻醉手术室（金牛） | 腹腔镜器械 | 1 | 10 | 10 | 高频电凝线（双极） 3000mm 10个 1、L(工作长度)3000mm 2、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 高频电缆线（单极） 3000mm 18 1050 18900 1、L(工作长度)3000mm 2、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 生物夹钳 10*330 5个 1、粗糙度：头部Ra≤0.8um； 2、尺寸：D(直径)Φ10±0.2mm， 3、L(工作长度)330mm； 4、灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌； 5、夹持力：≥15N； 6、钳杆材质符合YY/T0924.1-2016中的P号不锈钢； 电钩 5*330 10个 1、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 2、L(工作长度)330mm±3mm 3、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造。 4、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 弯剪（双动） 5*330 5个 1、硬度：头部≥480HV0.2 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um 3、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 4、L(工作长度)330mm±3mm 5、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造。 6、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 无损伤抓钳（阑尾） 5*330 10个 1、硬度：头部300HV0.2~600HV0.2 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um 3、尺寸：D(直径)Φ5±0.2mm 4、L(工作长度)330mm±3mm 5、灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 6、结构三拆，钳芯、钳柄、钳杆能与其他器械统配。 7、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造。 穿刺器 5.5*105mm 6个 1、器械通道宽度：Φ5.5±0.2 ，L(工作长度)105mm； 2、针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2 3、粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um 穿刺器 10.5*105mm 4个 1、器械通道宽度：Φ10.5±0.2 ，L(工作长度)105mm； 2、针头经热处理，硬度为330HV0.2~420HV0.2 3、粗糙度：穿刺针针头和穿刺套管表面粗糙度Ra值≤0.8um |  | 国产
CDLY-CY2026-01-031 | 甲状腺乳腺外科（金牛） | 甲状腺拉钩组合包（经口拉钩） | 1 | 2.9 | 2.9 | 1、刺探针（左弯、右弯）各一把； 2、应有良好的耐腐蚀性能； 3、牵拉受力强，不易弯曲； 4、压块前端做了防滑处理，压块前端边缘做了钝化处理不损伤内部组织。 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-032 | 肝胆外科（沙河） | 甲状腺手术器械 | 1 | 9.31 | 9.31 | 1.甲状腺拉钩：刺探针（左弯、右弯）各一把、压板2片 2.甲状腺拉钩整体符合“7”字型结构 3.甲状腺拉钩前端压板受力面积应≥8*30mm，刺探针长度不低于180mm 4.5mm腹腔镜手术器械为两拆分手柄 5.手术器械支持低温等离子以及高温高压灭菌 配置清单： 甲状腺拉钩2套（压板×2，刺探针×2） 穿刺器，10×95,2套 穿刺器，5×95,2套 弯分离钳（精细），5×330,2把 单极剪刀，5×330,2把 皮下分离器，10×350,1把 甲状腺剥离器，5×350,1把 专用拉钩（左弯），1.8×250,1把 专用拉钩（右弯），1.8×250,1把 皮下注水器，2.5×250,1把 双极电凝钳（精细），5×330,2把 持针钳（钛合金），5×330,2把 腹腔镜手术器械消毒盒，550×250×100，1个 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-033 | 肝胆外科（金牛） | 单孔腹腔镜操作器械 | 2 | 13 | 26 | 弯分离钳 5×410 2个 1、可提供市面上所有腔镜款式器械(包括两段、三段式),可提供个性化定制 器械；钳芯、钳柄、钳杆与其他器械通配 2、钳管采用进口 PEEK 绝缘材料 3、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或40HRC45HRC、40HRC-50HRC），具有良好的耐腐蚀性能 弯剪刀 5×410 2个 1、可提供市面上所有腔镜款式器械(包括两段、三段式),可提供个性化定制 器械；钳芯、钳柄、钳杆与其他器械通配 2、钳管采用进口 PEEK 绝缘材料 3、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或40HRC45HRC、40HRC-50HRC），具有良好的耐腐蚀性能 胆囊抓钳 5×410 2个 1、可提供市面上所有腔镜款式器械(包括两段、三段式),可提供个性化定制 器械；钳芯、钳柄、钳杆与其他器械通配 2、钳管采用进口 PEEK 绝缘材料 3、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或40HRC45HRC、40HRC-50HRC），具有良好的耐腐蚀性能 无创抓钳 5×410 2个 1、可提供市面上所有腔镜款式器械(包括两段、三段式),可提供个性化定制 器械；钳芯、钳柄、钳杆与其他器械通配 2、钳管采用进口 PEEK 绝缘材料 3、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或40HRC45HRC、40HRC-50HRC），具有良好的耐腐蚀性能 吸引器 5×410 2个 钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或40HRC45HRC、40HRC-50HRC） 单极电钩 5×330 2个 1、钳管采用进口 PEEK 绝缘材料 2、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或40HRC45HRC、40HRC-50HRC）， 单极电棒 5×330 2个 1、钳管采用进口 PEEK 绝缘材料 2、钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或40HRC45HRC、40HRC-50HRC）， 施夹钳 10×410 2个 钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或40HRC45HRC、40HRC-50HRC） 单极高频电缆线 4×3000 4根 1、4×3000mm 腹腔镜器械消毒盒 625×250×100 4个 1、铝合金材质 2、灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 穿刺器 3.0×60 4个 1、包括穿刺套管及穿刺锥 2、圆锥尖 3、直径≤3.4mm 4、工作长度≥80mm 弯分离钳 2.7×300 2个 1、防损伤，左弯 2、握笔式手柄不带棘，带环 3、直径≤2.7mm 工作长度≥300mm 剪刀 2.7×300 2个 1、精雕钝头 2、握笔式手柄不带棘齿，不带环 3、直径≤2.7mm 4、工作长度≥300mm 抓钳 2.7×300 4个 1、1x2对牙齿 2、握笔式手柄带棘齿和环 3、直径≤2.7mm 4、工作长度≥300mm 持针钳 2.7×300 4个 1、握笔式手柄带棘齿，不带环 2、直径≤2.7mm 3、工作长度≥300mm 单极电钩 5×330 4个 1、单极电极，L型90° 2、陶瓷绝缘 吸引器 2.8×300 2个 1、直径≤2.8mm 2、工作长度≥300mm 切开刀 2.2× 2个 1、头部直径≤2.5mm 2、工作长度≥17mm |  | 国产
CDLY-CY2026-01-034 | 肝胆外科（金牛） | 腹腔镜肝脏手术器械 | 2 | 9.45 | 18.9 | 弯分离钳 5*330 6个 1、硬度：头部≥490HV0.2 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um 3、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 4、L(工作长度)330mm±3mm 5、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造。 6、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 7、结构三拆，钳芯、钳柄、钳杆能与其他器械统配。 弯剪（双动） 5*330 2个 1、硬度：头部≥480HV0.2 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um 3、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 4、L(工作长度)330mm±3mm 5、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造。 6、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 直分离钳 5*330 4个 1、硬度：头部≥490HV0.2 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um 3、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 4、L(工作长度)330mm±3mm 5、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造。 6、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 7、结构三拆，钳芯、钳柄、钳杆能与其他器械统配。 弯分离钳（90°） 10*330 2个 1、硬度：头部≥490HV0.2 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um 3、尺寸：D(直径)Φ10±0.2 4、L(工作长度)330mm±3mm 5、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造 6、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 7、结构三拆，钳芯、钳柄、钳杆能与其他器械统配。 双极电凝钳 5*330 3个 1、钳头分为弯分离型和无损伤型，硬度达到HRC40-HRC45之间； 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um； 3、尺寸：D(直径)Φ5±0.3mm； 4、L(工作长度)330mm±3mm； 5、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌； 6、与患者接触部分材料为630号医用不锈钢； 持针钳（钛合金） 5*330 4个 1、钳头硬度：≥375HV0.2 2、粗糙度：Ra≤0.4um 3、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 4、L(工作长度)330mm±3mm 5、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 电钩 5*330 6个 1、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 2、L(工作长度)330mm±3mm 3、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造。 4、消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 施夹钳 10*380 2个 1、尺寸：D(直径)Φ10mm 2、L(工作长度)380mm 3、头部粗糙度Ra≤0.8um 4、含2个止血夹 拉钩 5*340 2个 1.硬度：200HV0.2～400HV0.2 2.粗糙度：Ra≤0.8um 3.尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2mm 4.L(工作长度)340mm 腹腔内窥镜 5*460 1个 1.工作长度460mm， 2.直径:Φ5mm 3.视场角≥80°,视向角30° 4.角分辨力5.0 C/（°） 5.有效景深范围3-120mm 五叶扇形钳 10*330 2个 1.硬度：钳头200HV0.2～600HV0.2 2.粗糙度:头部Ra≤0.8um，其余部位的表面粗糙度Ra值≤1.60μm。 3.尺寸：D(直径)Φ10mm±0.2mm 4.L(工作长度)330mm 胆总管切开刀 10*330 2个 1.硬度：刀头经热处理，硬度为300HV0.2~~600HV0.2 2.粗糙度：头部Ra≤0.8um 3.尺寸：D(直径)Φ5±0.2 4.L(工作长度)330mm 两孔抓钳 5*330 4个 1、钳头硬度：≥420HV0.2 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um 3、尺寸：D(直径)Φ5±0.2 4、L(工作长度)330mm±3mm 5、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造。 6、灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 7、结构三拆，钳芯、钳柄、钳杆能与其他器械统配。 无损伤抓钳（鸭嘴） 5*330 4个 1、硬度：头部300HV0.2~600HV0.2 2、粗糙度：头部Ra≤0.8um 3、尺寸：D(直径)Φ10±0.2mm 4、L(工作长度)330mm±3mm 5、灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 6、结构三拆，钳芯、钳柄、钳杆能与其他器械统配。 7、器械与患者接触部位头端采用32Cr13Mo、05Cr17Ni4Cu4Nb与06Cr17Ni12Mo医用不锈钢材料制造， 器械杆部的绝缘层采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚醚醚酮材料制造； 取石钳 10*330 2个 1、粗糙度：头部Ra≤0.8um； 2、尺寸：D(直径)Φ10±0.2mm； 3、L(工作长度)330mm； 4、灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌； 5、夹持力：≥15N； 6、钳头材质符合YY/T0924.1-2016中的P号不锈钢； 组织抓取钳（弹簧） 5*330 2个 1.尺寸D(直径)Φ5±0.2 2.L(工作长度)330mm； 3. 灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌； 4 .夹持力≥15N |  | 国产
CDLY-CY2026-01-035 | 妇产科（金牛） | 百克钳 | 4 | 3 | 12 | 1、用于术中多方式凝血、血管闭合。 2、模式≥5档可调，输出功率100-180W，实现闭合、夹凝、点凝、灼凝 3、具有功率反馈技术，凝闭有提示音。 4、即插即用，系统自动识别器械。 5、自动检测组织阻抗，自动识别适时反应，调节输出能量。 6、具备吸烟通道可外接排烟装置。 7、钳头可360°无限旋转 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-036 | 耳鼻喉科（沙河） | 鼻科手术器械 | 2 | 9.6 | 19.2 | 1.鼻粘膜刀2把 镰状，尖头 2.鼻粘膜刀 4把 双头，一头半圆锋利，一头长圆形 3.鼻剥离子 4把一体式，双头微弯 4.鼻剥离器4把 一体式，φ2.5*60mm，长圆形/微弯/内侧吸引/内侧减压 5.鼻探针 2把双头 6.鼻组织钳2把 90°/尖圆形 7.鼻骨复位钳 2把常规，钳式 8.鼻刮匙 2把有孔，头部碗口状，分别15°/45°/90° 9.鼻敲击锤 2把φ17*55mm 10.鼻凿2把 中号 11.鼻中隔凿2把 微弯/平刃 12.鼻窦刮匙 2把碗形,锐口/15° 13.鼻窦刮匙 2把 碗形,锐口/45° 14.鼻窦刮匙 2把 碗形,锐口/90° 15.鼻剥离器 2把长圆中弯W4mm/尖圆微弯W3mm/常规,总长：210mm，整体无焊接点，为一体式结构；采用90cr18mov不锈钢材料 16.鼻吸引器 2把 0°/后弯/φ3mm*140mm/外侧减压 17.鼻吸引器 2把 75°圆柄φ3mm，360°带旋转。 18.鼻筛窦钳 2把 45°，头宽3.5mm，尖圆形，椎体管状，总长：130mm。 19.鼻组织钳 2把 长圆形，弯115°，直径2.5mm,长度120mm 20.鼻咬切钳 2把 0°尖圆形，φ3.5mm，长度：130mm.椎体管状。 21.鼻咬切钳 2把 0°圆顿形，φ3.5mm，切口3mm，椎体管状 22.鼻剪 4把常规 23.鼻咬骨钳2把 φ3.5mm，长方形，切口2.4mm,长度:130mm 24.鼻咬骨钳 2把 0°/长圆形/60°斜切口/7*2*2.7mm 可拆卸，采用90cr18mov不锈钢材料，PVD镀膜技术。 25.鼻筛窦钳 2把 尖圆形，0°，7*2.5*2mm，总长：130mm ，PVD镀膜技术。 26.鼻组织钳 2把 圆形/0°/3mm，总长：120mm，PVD镀膜技术 27.鼻咬切钳2把 圆形/0°/φ4.4mm，头部带2个镂空开口,工作长度120mm，钳口零配零技术，实现完整的粘膜切除效果， PVD镀膜技术。 28.鼻咬切钳 2把圆形,0°/360°旋转/带吸引/带回弹2把，工作长度120mm ，PVD镀膜技术。 29.鼻息肉钳 2把 90°/长圆形/前后开口/5*2.5mm，采用PVD镀膜技术。 30.鼻咬骨钳2把 0°/长圆形/9*3*4.2mm， 采用PVD镀膜技术。 31.鼻吸引器 2把 110°/360°旋转/外侧减压/φ3mm，采用304不锈钢材料及淬火工艺，PVD镀膜技术。 32.鼻吸引器 2把 0°/360°旋转/扁柄/带减压/φ2.5mm，采用304不锈钢材料及淬火工艺，PVD镀膜技术。 33.鼻吸引器 2把 微弯/360°旋转/扁柄/带减压/φ3mm，采用304不锈钢材料及淬火工艺，PVD镀膜技术。 34.鼻内镜器械消毒盒 2个 双层标准型 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-037 | 耳鼻喉科（沙河） | 耳科手术器械 | 1 | 9.6 | 9.6 | 1.耵聍勾 1个 90°，针状，尖头 2.耵聍勾 1个 45°，针状，尖头 3.耵聍勾 1个 柳叶状，单头 4.耵聍勾 1个 15°圆头 5.耵聍勾 1个 45°圆头 6.耵聍勾 1个 针状，钝头 7.耵聍勾 1个 三棱头，钝头 8.耵聍勾 1个 半圆侧开 9.耵聍勾 1个 柳叶状，尖头 10.耵聍勾 1个 15°大号头 11.耵聍勾 1个 15°中号头 12.中耳息肉钳 3个 麦粒头，头长7mm ,工作长度70mm 13.中耳息肉钳 1个上翘45°，麦粒头,工作长度70mm 14.中耳息肉钳 1个 上翘45°,工作长度70mm 15.中耳息肉钳 1个 杯型头,工作长度70mm 16.中耳息肉剪 1个 枪状，直形，头长4mm，工作长度70mm 17.槌骨钳 1个 推切口，上开口，切口1.6*1.5*2.2mm、总长85m，，硬度达到48-54HRC，杆柄硬度≤40HRC，PVD镀膜技术 18.镫骨足弓剪 1个 枪式、直行、微上弯、左开口、剪片长3mm、剪片宽1.2mm、剪片厚0.8mm、总长85mm，硬度达到48-54HRC，杆柄硬度≤40HRC，PVD镀膜技术。 19.耳用吸引管 1个 分体式/手柄 /φ8mm，与后端手柄连接使用，总工作长度80mm，PVD镀膜技术。 20.耳用吸引管 1个 分体式/直管/φ1mm，配合手柄连接使用，总工作长度80mm，前端硬度≤20HR，PVD镀膜技术。 21.耳用吸引管 1个 分体式/直管/φ1.5mm，配合手柄连接使用，总工作长度80mm，经热处理后，前端硬度≤20HR，PVD镀膜技术。 22.耳用吸引管 1个 分体式/直管/φ2mm，配合手柄连接使用，总工作长度80mm，，经热处理后，前端硬度≤20HR，PVD镀膜技术。 23.耳用吸引管 1个 分体式/直管/φ2.5mm，配合手柄连接使用，总工作长度80mm，，经热处理后，前端硬度≤20HR，PVD镀膜技术。 24.耳刮匙 1个 一体成型，2mm 25.乳突撑开器 1个活动式，三爪/四爪，尖头 |  | 国产
CDLY-CY2026-01-038 | 耳鼻喉科（沙河） | 咽喉科手术器械 | 1 | 9.6 | 9.6 | 1.支撑架 1个 L350mm、常速、长325mm、高102mm、传动比值1:37 2.喉镜 1个 160×18×23、前端最宽处：18mm、后端最宽处：27mm、壁厚1.1mm 3.喉镜 1个 140×18×23、前端最宽处：18mm、后端最宽处：27mm、壁厚1.1mm 4.喉吸引管 1个 无侧孔/φ2.5mm 5.喉吸引管 1个 带上侧孔/φ2.5mm 6.口腔开口器 2个 4*1/左开 7.扁桃体钳 2个 圈断器/枪形 8.喉用钳 直，1个，上下开口，Ф2mm，工作长度：230mm 9.喉用钳 30°，1个，前后开口，Ф2mm，工作长度：230mm 10.喉用钳 左弯，1个，上下开口，Ф2mm，工作长度：230mm 11.耵聍勾 1个， 15°中号头 12.喉用钳 右弯，1个，上下开口，Ф2mm，工作长度：230mm 13.喉用钳 上翘15°，1个，工作长度：230mm 14.刀柄 1个， 钳式，带锁，采用PVD镀膜技术，耐腐蚀、耐磨损 15.喉息肉钳 1个， 翘20°/前后开口/φ1.5mm，总长：251mm，硬度达到48-54HRC，头部采用7Cr17不锈钢材料制造，采用PVD镀膜技术。 16.喉分离钳 1个， 上弯/前后开口/5*0.5*0.7mm ，总长251mm ，硬度达到48-54HRC；采用PVD镀膜技术。 17.喉粘膜钳 1个，上翘45°/正向/4*2*0.6mm 头颈总长：4mm,整体长：251mm，硬度达到48-54HRC，采用PVD镀膜技术。 18.喉粘膜钳 1个， 头部：上翘20°/正向/4.5*2.3*0.7/有创 头颈总长：4.5mm,整体长：251mm ，硬度达到48-54HRC；采用PVD镀膜技术； 19.显微喉刀 1个， 镰状，配套刀柄一起使用，采用PVD镀膜技术，耐腐蚀、耐磨损 20.显微喉剥离子 中弯，2个，6*1*0.4mm，配套刀柄使用，采用PVD镀膜技术 21.扁桃体拉勾 双头 1个 22.喉内窥镜 1个， 规格：12°/φ4*185mm， 产品由目镜罩、镜体、光学接口组成；视场角／(°)：≥59°；视向角／(°)：12°±1°；工作长度：≥185mm；最大插入部外径（镜体外径mm）：Ф≤4.0mm；视场中心角分辨力：≥3.0 C/(°)，7、有效景深范围：3~100mm。 |  | 国产