## 第二批
成都市第六人民医院2026年医疗设备市场调研第二批调研明细表（CDLY-CY2026-02)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 进口/国产
CDLY-CY2026-02-001 | 全院 | 注射泵（单泵） | 70 | 0.25 | 17.5 | 通过精准控制注射器推杆运动、实现药液定量输注的医疗设备，基本功能包括：支持恒速输注（0.1-999.9mL/h 可调）、间断注射、时量模式（μg/kg/min）等多种给药方式，可设置单次剂量、累计总量及输注时间，实时显示剩余药量与完成时间，具备空针检测、管路堵塞、电池低压等声光报警功能，兼容 1-100mL 规格注射器并自动识别直径，部分设备支持手动快速推注及输注数据存储追溯，适用于 ICU 精准用药、围术期镇痛、儿科微量给药等场景。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-002 | 全院 | 电动雾化机 | 20 | 0.04 | 0.8 | 利用振动筛网、超声或压缩空气原理，将液态药物破碎为 1-5μm 粒径的雾滴（适配下呼吸道沉积），支持持续或间歇喷雾模式，兼容面罩、咬嘴等吸入装置，满足成人 / 儿童不同呼吸道疾病（如哮喘、慢性阻塞性肺病、肺炎）的雾化吸入治疗，部分设备可调节雾化速率与颗粒密度，具备药液剩余量监测及自动停机功能。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-003 | 全院 | ABS床头柜 | 7 | 0.048 | 0.34 | 通过抽屉、开放式储物格（或柜门）分类存放患者生活用品、药品及病历，桌面承载水杯、餐食、电子设备等日常物品，部分型号设可折叠餐桌板或隐藏式垃圾桶，底部配备静音脚轮（带刹车）便于移动与固定，结构设计兼顾患者使用便利性与护理操作空间。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-004 | 全院 | 氧气吸入器 | 300 | 0.0095 | 2.85 | 通过流量调节阀（0-10L/min 可调）精准控制氧气输出速率，利用湿化瓶对干燥氧气进行加湿（减少呼吸道黏膜刺激） |  | 国产
CDLY-CY2026-02-005 | 全院 | 负压表 | 150 | 0.012 | 1.8 | 实时显示负压值，支持指针式或数字式精准读数，适配中心负压站、床旁负压吸引装置或便携式吸引器，直观反馈负压系统运行状态以保障分泌物抽吸、伤口引流等操作的有效性。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-006 | 全院 | 平车 | 4 | 0.2 | 0.8 | 承载患者（承重通常≥150kg）并支持仰卧、半卧等体位调节，配备可拆卸护栏、安全带保障转运安全，集成输液架插孔、储物篮（或抽屉）、氧气瓶固定位等附件，适配急诊抢救、手术衔接、检查转运等场景，部分型号支持担架快速装卸或折叠收纳以节省空间。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-007 | 全院 | 输液架 | 7 | 0.024 | 0.17 | 通过可伸缩立柱（高度调节范围通常 1.2-2.2m）适配病床、轮椅等不同场景的输液高度需求 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-008 | 全院 | 输液泵 | 60 | 0.28 | 16.8 | 支持恒速输注（0.1-999mL/h 可调）、间歇输注（Bolus 模式）、滴数控制（1-999 滴 /min）等多种模式，可设置输液总量、时间及流速，实时显示剩余液体量与预计完成时间，具备气泡检测（灵敏度≤0.5mL）、管路堵塞（压力阈值 10-100kPa 可调）、空瓶 / 空袋识别等声光报警功能，兼容普通输液袋、避光袋及营养袋等耗材。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-009 | 全院 | 组合工作台 | 3 | 0.74 | 2.22 | 通过分区设计（如清洁区、污染区、配液区）实现药品配置（台面支持无菌操作）、器械消毒、污物处理（配备垃圾桶或锐器盒）及耗材存储（抽屉、开放式搁架、带锁药品柜），洗手池（部分带感应水龙头）及可调式照明系统，支持医护人员完成药液配制、敷料准备、标本处理等操作，部分型号设可折叠扩展台面或移动脚轮（带刹车）以适配空间需求 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-010 | 全院 | 病床（含床头柜） | 400 | 0.258 | 103.2 | 通过手动调节系统实现床头（0°-80°）、床尾（0°-40°）及床高（50-80cm）的多体位变换，配备可折叠护栏（高度≥30cm）、输液架插孔、床头床尾信息标识牌；床头柜通过抽屉、开放式储物格及带锁柜分类存放患者物品、药品，桌面承载日常用品，部分型号配备可折叠餐桌板或隐藏式垃圾桶。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-011 | 全院 | 病历车25位 | 4 | 0.12 | 0.48 | 通过多层抽屉、开放式文件架及侧挂病历夹实现资料有序管理，底部安装静音万向轮（带刹车）确保平稳移动，适用于病区查房、会诊及跨科室转运场景。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-012 | 内镜中心（金牛） | 麻醉车 | 3 | 0.39 | 1.17 | 通过多层分类抽屉、开放式器械架及内置冷藏盒实现物资有序管理，支持术中临时用药调配、紧急气道建立及生命支持操作；底部安装静音万向轮（带双刹车）保障平稳移动，适用于手术室、急诊及 ICU 等场景的麻醉准备与急救响应。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-013 | ICU（沙河） | 电动病床 | 16 | 2.443 | 39.09 | 通过电动控制系统精准调节床体高度、床头 / 床尾倾斜角度、背板与腿板弯曲度，支持仰卧、半坐、俯卧等多种体位变换，部分高端型号还具备左右侧翻、Trendelenburg 体位（头低脚高）或反 Trendelenburg 体位调节，以满足患者舒适休养、康复训练、医疗操作（如检查、输液、心肺复苏）等需求 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-014 | 麻醉手术室（沙河） | 电动吸引器 | 6 | 0.12 | 0.72 | 用于清除患者呼吸道分泌物、手术创口积液、胃肠引流物等液体或半固体异物的设备，基本功能包括通过电机驱动产生可调负压，经吸引管道和不同规格吸头实现精准抽吸，支持负压强度调节（适应新生儿至成人不同需求）、抽吸模式切换（连续或间歇吸引） |  | 国产
CDLY-CY2026-02-015 | 麻醉手术室（金牛） | 不锈钢无菌包架 | 8 | 0.289 | 2.31 | 通过多层开放式或封闭式框架结构分类存放灭菌后的无菌包（如手术器械包、敷料包），利用不锈钢材质的耐腐蚀性与易清洁性保障存储环境洁净，部分设计配备万向轮或静音脚轮实现无菌包的便捷转运，同时可通过标识牌或分区隔板提升存取效率，避免交叉污染。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-016 | 麻醉手术室（金牛） | 不锈钢双层车 | 15 | 0.1 | 1.5 | 通过双层开放式或封闭式结构实现器械、药品等的分层管理，利用医用级不锈钢（如 304 不锈钢）的耐腐蚀性与易清洁性保障卫生安全，配合静音万向轮（带刹车功能）实现灵活移动与精准定位。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-017 | 麻醉手术室（金牛） | 不锈钢圆桶污物车 | 10 | 0.075 | 0.75 | 通过圆柱形不锈钢桶体实现污物的分类收纳与封闭存储，配合可移动车架实现便捷转运，桶身可旋转或倾斜设计便于倾倒或清空污物，部分配备脚踏开盖功能以满足无接触操作需求。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-018 | 口腔科（金牛） | 不锈钢器械台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 通过单层或多层不锈钢台面实现器械的有序摆放与分区存储，利用医用级不锈钢材质的耐腐蚀、易清洁特性保障器械存放环境洁净，台面边缘防滑设计及器械卡槽可防止物品滑落。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-019 | 急诊科（沙河） | 电动洗胃机 | 3 | 0.5 | 1.5 | 通过自动控制洗胃液体的灌流与抽吸、调节正负压力，快速清除胃内毒物或潴留物以抢救中毒或胃潴留患者 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-020 | 急诊科（金牛） | 便携式车载电动吸引器（含蓄电池） | 2 | 0.18 | 0.36 | 通过电动泵快速生成可调负压，清除患者呼吸道分泌物、呕吐物、伤口渗出液等，维持气道通畅或创面清洁，适用于院前急救、车载转运、床旁护理等场景 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-021 | 呼吸科（东虹） | 振动筛网雾化器 | 4 | 0.08 | 0.32 | 通过高频振动使药液穿过筛网微孔，形成细腻雾滴，核心功能是将液体药物雾化成 1-5 微米粒径的气溶胶，便于经呼吸道吸入至肺部或上呼吸道，适用于哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、呼吸道感染等疾病的药物递送治疗 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-022 | 骨科（沙河） | 病床床垫 | 40 | 0.031 | 1.24 | 通过高密度泡沫、气垫、凝胶或弹簧结构实现压力再分布，减少骶尾部、足跟等骨突部位压力集中 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-023 | 妇产科、B区 | 检查床 | 5 | 0.07 | 0.35 | 医疗检查、诊断及小型治疗中使用的基础设备，基本功能包括：支持多体位调节，床面材质防水、耐磨且易清洁消毒 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-024 | 妇产科（沙河） | 妇科检查床 | 3 | 0.152 | 0.46 | 用于女性生殖系统检查、诊疗及手术的专用医疗设备，基本功能包括：支持多体位调节，配备可折叠式腿架 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-025 | 儿科（沙河） | 治疗车 | 9 | 0.25 | 2.25 | 多层分类存储空间，支持药品、耗材、急救设备、消毒用品等分区存放，配备输液架、利器盒、污物桶、血压计托架等辅助装置，具备灵活移动性能及稳定承重结构。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-026 | 儿科（沙河） | 输液床 | 2 | 0.1 | 0.2 | 提供舒适的躺卧空间，配备可折叠或可拆卸的输液架固定装置，满足输液过程中的体位舒适性与操作便利性。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-027 | 儿科（沙河） | 儿童简易呼吸器 | 1 | 0.058 | 0.06 | 用于在儿童出现呼吸骤停、窒息或呼吸衰竭时，通过手动操作提供临时正压通气支持，维持氧气供应 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-028 | ICU（沙河） | 输液工作站（一拖四） | 5 | 1.8 | 9 | 多通道独立精准控制，可分别设置各通道输液速度、容量、用药模式，具备防气泡、防回血、堵塞检测及自动报警功能，支持输液流程自动化，便于医护人员集中管理多个输液任务。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-029 | ICU（沙河） | 推注泵（双泵） | 12 | 0.395 | 4.74 | 双泵头可分别或同步控制注射器内药物推注，独立设置各通道输注速度、剂量、给药模式，防气泡检测、堵塞报警等功能，满足多药物联合输注或梯度给药需求。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-030 | ICU（金牛） | 气道管理车 | 1 | 1.7 | 1.7 | 初级气道与高级气道管理集成，快速气道开放与插管支持，紧急情况应对，多种可视化设备分区放置，标准化分区管理 |  | 国产

## 第三批
成都市第六人民医院2026年医疗设备市场调研第三批调研明细表（CDLY-CY2026-03)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 进口/国产
CDLY-CY2026-03-001 | 门办 | AED | 4 | 1.2 | 4.8 | 基本功能包括：自动检测患者心率，精准识别可除颤心律（如室颤、无脉性室速），通过语音和屏幕提示指导非专业人员快速完成电极片粘贴、远离患者等操作，并在必要时自动或手动释放电击以终止异常心律，同时可结合心肺复苏（CPR）步骤提供实时反馈，提升抢救成功率。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-002 | 急诊科（沙河） | 便携式转运呼吸机 | 2 | 3.85 | 7.7 | 提供多种通气模式，支持潮气量、呼吸频率、吸呼比、PEEP等参数调节，内置氧浓度混合模块，实时监测气道压力、潮气量、分钟通气量等指标并具备声光报警，适用于呼吸衰竭、心肺复苏后、围手术期等需呼吸支持患者的安全转运。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-003 | 急诊科（金牛） | 脊柱固定救护套装 | 3 | 0.36 | 1.08 | 通过颈托、脊柱固定板、固定带等组件对脊柱进行稳定支撑与限位固定，保持颈椎、躯干中立位以防止转运中二次损伤。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-004 | 急诊科（金牛） | 加温快速输注仪 | 1 | 7 | 7 | 用于压力控制下的持续加压、加温快速输血输液，具备转运功能，可以上救护车 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-005 | 急诊科（金牛） | 床旁心脏临时起搏器 | 1 | 3.5 | 3.5 | 通过经静脉或心外膜电极快速建立起搏通路，提供临时心脏起搏支持，支持按需起搏、双腔起搏等多种模式，实时监测起搏信号与心电波形，自动检测起搏阈值并报警，适用于急性心肌梗死、心脏传导阻滞、心肺复苏后心率过缓等紧急场景。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-006 | 呼吸科（沙河） | 除颤仪 | 1 | 2.4 | 2.4 | 用于抢救心搏骤停患者的医疗设备，核心功能是通过释放特定能量的电击，快速终止致命性心律失常，恢复心脏正常节律，同时常配备心电监测、自动心律分析及心肺复苏指导功能，支持手动或自动模式，适用于医院、急救场景及公共场所。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-007 | 呼吸科（金牛） | 无创呼吸机 | 5 | 12 | 60 | 通过面罩、鼻罩等非侵入性接口为患者提供气道正压通气支持，核心功能包括维持气道通畅、改善通气与氧合、减轻呼吸肌负荷，适用于睡眠呼吸暂停综合征、慢性阻塞性肺疾病、呼吸衰竭早期等病症的治疗，可调节吸气 / 呼气压力、呼吸频率、加湿温度等参数。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-008 | 呼吸科（东虹） | 无创呼吸机 | 6 | 12 | 72 | 通过面罩、鼻罩等非侵入性接口为患者提供气道正压通气支持，核心功能包括维持气道通畅、改善通气与氧合、减轻呼吸肌负荷，适用于睡眠呼吸暂停综合征、慢性阻塞性肺疾病、呼吸衰竭早期等病症的治疗，可调节吸气 / 呼气压力、呼吸频率、加湿温度等参数。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-009 | 呼吸科（东虹） | 除颤仪 | 1 | 2.4 | 2.4 | 用于抢救心搏骤停患者的医疗设备，核心功能是通过释放特定能量的电击，快速终止致命性心律失常，恢复心脏正常节律，同时常配备心电监测、自动心律分析及心肺复苏指导功能，支持手动或自动模式，适用于医院、急救场景及公共场所。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-010 | ICU（沙河） | 有创呼吸机 | 7 | 11.55 | 80.85 | 通过气管插管或气管切开等有创方式连接患者呼吸道、提供机械通气支持的医疗设备，基本功能包括：支持多种通气模式，精准调节潮气量、呼吸频率、吸入氧浓度、气道压力、呼气末正压等参数，实时监测气道阻力、顺应性、分钟通气量等呼吸力学指标，为呼吸衰竭、术后或神经肌肉疾病患者提供呼吸支持。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-011 | ICU（金牛） | 体外膜肺氧合系统（ECMO） | 1 | 135.62 | 135.62 | 过离心泵与膜肺替代心肺功能，实现体外气体交换与循环支持，为心源性休克、呼吸衰竭等重症患者提供生命维持 |  | 进口
CDLY-CY2026-03-012 | ICU（金牛） | 心肺复苏仪 | 1 | 9.6 | 9.6 | 通过机械装置自动实施标准胸外按压及通气支持，维持患者循环呼吸功能。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-013 | ICU（金牛） | 床旁心脏临时起搏器 | 1 | 3.5 | 3.5 | 通过电极导线刺激心脏起搏，纠正严重心动过缓，支持按需起搏、固定频率起搏及备用起搏模式，可实时调节起搏频率、电压、脉宽等参数，为紧急或围术期患者提供短期节律支持。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-014 | 心血管内科（沙河） | 动态心电图 | 25 | 0.9 | 22.5 | 连续记录患者日常活动中的心电图信号，实时捕捉常规心电图难以发现的短暂性心律失常（如早搏、房颤、传导阻滞）、心肌缺血（如 ST 段异常）及心率变异性等动态变化，为心悸、晕厥等症状的病因诊断、心律失常风险评估及药物疗效监测提供全面的心脏电活动数据。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-015 | 心血管内科（沙河） | 动态血压 | 25 | 0.8 | 20 | 通过 24 小时或更长时间连续、无创地测量患者在日常活动、休息及睡眠状态下的血压变化，记录收缩压、舒张压、平均动脉压等参数，自动生成昼夜血压曲线、血压变异性（BPV）及血压负荷等数据。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-016 | 心血管内科（沙河） | 多道电生理检测及射频消融仪 | 1 | 44.5 | 44.5 | 通过多通道同步采集心内电图（如心房、心室、希氏束电位等），精准定位心律失常起源部位（如房颤、室速、早搏等），分析传导路径异常；同时，通过射频能量发生器释放高频电流，对异常电活动病灶（如房室结双径路、旁道、异常心肌组织）进行热损伤消融，阻断异常传导通路，恢复正常心律。设备支持标测与消融一体化操作，可实时监测阻抗、温度、功率等参数，确保消融安全性和有效性。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-017 | 神经外科（沙河） | 多参数心电监护（含PICCO模块） | 1 | 12.5 | 12.5 | 基本功能包括：实时采集心电图（ECG）、心率（HR）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、呼吸频率（RR）等常规参数，同时通过 PICCO 模块（脉搏轮廓连续心输出量监测）利用肺热稀释技术与动脉压力波形分析，提供心输出量（CO）、每搏输出量（SV）、全心射血分数（GEF）、血管外肺水（EVLW）、体循环血管阻力（SVR）等关键血流动力学指标，支持床旁实时评估心脏功能与容量状态。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-018 | 神经外科（沙河） | 有创颅内压监护仪 | 1 | 5 | 5 | 本功能包括：连续动态采集 ICP 数值并换算脑灌注压（CPP，基于同步血压数据），提供压力波形（如 A 波、B 波、C 波）实时显示与趋势记录，支持阈值报警（如 ICP＞20 mmHg 或 CPP＜60 mmHg 时触发声光报警），部分设备可整合体温、脑血氧等参数并输出分析报告，为脑水肿、脑出血、脑外伤等重症患者的颅内高压诊断与脱水 / 引流治疗提供量化依据。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-019 | 全院 | 监护仪 | 180 | 0.35 | 63 | 实时采集并显示心电图（ECG）、心率（HR）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、呼吸频率（RR）、体温（TEMP）等基础参数，支持有创血压（IBP）、中心静脉压（CVP）、心输出量（CO）等进阶血流动力学指标监测（依型号配置），具备异常值声光报警、趋势曲线记录（如 24 小时参数变化）、数据存储与导出（支持 USB 或联网传输），部分高端机型整合脑电双频指数（BIS）、麻醉深度监测等功能，适配围术期、ICU、急诊等多场景使用。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-020 | 全院 | 心电图机 | 12 | 1.95 | 23.4 | 同步采集 12 导联（或更多）心电信号（如 I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6），实时显示 P 波、QRS 波、T 波等波形及心率（HR）、PR 间期、QT 间期等参数，支持自动测量分析（如心律失常识别、ST 段偏移判断）、波形冻结、数据存储（≥100 份病例）及 A4 纸 / 热敏纸打印，部分设备兼容动态心电图（Holter）模块或远程传输（蓝牙 / Wi-Fi）至医院信息系统（HIS），适用于门诊筛查、床旁急诊及术中监护等场景。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-021 | 麻醉手术室（沙河） | 麻醉深度监护仪 | 1 | 21.79 | 21.79 | 通过采集脑电信号、分析脑电波形及计算麻醉深度指数，实时评估患者意识水平与镇静深度，辅助麻醉医生调整用药剂量，同时可同步监测心率、血压、血氧等生命体征，集成趋势分析、异常值预警及数据存储功能，为个体化麻醉方案提供依据。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-022 | 麻醉手术室（金牛） | 麻醉深度监护仪 | 1 | 21.79 | 21.79 | 通过采集脑电信号、分析脑电波形及计算麻醉深度指数，实时评估患者意识水平与镇静深度，辅助麻醉医生调整用药剂量，同时可同步监测心率、血压、血氧等生命体征，集成趋势分析、异常值预警及数据存储功能，为个体化麻醉方案提供依据。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-023 | 急诊科（东虹） | 转运监护仪 | 1 | 1 | 1 | 为患者在医院内或跨区域转运设计的便携式生命体征监测设备，核心功能包括实时连续监测心电图、心率、无创血压、血氧饱和度、呼吸频率等基础生命指标，适用于急诊、ICU、围手术期等场景的移动监护。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-024 | 呼吸科（东虹） | 呼气分析仪及一氧化氮检测器 | 1 | 2 | 2 | 用于检测呼出气中NO的体积分率浓度。CO（一氧化碳）的气体浓度，一氧化碳分析模块。具备在线检测模式、离线检测模式和潮气检测模式，可检测大气道（FeNO），小气道（CaNO），鼻呼（FnNO）。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-025 | 儿科（沙河） | 一氧化氮呼气分析仪 | 2 | 0.8 | 1.6 | 精准测量气道及肺泡来源的 NO 浓度，支持主流法或旁流法检测模式，提供快速（数秒级）检测响应并实时显示数据，自动生成包含参考值比对的检测报告，具备数据存储、患者信息管理及与医院系统对接功能。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-026 | 儿科（沙河） | 儿童心电监护仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 实时监测心电、心率、血氧饱和度、呼吸频率、体温、无创血压等参数，支持儿童专属测量模式，具备抗运动干扰算法、心律失常分析及趋势数据存储，配备声光报警系统，为儿科重症、围术期或慢性病患儿提供持续监护。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-027 | 儿科（金牛） | 胃肠电图仪 | 1 | 16.95 | 16.95 | 实时监测胃电慢波、肠电节律的频率、幅度及规律性，信号滤波、频谱分析及异常电活动识别功能，可输出时域波形图、频域能量分布报告及胃肠动力评估结论，为功能性消化不良、胃轻瘫、肠易激综合征等疾病的诊断与疗效评估提供客观依据。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-028 | 儿科（金牛） | 儿童心电监护仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 实时监测心电、心率、血氧饱和度、呼吸频率、体温、无创血压等参数，支持儿童专属测量模式，具备抗运动干扰算法、心律失常分析及趋势数据存储，配备声光报警系统，为儿科重症、围术期或慢性病患儿提供持续监护。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-029 | ICU（沙河） | 多参数心电监护（含PICCO模块） | 2 | 12.5 | 25 | 基本功能包括：实时采集心电图（ECG）、心率（HR）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、呼吸频率（RR）等常规参数，同时通过 PICCO 模块（脉搏轮廓连续心输出量监测）利用肺热稀释技术与动脉压力波形分析，提供心输出量（CO）、每搏输出量（SV）、全心射血分数（GEF）、血管外肺水（EVLW）、体循环血管阻力（SVR）等关键血流动力学指标，支持床旁实时评估心脏功能与容量状态。 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-030 | ICU（沙河） | 多参数心电监护 | 2 | 4.1 | 8.2 | 实时采集并显示心电图（ECG）、心率（HR）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、呼吸频率（RR）、体温（TEMP）等基础参数，支持有创血压（IBP）、中心静脉压（CVP）、心输出量（CO）等进阶血流动力学指标监测（依型号配置），具备异常值声光报警、趋势曲线记录（如 24 小时参数变化）、数据存储与导出（支持 USB 或联网传输），部分高端机型整合脑电双频指数（BIS）、麻醉深度监测等功能，适配围术期、ICU、急诊等多场景使用。 |  | 国产

## 第四批
成都市第六人民医院2026年医疗设备市场调研第四批调研明细表（CDLY-CY2026-04)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 进口/国产
CDLY-CY2026-04-001 | 心血管内科（沙河） | 防护铅衣 | 10 | 0.879 | 8.79 | 用于屏蔽电离辐射（如 X 射线）的关键防护装备，基本功能是通过含铅（或铅等效材料）的屏蔽层，有效衰减射线能量，减少人体重要器官（如甲状腺、性腺、乳腺、骨髓等）及全身组织受辐射剂量，降低长期暴露引发的健康风险（如癌症、遗传损伤等）。其设计通常覆盖躯干、头颈等主要辐射敏感区域，分为围裙、外套、连体服等款式，适配不同放射操作（如介入手术、X 线检查、放疗定位等）的防护需求 |  | 国产
CDLY-CY2026-04-002 | 心血管内科（金牛） | 高压注射器 | 1 | 8 | 8 | 1.蓝牙传输，全数字化，可编程的注射器系统。用于血管造影及CT扫描。 2、注射容量：1-200ml 递增量为0.1ml 3、压力：血管造影模式：最大83bar（1200psi），设定范围5-83bar（73-1200psi），递增量 1bar。CT模式：最大21bar（305psi），设定范围5-21bar（73-305psi），递增量 1bar 4、时相数目：1-3个 5、流速：血管造影模式：0.1-30ml/s,递增量为0.1ml/s。CT模式：0.1-10ml/s，递增量0.1ml/s 6、灌注速度：1-4ml/s 7、注射及时相延迟时间：0-255s， 递增量为0.1s 8、扫描延迟：血管造影模式：0-99s。CT模式：0-99s 9、上升时间:血管造影模式：0.1-10s，递增量为0.1s 10、记忆容量:20条注射方案(血管造影模式60个，CT模式60个) 11、供电:直接供电 12、针筒保温托:1个 13、灌注针筒:手动及自动 14、防气泡功能:注射头确保在水平线下15度才可注射及垂直向上时才可排气 15、图像显示:注射参数或压力曲线可交替显示 |  | 国产
CDLY-CY2026-04-003 | 神经外科（沙河） | 开颅动力系统 | 1 | 12 | 12 | 1、电源主机：动力系统为模块化设计，微电脑电路程序控制 1.1LED数字显示屏实时显示主机输出转速 1.2转速可以设置，实现大范围无极调速，转速＞60000rpm/min，具有正反向功能 1.3电源电压220V±10%，50HZ±2%,功率200W 1.4可以选配骨科微型锯钻系列，两种运行模式选择 1.5具有无极调速功能 2、脚踏开关 2.1IP68防水等级，防侧翻 2.2使用脚感舒适，减少疲劳 3、动力手柄 3.1微型马达流线型设计，手感舒适，动力强劲，超高转速，可实现一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径＜24mm 3.2全封闭稀土马达，防止交叉感染，启动扭矩＞1600g.cm，转速＞60000rpm/min，长时间运行不发热，温升＜15°，在负载情况下，转速衰减＜5%，不丢转、噪音＜65dB 3.3马达及导线皆可高温高压消毒 3.4四维旋转锁式接口，联接方便可靠 4、增力器 4.1流线型设计、外型尺寸＜24mm、握感舒适 4.2转速为0--1500rpm/min、启停平稳无振动，噪音＜65dB 4.3扭矩＞1600g.cm 4.4四维旋转锁式接口、联接方便可靠 5、开颅钻头 5.1钻头直径4mm、6mm、9mm、11mm 5.2三齿设计，自动定心，穿透颅骨后自停平稳无振动，钻透后留一小骨片，不伤硬脑膜 5.3钻头硬度HRC58,可重复使用 5.4转速为0--1500rpm/min，切削量800mm³/s 6、开颅铣 6.1体积小巧轻便，最大直径＜24mm 6.2可把握式和持笔式操作，转向灵活无需调整保护架即可实现小半径转弯，转弯半径＜4mm 6.3铣刀针更换为快装接口 6.4最高转速＞60000rpm/min，噪音＜65dB，切削量160m³/s 6.5四维旋转锁式接口、联接方便可靠 7、铣刀针 7.1螺旋状铣针具有螺旋切削槽，反螺旋分屑槽，避免骨屑滞留，不易折断 7.2铣刀针头部直径＜1.5mm,骨缝间隙1.6mm--2.2mm 7.3在切削中不发热，无需泵冷却水，铣削断面光滑平整 | 电源主机 1 脚踏开关 1 动力手柄 1 增力器 1 开颅钻头 2 开颅铣 1 铣刀针 4 | 国产
CDLY-CY2026-04-004 | 神经外科（沙河） | 自动脑牵开器及配件 | 1 | 9.9017 | 9.9 | 1、牵开器系统的配件： 1.1 蛇形软轴牵开臂可在现有头圈牵开器上实现360º范围内连续牵拉。 1.2 脑压板为快速嵌入式，术中安装更换简便，可微调，采用亚光技术，且不与脑组织发生粘连，非涂层技术，避免经过长期使用后涂层掉落反光影响手术。 1.3 脑压板有多种型号，可满足于各类手术要求，深部暴露时减少对术野阻碍。 常规脑压板长≥101.6mm，宽6.4--25.4mm，显微脑压板长114.3—190.5mm，宽2—4mm，脑压板材料非常适合塑形，慢回弹以免对脑实质造成挫裂伤，可任意塑性，能抵挡脑实质的反弹力。 1.4 蛇形软轴用细小压缩球串联式设计、双半球链设计，粗细均匀，不阻挡手术操作和视野。渐进式紧固方式，细微调整平滑。 1.4 脑压板具备二类医疗器械注册证，符合国家相关法律法规。 2、牵开器手术床边轨转接器： 2.1 可将BuddeHalo牵开器系统通过边轨支撑器直接与手术床的边轨连接固定，在病人未使用头夹或头托的时候也能正常使用BuddeHalo脑神经手术牵开器 | 1、牵开器手术床边轨转接器 1套 2、常规脑压板2片 3、9寸蛇形软轴牵开臂1套 4、脑棉盘1套 | 国产
CDLY-CY2026-04-005 | 神经外科（沙河） | 气动臂 | 1 | 12.8 | 12.8 | 1、蛇形多关节金属臂，固定于手术床边轨即可实现自动牵开。 2、 可夹持各种规格脑压板、内镜管状通道等器械。 3、 制动方式：气动手控，单指控制，指松即锁。全蛇型关节金属臂组成总长度＞690mm。 4、 承重力：标准1.5Kg，整机净重＜3kg。 5、 动力源：院内中心供气系统 （CO2 / 压缩空气 / 氮数、配置气）或空气压缩机。 6、 动力源压力范围：0.5 - 0.8MPa 7、 安全设置：如压力管路意外脱落，金属臂保持即时形状自锁，控制开关同时失效 压力恢复时，金属臂保持即时形状，控制开关同时起效。 8、 夹持接口 8.1 材质：非金属高分子材质，对镜体无损伤 8.2 锁紧：轮调 - 环握抓式 / 环握式 8.3 灭菌：低温等离子、高温高压、环氧乙烷 9、 安装位置：手术床边轨（标准型） 10、机体沿手术床边轨锁紧点，可环形任意角度方向调节 11、整机可低温等离子、环氧乙烷灭菌或金属臂使用腹腔镜无菌袋。 12、气动臂由多个蛇形关节组成，无金属杆、金属架。移动灵活，无定位偏移。 | 1、气动气控机体 1套 2、蛇形多关节机械臂 1条 3、固定夹 （万向） 1支 4、多方向旋转手术床导轨卡口1套 5、手控开关及开关连接管 1套 6、高压管 1套 | 国产
CDLY-CY2026-04-006 | 神经外科（金牛） | 颅底内镜（0度） | 1 | 3.98 | 3.98 | 1.0°柱状晶体镜，视场角100°，直径4mm，工作长度18cm；在A标准照明体下显色指数Ra≥91，有效景深范围3-100mm；可以耐受≥600次高温高压灭菌循环使用； 2.电凝吸引管，含导线，用于抽吸和电凝，弯角，外径3mm，工作部分长度17cm 3.组织活检及抓钳，垂直闭合，可塑形，杯口状钳口直径4mm，工作长度 18 cm 4.吸引管，10 Fr，可塑形， 工作长度15cm 5.导光束，直径3.5mm，长度230cm | 0°镜，超广角，外径4mm，长度18cm，可高温高压消毒 1 电凝吸引管 1 吸引管 3 组织活检钳及抓钳 1 电凝导线 1 纤维导光术 1 | 国产
CDLY-CY2026-04-007 | 皮肤美容科（金牛） | 手术无影灯 | 2 | 1.5 | 3 | 1、输入功率：120VA 2、色温：(K) 3000k～6000k 3、照度：≥40000lx 4、光斑直径：120mm（±5mm） 5、光斑分布直径：60mm（±5mm） 6、单遮板无影率：20%（﹥24000 Lx） 7、双遮板无影率；30%（﹥12000 Lx） 8、深腔照明率：30%（﹥12000 Lx） 9、单遮板深腔无影率：15%（﹥6000 Lx） 10、双遮板深腔无影率： 20%（﹥24000 Lx） 11、灯泡功率（LED）：24V/25W 12、光柱深度：≥400mm 13、显色指数(Ra)： 85～100 14、总辐照度：单个灯头总辐照度应不超过≤1000W/m2 15、维保年限3年（含所有配件及附件）。 |  | 国产
CDLY-CY2026-04-008 | 泌尿外科（金牛） | 等离子双极电切电凝系统 | 1 | 46.8 | 46.8 | 一：产品具有电切镜下组织切割与凝血功能；腹腔镜模式下腹腔镜手术和开放手术双极电切和电凝功能。 1、额定输出频率375±5KHz，切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W， 凝血模式下额定负载100Ω±10Ω最大输出功率100 W±20 W。 2、工作状态显示为LCD液晶彩屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。 3、具有自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率，无需手调，并可增减与显示。 4、具有超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕中文显示或英方提示。 5、具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。 6、专用双极电极（双极环状电极），电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类为Ⅲ类的医疗产品，要求与等离子主机为同一厂家产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极。 7、专用双极电极（多形状电极），具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度。 8、VP双极电凝模式，可用于腹腔镜手术中的组织电凝，具有组织阻抗反馈提示功能，电凝效果可通过明显声音来提示并监控。 9、主机智能自检，自动识别不同电极，自动设定相应的输出功率，可搭载大环、粗环等新型电极，切割和凝血效果更高，使用范围更好。 二、电切内窥镜（包含如下），可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。 1、内窥镜，30°4mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒。 2、被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。 3、外鞘，≤26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。 4、内鞘，≤24Fr 可360°旋转。 5、内鞘转接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进出水，实施单鞘手术。 6、闭孔鞘芯1根。 7、冲洗接头1个。 8、可选配激光光纤鞘：279mm±5mm,独立设计与等离子工作手件及操作系统匹配，术中无需激光手件，可同时兼容但不限于钬激光、绿激光、红激光、1470nm激光、2μm激光手术，可通过直径1000μm及以下各种规格型号光纤。 | 1、等离子主机1台； 2、电切内窥镜2套； 3、配套激光光纤鞘1个； 4、配套收纳消毒盒2个； 5、配套可复用环状电极2根、直角钩状电极2根。 | 国产
CDLY-CY2026-04-009 | 麻醉手术室（沙河） | 4K 高清腹腔镜系统 | 1 | 167.8 | 167.8 | 1、全高清摄像主机，可以直接兼容高清摄像头、电子腹腔镜、3D电子腹腔镜、荧光腹腔镜和其他常用内窥镜；全高清摄像头，分辨率达到1920×1080均提供高清分辨率，满足腹腔组织结构的清晰观察 2、镜体前端防雾，减少术中起雾影响 3、输出端口：至少包含SDI、DVI、RGB、YPbPr、Y/C等，方便兼容外接的监视器、刻录、his、pacs等系统 4、胸腹腔内窥镜外径10mm，视野方向30°，有效景深范围至少包含6-200mm，视场中心角分辨力≥8.7C/（°）； 5气腹机具备针对儿科、盆腔及后腹手术需要的（3-15mmHg）低腹气压模式及常规（3-25mmHg）的常规腹部气压模式;面板显示实际压力、预设压力、预设流量、实际流量、气瓶压力、气体总消耗量;主机检测到管道堵塞、旋阀关闭及气瓶气体不足就会激活报警灯和声音报警; | 内窥镜摄像主机（兼容2D、3D、荧光） 1 高清刻录机 1 摄像头 1 导光束 4 胸腹腔内窥镜 4 消毒盒 4 45L/Min高流量气腹机 2 4K监视器（32寸） 1 4K监视器（27寸副监视器） 1 配套台车及监视器支架 1 手术器械2套 | 国产
CDLY-CY2026-04-010 | 麻醉手术室（沙河） | 高频手术系统 | 2 | 9.3 | 18.6 | 1、设备具有单极电切、电凝和双极电切、电凝技术。 2、设备具有双路输出功能，能满足两组刀笔同时使用，且双路独立，功率输出不互相影响。 3、设备为液晶显示操作界面，具有集中显示功能，功率和效果参数可以直接通过上下键设置。 4、该设备有多种智能调节技术： 4.1电压调节：可实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝。 4.2电弧调节：可实现电切、电凝和液体环境下的电切提供支持，高阻抗组织区域内实现可重复的高效率电切; 4.3输出调节：可实现电凝和组织失活提供稳定的功率输出。 5、设备需具有的单极切割模式≥3种以上： 自动电切：效果调节≥7档，功率≥300瓦，最高峰值电压≤750v; 高能电切：效果调节≥7档，功率≥300瓦，最高峰值电压≤1100v; 无血电切：效果≥7档，功率≥200瓦，最高峰值电压≤1500v; 6、设备需具有的单极电凝模式≥5种以上 柔和电凝：效果调节效果调节≥7档，功率≥200瓦，最高峰值电压≤200v; 快速电凝：效果调节≥7档，功率≥200瓦，最高峰值电压≤2500v; 强力电凝：效果调节≥4档，功率≥200瓦，最高峰值电压≤2000v; 喷射电凝：效果调节≥2档，功率≥200瓦最高峰值电压≤4500v; 经典电凝：效果调节≥2档，功率≥100瓦，最高峰值电压≤1500v; ☆7、设备具有双极电切，双极柔和电凝模式 双极电切：效果调节≥7档，功率≥200瓦，最高峰值电压≤750v; 双极柔和电凝：效果调节≥7档，功率≥200瓦，最高峰值电压≤200v; 8、整机模块化设计，可独立的更换模块，如可以同时配置2个以上的单极插座；能进行硬件、软件升级，根据需求实现个性化配置。 9、整机采用微电脑技术和传感器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织需要自动调整输出功率。切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。 10．设备具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供智能补偿支持。 11、设备具有升级功能：能够升级内镜电切，双路输出，氩气刀功能。 12、设备为低电压设计，喷射电凝模式下最高电压≤5000伏。 13、具有中性电极安全监测系统（≥4种监测类型可选择），能够对病人阻抗在20-120欧姆之间进行动态监测。能够监测高低频漏电电流； 14、具有新生儿手术监测模式，在主机上有新生儿中性电极监控功能设置菜单，保证新生儿手术的最大安全性。 15、功率输出： 15.1电切最大输出功率：300W/500欧姆； 15.2最大输出时功率：≥500W/920VA | 主机1台、双脚踏开关1个、单脚踏开关1个、中性电极10片、一次性使用电刀笔10支、中性电极（连接电缆）2根 | 国产
CDLY-CY2026-04-011 | 麻醉手术室（沙河） | 医用支撑脚架 | 1 | 3.1 | 3.1 | 基本功能包括：稳定支撑设备主体，通过可调节结构（如高度、角度、伸缩）适配不同医疗场景的体位或操作需求，借助万向轮或定向轮实现设备的灵活移动与精准定位，并通过制动装置确保静态时的稳固性。 |  | 国产
CDLY-CY2026-04-012 | 麻醉手术室（沙河） | 各型凝胶垫 | 1 | 2.5 | 2.5 | 通过凝胶材料的高弹性与可塑性实现对人体局部（如关节、骨突部位、创面等）的缓冲减压、体位固定或运动防护，部分凝胶垫可结合温度传导特性（如含相变材料）实现冷敷 / 热敷理疗，或通过微孔结构吸收体表压力、分散剪切力以预防压疮。 | 仰卧位一套（包含：头垫，臀垫，手臂垫，腘窝垫，足跟垫）俯卧位一套（包含：头垫，胸腹垫，手臂垫，膝关节垫，踝关节垫），侧卧位一套（包含：头垫，侧卧位垫，固定带，隧道垫），截石位一套（头垫，臀垫，手臂垫，腘窝垫） | 国产
CDLY-CY2026-04-013 | 麻醉手术室（沙河） | 脚踏凳 | 10 | 0.03 | 0.3 | 通过高度可调、角度可倾的凳面设计为久坐或站立者提供脚部支撑，缓解下肢疲劳（如办公、医疗、工业操作场景），部分具备万向轮或防滑脚垫实现灵活移动与稳定定位，凳面材质（如防滑塑料、软质垫层）可增强舒适性与安全性。 |  | 国产
CDLY-CY2026-04-014 | 麻醉手术室（沙河） | 俯卧位垫 | 1 | 0.6 | 0.6 | 通过分体式或整体式设计（如胸部垫、髂嵴垫、头面部垫等）均匀分散胸腹部、骨盆及肢体压力，部分产品可调节高度或角度以适配不同体型与临床需求（如手术、康复训练、重症俯卧位通气）。 |  | 国产
CDLY-CY2026-04-015 | 麻醉手术室（沙河） | 麻醉呼吸回路消毒系统 | 1 | 5.8 | 5.8 | 1、性能特点 1.1、适用范围：供医疗单位对麻醉机呼吸机回路内部消毒时使用 1.2、消毒级别权威性：本产品使用的配套消毒液及产品须以本产品制造商为送检单位，统一进行配套实验及权威检测、备案，能够杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢6代平均杀灭对数值≥3.0，符合卫生部《消毒技术规范》对消毒器械高水平消毒的要求，并提供相关资质证明 1.3、消毒效果：大肠杆菌5代平均杀灭对数值＞5.39，金色葡萄球菌5代平均杀灭对数值＞5.78，铜绿假单胞菌5代平均杀灭对数值＞5.45，黑曲霉菌6代平均杀灭对数值＞5.51，白色葡萄球菌6代平均杀灭对数值＞5.70，枯草杆菌黑色变种芽孢6代平均杀灭对数值＞5.78，龟分枝杆菌脓肿亚种5代平均杀灭对数值＞5.86，白色念珠菌5代平均杀灭对数值＞5.61，脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株平均灭活对数值＞4.00，人类冠状病毒 229E 平均灭活对数值＞4.40，以上均符合《消毒技术规范》的评价规定要求，可提供相关检验报告 1.4、相对湿度：消毒负载处的相对湿度≥70% 1.5、本系列产品具备NMPA认证、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告、麻醉呼吸回路消毒机研发技术运维系统软件著作权登记证书、专利证书 2、工作模式 2.1、消毒方式：臭氧、雾化装置（可选择复合醇或过氧化氢并提供相应的资质证明） 2.2、人机对话模式：≥7英寸嵌入式彩色触摸屏，屏幕保护（180度剥离强度：240～260gf；耐温：150～180℃瞬间；粘合力：8～12G） 2.3、同屏仅显示两种消毒模式，一触即得 2.4、全自动消毒模式（可在全自动消毒模式下一键进入快速启动对麻醉机或呼吸机消毒） 全自动消毒模式：15min雾化、60min消毒、30min净化 2.5、自定义消毒模式（可在自定义消毒模式下手动调节后再对麻醉机或呼吸机消毒） 自定义消毒模式：（20～240）min可调，步进值5min） 3、主要参数 3.1、对被消毒设备无害检测： 雾化装置的气体流量：（5～12 ）L/min 雾化装置的工作压力范围：（150～350 ）KPa 供气净化装置：消毒气体供气端过滤装置滤膜孔径：≤0.1µm 无腐蚀性检测：消毒无腐蚀，可提供无腐蚀检验报告 3.2、对人体无毒害检测：消毒对人体无毒害，可提供检验报告 3.3、消毒稳定性检测及监测： 输气速度：（6.5±1.5）L/min；排气速度：（5±2）L/min；输入臭氧浓度：≥100mg/m³；雾化量：（0.1～0.4）mL/min；雾化速率：（0.1～0.4）mL/min 时间精度检测：设定的工作时间与实际运行的时间精度在±1min范围内 消毒气体自检及报警：无效消毒或监测消毒数据异常时自动报警，消毒过程中，动态、实时监测消毒机内部产生的消毒气体浓度，并同屏显示浓度变化值，且臭氧浓度在标示值±10%范围内 温度自动监测及报警：内置温度监测装置，动态、实时监测核心部位温度，并同屏显示温度变化值，保证机器内部温度≤50℃（精确值±3℃范围内），数据异常自动报警提示，可避免因温度过高影响产品消毒效果及使用安全 3.4、对人体无害检测： 臭氧排放浓度：≤0.16mg/m³（优于国家标准）；臭氧残留量：≤0.16mg/m³（优于国家标准）；泄漏量：≤0.16mg/m³（优于国家标准） 设备产生的氮氧化物浓度不大于消毒气体浓度的2.5%（优于国家标准） 空气过滤装置（气体排放）：须采用麻醉机和呼吸机用呼吸管路的相关技术或专利，可重复使用，能自动回收、净化（干燥）、分解残留的消毒因子，确保内回路得到充分净化（干燥），绿色排放，人机共存 3.5、注液方式：自动注液、手动注液（推荐手动注液，遵循“即取即用、一注一消”的原则） 3.6、注液量：在全自动消毒模式下每次注入≤2mL消毒液，在达到高水平消杀效果的同时，能耗更低，节约药液量 3.7、单路消毒：单路单循环动态消杀，可对麻醉机或呼吸机回路内部进行密闭循环消毒 |  | 进口
CDLY-CY2026-04-016 | 麻醉手术室（沙河） | 手术无影灯 | 2 | 5.995 | 11.99 | 1.灯头采用流线型设计，双母灯叶片采用叶片或花瓣式（单灯头叶片造型不少于三片），灯头照明采用LED灯泡，单灯头灯珠采用医用级LED冷光源数量≤24个，采用串联连接，灯珠寿命≥50000小时，光照强度40000lux到160000lux之间≥8段分级调节。 2.基础架负载10000N·m的作用力持续时间≥10min：法兰盘水平倾斜角≤0.4° 3.演色性指数CRI（Ra）:≥99，显色指数R9≥97。 4.光斑调整范围需包含：15～26cm。 5.手术医师头部上方，灯头表面玻璃温升≤0.5°C ，热辐射Ee/Ec(mW/m²lux) ≤3.5 mW/m²lux 。 6.深腔照明率实测值≥100%；偏置单遮板无影率实测值≥80%；双遮板无影率实测值≥56%；偏置单遮板+深腔无影率实测值≥85%；双遮板深腔无影率实测值≥55%。 7.中置消毒手把需通过生物相容性检测。 8.手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。 9.具备照度稳定技术。+G18 | 单套配置要求：悬吊系统1套，灯头2个，PWM调光系统（非直流DC调光）1套，高温消毒灯罩≥2套。 | 国产
CDLY-CY2026-04-017 | 麻醉手术室（金牛） | 4K 高清腹腔镜系统 | 1 | 167.8 | 167.8 | 1、全高清摄像主机，可以直接兼容高清摄像头、电子腹腔镜、3D电子腹腔镜、荧光腹腔镜和其他常用内窥镜；全高清摄像头，分辨率达到1920×1080均提供高清分辨率，满足腹腔组织结构的清晰观察 2、镜体前端防雾，减少术中起雾影响 3、输出端口：至少包含SDI、DVI、RGB、YPbPr、Y/C等，方便兼容外接的监视器、刻录、his、pacs等系统 4、胸腹腔内窥镜外径10mm，视野方向30°，有效景深范围至少包含6-200mm，视场中心角分辨力≥8.7C/（°）； 5气腹机具备针对儿科、盆腔及后腹手术需要的（3-15mmHg）低腹气压模式及常规（3-25mmHg）的常规腹部气压模式;面板显示实际压力、预设压力、预设流量、实际流量、气瓶压力、气体总消耗量;主机检测到管道堵塞、旋阀关闭及气瓶气体不足就会激活报警灯和声音报警; | 内窥镜摄像主机（兼容2D、3D、荧光） 1 高清刻录机 1 摄像头 1 导光束 4 胸腹腔内窥镜 4 消毒盒 4 45L/Min高流量气腹机 2 4K监视器（32寸） 1 4K监视器（27寸副监视器） 1 配套台车及监视器支架 1 手术器械2套 | 国产
CDLY-CY2026-04-018 | 麻醉手术室（金牛） | 麻醉呼吸回路消毒系统 | 1 | 5.8 | 5.8 | 1、性能特点 1.1、适用范围：供医疗单位对麻醉机呼吸机回路内部消毒时使用 1.2、消毒级别权威性：本产品使用的配套消毒液及产品须以本产品制造商为送检单位，统一进行配套实验及权威检测、备案，能够杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢6代平均杀灭对数值≥3.0，符合卫生部《消毒技术规范》对消毒器械高水平消毒的要求，并提供相关资质证明 1.3、消毒效果：大肠杆菌5代平均杀灭对数值＞5.39，金色葡萄球菌5代平均杀灭对数值＞5.78，铜绿假单胞菌5代平均杀灭对数值＞5.45，黑曲霉菌6代平均杀灭对数值＞5.51，白色葡萄球菌6代平均杀灭对数值＞5.70，枯草杆菌黑色变种芽孢6代平均杀灭对数值＞5.78，龟分枝杆菌脓肿亚种5代平均杀灭对数值＞5.86，白色念珠菌5代平均杀灭对数值＞5.61，脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株平均灭活对数值＞4.00，人类冠状病毒 229E 平均灭活对数值＞4.40，以上均符合《消毒技术规范》的评价规定要求，可提供相关检验报告 1.4、相对湿度：消毒负载处的相对湿度≥70% 1.5、本系列产品具备NMPA认证、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告、麻醉呼吸回路消毒机研发技术运维系统软件著作权登记证书、专利证书 2、工作模式 2.1、消毒方式：臭氧、雾化装置（可选择复合醇或过氧化氢并提供相应的资质证明） 2.2、人机对话模式：≥7英寸嵌入式彩色触摸屏，屏幕保护（180度剥离强度：240～260gf；耐温：150～180℃瞬间；粘合力：8～12G） 2.3、同屏仅显示两种消毒模式，一触即得 2.4、全自动消毒模式（可在全自动消毒模式下一键进入快速启动对麻醉机或呼吸机消毒） 全自动消毒模式：15min雾化、60min消毒、30min净化 2.5、自定义消毒模式（可在自定义消毒模式下手动调节后再对麻醉机或呼吸机消毒） 自定义消毒模式：（20～240）min可调，步进值5min） 3、主要参数 3.1、对被消毒设备无害检测： 雾化装置的气体流量：（5～12 ）L/min 雾化装置的工作压力范围：（150～350 ）KPa 供气净化装置：消毒气体供气端过滤装置滤膜孔径：≤0.1µm 无腐蚀性检测：消毒无腐蚀，可提供无腐蚀检验报告 3.2、对人体无毒害检测：消毒对人体无毒害，可提供检验报告 3.3、消毒稳定性检测及监测： 输气速度：（6.5±1.5）L/min；排气速度：（5±2）L/min；输入臭氧浓度：≥100mg/m³；雾化量：（0.1～0.4）mL/min；雾化速率：（0.1～0.4）mL/min 时间精度检测：设定的工作时间与实际运行的时间精度在±1min范围内 消毒气体自检及报警：无效消毒或监测消毒数据异常时自动报警，消毒过程中，动态、实时监测消毒机内部产生的消毒气体浓度，并同屏显示浓度变化值，且臭氧浓度在标示值±10%范围内 温度自动监测及报警：内置温度监测装置，动态、实时监测核心部位温度，并同屏显示温度变化值，保证机器内部温度≤50℃（精确值±3℃范围内），数据异常自动报警提示，可避免因温度过高影响产品消毒效果及使用安全 3.4、对人体无害检测： 臭氧排放浓度：≤0.16mg/m³（优于国家标准）；臭氧残留量：≤0.16mg/m³（优于国家标准）；泄漏量：≤0.16mg/m³（优于国家标准） 设备产生的氮氧化物浓度不大于消毒气体浓度的2.5%（优于国家标准） 空气过滤装置（气体排放）：须采用麻醉机和呼吸机用呼吸管路的相关技术或专利，可重复使用，能自动回收、净化（干燥）、分解残留的消毒因子，确保内回路得到充分净化（干燥），绿色排放，人机共存 3.5、注液方式：自动注液、手动注液（推荐手动注液，遵循“即取即用、一注一消”的原则） 3.6、注液量：在全自动消毒模式下每次注入≤2mL消毒液，在达到高水平消杀效果的同时，能耗更低，节约药液量 3.7、单路消毒：单路单循环动态消杀，可对麻醉机或呼吸机回路内部进行密闭循环消毒 |  | 国产
CDLY-CY2026-04-019 | 麻醉手术室（金牛） | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 24 | 24 | 1. 设备采用气压弹道式原理；治疗手柄采用高精密弹道，能量守恒输出设计。电源供应（伏特）：100 - 240VAC，50 - 60Hz；最大输出压力≥11.2Mpa、最大能流密度：1.7mJ/mm2、 2. 可伸缩式弹道、治疗头压力指示刻度线；可移动式柜式主机系统（包括：主机、台车、空气压缩机），主机与空气压缩机分离；配备外置式大容量减震式全封闭空气压缩机。 3. 治疗手柄有独立减震硅胶软握把设计，减轻反作用力对于操作者的影响。手柄上的操作开关区域带有独立计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量。 4. 配套专用推车，用于压缩机放置，便于操作。 5. 控制界面：主机使用触摸板仪表圆盘调节治疗气压输出大小，方便精确调节气压输出大小。 6. 治疗头及弹道可+135℃高温高压消毒 |  | 国产
CDLY-CY2026-04-020 | 麻醉手术室（金牛） | 医用支撑脚架 | 1 | 3.1 | 3.1 | 基本功能包括稳定支撑设备主体，通过可调节结构（如高度、角度、伸缩）适配不同医疗场景的操作需求，借助万向轮或定向轮实现设备灵活移动与精准定位，并通过制动装置确保静态稳固性。 |  | 国产
CDLY-CY2026-04-021 | 麻醉手术室（东虹） | 手术无影灯 | 2 | 5.995 | 11.99 | 1.灯头采用流线型设计，双母灯叶片采用叶片或花瓣式（单灯头叶片造型不少于三片），灯头照明采用LED灯泡，单灯头灯珠采用医用级LED冷光源数量≤24个，采用串联连接，灯珠寿命≥50000小时，光照强度40000lux到160000lux之间≥8段分级调节。 2.基础架负载10000N·m的作用力持续时间≥10min：法兰盘水平倾斜角≤0.4° 3.演色性指数CRI（Ra）:≥99，显色指数R9≥97。 4.光斑调整范围需包含：15～26cm。 5.手术医师头部上方，灯头表面玻璃温升≤0.5°C ，热辐射Ee/Ec(mW/m²lux) ≤3.5 mW/m²lux 。 6.深腔照明率实测值≥100%；偏置单遮板无影率实测值≥80%；双遮板无影率实测值≥56%；偏置单遮板+深腔无影率实测值≥85%；双遮板深腔无影率实测值≥55%。 7.中置消毒手把需通过生物相容性检测。 8.手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。 9.具备照度稳定技术。+G18 | 单套配置要求：悬吊系统1套，灯头2个，PWM调光系统（非直流DC调光）1套，高温消毒灯罩≥2套。 | 国产
CDLY-CY2026-04-022 | 骨科（沙河） | 超声骨刀 | 1 | 68 | 68 | 1、便携式台式主机，LCD液晶显示屏≥8英寸；功能：利用超声完成骨性组织的切割和破碎功能，具有切骨和磨骨功能，适用于开放性手术、微创手术、椎间孔镜下等手术。 2、超声骨刀工作频率：≥40kHz，打击力度强，低噪音设计；超声骨刀最大尖端主振幅≥150um；输出超声最大电功率：＞100W，功率调节≥10档。 3、蠕动泵：＞10档水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水；自由选择注水量：最大注水量不小于90 ml/分钟；设备开机到系统操作界面显示时间≥15秒；设备防电击类型和防电击程度为I类B型；主机具有模块升级功能，可配置相应功能模块实现超声吸引、超声清创等功能；为降低医院使用年限成本，主机使用年限至少达到 9 年。 4、具有重复使用和一次性使用刀具；切割形刀具和磨骨刀具可重复消毒使用；刀头工作时纵向+横向扭转摆动；刀头种类：至少具有35种以上用于切骨、磨骨等刀具，适合不同的手术场合。 5、 手柄：具有专用复合动力磨骨手柄，代替普通磨钻，可快速磨削骨骼，温升低，安全性高。 | 超声骨刀主机：1台 超声骨刀手柄：2把 超声骨刀刀具：8把 脚踏开关：1个 注水套：2个 超声骨刀扳手：2个 硅橡胶医用导管：1套 5m电源线：1根 | 国产
CDLY-CY2026-04-023 | 骨科（沙河） | 脊柱侧路镜+器械 | 1 | 64 | 64 | 一、功能要求： 1、手术系统满足侧方椎间孔入路及后方椎板间隙入路方式； 2、用于微创下治疗椎间盘突出症、椎管狭窄、黄韧带肥厚、骨质增生、软组织钙化等脊柱相关退变型疾病； 3、能与医院已购买的德国（joimax）大通道椎间孔镜手术系统(摄像光源系统、高频手术系统，动力刨削系统）组合配套使用； 二、脊柱内窥镜参数要求： 1、视向角30°，视场角≥80°； 2、外径6.5mm～7.0mm； 3、工作通道直径3.0mm～4.0mm； 4、工作长度180mm～185mm； 三、脊柱内镜手术器械参数要求： 1、用于建立工作通道软组扩展和分离的逐级扩张管： （1）扩张管：内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度≥200mm； （2）扩张管：内径＞4.0mm，外径＜8.0mm，长度≥220mm； 3、具备方便内窥镜进出的保护套管和方便环锯进出的保护套管提供稳定性保护重要软组织； （1）套管：内径≥6.0mm，外径≤7.0mm，长度≥175mm； （2）套管：内径≥8.0mm，外径≤10.0mm，长度≥170mm； 4、用于骨结构的去除 （1）环锯：内径≥6.5mm，外径≤8.0mm，长度≥180mm； 5、用于髓核组织抓取及黄韧带咬出的髓核钳、抓钳及篮钳具有不同直径规格 （1）抓钳：直径≥3.0mm，工作长度≥330mm； （2）抓钳：直径≤3.0mm，工作长度≤330mm， （3）抓钳：直径≤2.5mm，工作长度≤330mm，前端弧形； （4）抓钳：直径≤3.0mm，工作长度≥330mm，前端可弯曲弹簧； （5）篮钳：头端上翘≥15°，直径≤2.5mm，工作长度≥330mm； 6、用于骨性结构处理的椎板咬骨钳及配套手柄 （1）咬骨钳：直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口≥40°，工作宽度1.5mm～2.0mm； （2）咬骨钳：直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口≥40°，工作宽度2.5mm～3.0mm； （3）咬骨鞘管手柄：与咬骨钳配合使用； 7、辅助工具包含神经拉钩、剥离子、骨凿、骨锤等用于软组子剥离探查，骨组织处理； （1）持取器：直径≥6.0mm，长度≥240mm； （2）神经拉钩：直径≤3.0mm，长度≥320mm； （3）剥离子：直径≥2.5mm，长度≤330mm； （4）骨凿：直径≥2.7mm，长度≥330mm； （5）骨锤：工作端为可耐高温塑料； （6）定位丝：直径0.8mm，长度≥400mm； | 椎间孔镜 1件 定位丝 1件 扩张管 1件 扩张管 1件 工作套管 1件 工作套管 1件 环锯 1件 持取器 1件 神经拉钩 1件 剥离子 1件 骨凿 1件 骨锤 1件 抓钳 1件 抓钳 1件 抓钳 1件 抓钳 1件 篮钳 1件 咬骨钳 1件 咬骨钳 1件 咬骨钳手柄 1件 | 国产
CDLY-CY2026-04-024 | 骨科（沙河） | 术中神经刺激监测仪 | 1 | 50 | 50 | 1、神经监测项目：包括脑电图、肌电图、皮层定位、体感诱发电位、运动诱发电位、椎弓根自动刺激、听觉诱发电位、视觉诱发电位等多项功能。支持同时进行多项监测，脑电图、诱发电位和肌电图可以同步运行 2.端口连接：可将多个通道汇集至一个输出端口，连接耗材。 3、灵敏度：可调灵敏度范围为0.01μV/D到30mV/div。 4、共模抑制比：≥120dB。 5、扫描速度：速度范围为0.1-30000ms/D，≥20级可调。 | 1、双摇臂可移式监测主机 1台 2、术中刺激盒 1个 3、术中放大盒16通道 2个 4、音频刺激器 1个 5、视频刺激器 1个 | 国产
CDLY-CY2026-04-025 | 骨科（金牛） | 关节镜系统 | 1 | 149 | 149 | 一、内窥镜摄像系统 1.采用CMOS成像技术，分辨率达到3840*2160, 分辨率大于2000线； 2.采用逐行扫描模式（扫描速度60帧/秒），完善的图像调节功能，超高清晰图像输出； 3.具有亮度、饱和度、锐度、降噪及对比度的手动设置功能； 4.配合APP，手术视频和截图实时同步至智能设备，按照手术时间自动整理分类，方便随时在智能设备上轻松查看、分享； 5.2倍光学齐变焦技术，变焦范围f=15mm-31mm； 6.提供≥8种专业手术模式，≥3种用户自定义模式，共计≥11种摄像头手术模式。菜单切换内窥镜模式，适用于不同科室，所有功能均可用摄像头按键实现； 7.摄像系统预先安装针对特定科室内窥镜系统的优化设置模式； 8.具有AWB（白平衡）调节功能，白平衡范围：3000-7000K之内； 9.摄像系统具有摄像头控制功能，具备不多于3个可单独编程设置的功能按键，可通过摄像头实现：白平衡、截图/录像、亮度增加/减少等功能； 10.摄像头IPX7防水等级，可浸泡、冲洗消毒和清洁; 11.可通过摄像头控制冷光源亮度； 12.可通过USB接口进行图像截图、视频录制超高清录像； 13.多种视频输出端口（DP(4K)、HDMI、DVI(1080P)输出）； 14.BT.2020广色域，色彩深度10bit：支持10.7亿色，更好地分辨组织边界。 二、医用冷光源系统 1.采用大功率LED芯片，低能耗、不发烫、使用寿命≥20000小时； 2.色温在5500K±500K范围内； 3.冷光源显色指数≥90； 4.冷光源的输出总光通量可达500lm以上； 5.光源亮度高且可调，可为任何常规内窥镜手术提供光源； 6.具备过热自动保护控制功能； 三、光学视镜（关节镜+椎间孔镜） 关节镜： 1.采用蓝宝石镜面（抗划伤、划痕）； 2.所获得的图像景深大，最大有效景深范围：3~80mm； 3.广角视野，视场角可达75°、105°； 5.拥有高质量的多重镀膜（抗反射）光学系统，色彩逼真、图像明亮高对比度； 6.视向角30°，最大插入部外径分别为2.7mm、4.0mm，工作长度分别为110mm，175mm； 7.不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长; 8.采用激光焊接技术，密封性强，可高温高压灭菌； 9.含接storz、wolf导光束的适配器和保护管； 10.穿刺针套管：最大插入外径分别为5.0mm、6.0mm，最小器械孔道内径分别为2.9mm、4.2mm，工作长度分别为79mm、144mm； 11.穿刺针：三角锥形，最大插入外径分别为2.9、4.2mm，工作长度分别为117、183mm； 12.闭孔器：顿头，最大插入外径分别为2.9、4.2mm，工作长度分别为114、181mm。 椎间孔镜： 1.采用蓝宝石镜面（抗划伤、划痕） 2. 所获得的图像景深大、有效景深范围：5mm-80mm 3. 高清优质光学内窥镜，分辨力高，清晰度高，视场中心角分辨力≥1.3C/(°） 4.拥有高质量的多重镀膜（抗反射）光学系统，进口光学玻璃，最佳显色性，色彩逼真、图像明亮高对比度 5.采用进口照明光纤，照明均匀 6.不锈钢外壳,有两个灌冲通道和一个工作通道 7.最大插入外径：5.3mm、6.3mm、6.9mm。工作通道最小直径：2.8mm、3.7mm、4.3mm。灌冲通道直径：1.3mm、1.5mm、1.5mm 8.工作长度：181mm，视场角：80°；视向角，30° 四、医用显示器 1.面板尺寸：32英寸，3840*2160； 2.亮度：850cd/m2； 3.对比度：1500：1，细节体现更充分； 4.采用色域匹配和窄谱高色域专利技术，内置 BT709、BT2020 两种色域选择，兼容内窥摄像系统的不同； 5.支持手术焦点画面放大1.2倍、1.5倍、2倍，病灶呈现更清晰，提高手术准确度和效率； 6.实时画面增强，提升动态视频画面的真实感和临场感； 7.高透防反射保护面板，减少手术室各种环境下光线对屏幕的干扰； 8.突破应用高对比仿生膜技术，完美解决大尺寸全贴合方案导致面板应力不均偏色问题； 9.支持画中画、画与画功能，满足医院不同影像组合的需求； 10.内置多种显示模式和伽马曲线，也可根据用户的需求进行伽马曲线定制； 手术动力装置 一、主机 1.多功能设计主机，具备钻、锯、磨、刨、铣、削等多种功能，可开展关节置换术，创伤手术，脊柱手术，关节镜手术、椎间孔镜手术、手足踝手术以及UBE手术。 2.具有≥7英寸彩色液晶全触摸屏。 3.具有故障自诊断和自保护技术。 4.满足BF型电气安全设计和宽电压电源设计。 5.可驱动所有锯机头、钻夹头等功能部件。具有大功率动力和高速动力双输出接口。 二、脚踏 1.脚踏开关上配有左键、右键和速度控制踏板，根据左右键实现手柄切换，转向切换，流量开关调节等功能； 2.磁感应传感器控制技术，精准实现无级变速； 3.IPX8防水等级、防滑、防侧翻； 三、关节刨削手柄 1.具有刀具快速安装接口，可手控，亦可选择脚控； 2.系统自动识别手柄和刀具规格型号，手柄具有转速调节、启/停的手动控制开关； 3.关节钻最高转速≥12000r/min，关节刨削最高转速≥6000r/min； 4.刨削手柄带有抽吸调节控制开关，抽吸负压调节，全密封设计； 四、一次性关节刨刀/钻头 1.多种规格，配有常规双/单面齿、全径双切割、关节钻头等各种刀头便于实施手术； 2.双面齿直刨刀：Φ3.6-5.5mm，外刃内齿直刨刀：Φ3.6-5.5mm，全径双切割直刨刀：Φ4.0-4.5mm，球形/柱形关节直钻头：Φ4.0-5.5mm。 五、动力手机 1.骨科通用手机,空心轴电机,支持正反转功能。 2.通用输出接口,便捷插接所有锯机头、钻夹头,带手控功能。 3.双板机按钮,具有转速模式和安全模式按键。 4.转速：≥30000rpm，往复频率：0.5-3.0Hz 六、摆锯机头 1.快换接口，可与动力手机快捷接插，可高温高压消毒。 2.直径≤33mm，超轻防滑结构设计。 3.最高转速≥15000 rpm， 七、铰锉机头 1.三叶夹头，输入转速：0-30000rpm，无级变速；输出转速：0-350rpm； 2.可通用适配多种接口臼锉柄。 八、骨钻夹头 1.可高温高压蒸汽消毒。 2.夹持范围φ0.5mm～6.5mm，直通，三叶夹头，支持正反转功能。 3.最高钻速≥1500 rpm 九、克氏针夹头 1.全不锈钢制作，可高温高压水蒸气消毒； 2.带刻度调节功能，夹持范围Ф0.7～Ф4.0mm克氏针刀具。直通，支持正反转功能； 3.转速：≥1500rpm，往复频率：0.5-3.0Hz 4.中空设计，长扳手握持，快速装夹，术中随时调节克氏针的钻入深度。 十、脊柱磨手柄 1.脊柱磨手柄用于骨科或其他外科微创手术中对骨组织的磨削处理； 2.尺寸：最大外径≥φ27mm，电缆线长度≥3m； 3.重量≤0.47kg（含线缆），单向转：8000～25000r/min； 4.可高温灭菌消毒。 十一、一次性无菌微创脊柱变向磨钻 1.应用：用于骨科或其他外科微创手术中对骨组织的磨削处理； 2.刀具种类丰富，具有球形、柱形、金刚石等形状； 3.有效长度系列：350mm、290mm； 4.外刀管直径系列：φ3.5mm； 5.刀具头部具有弯曲角度0—36°无级调节功能，0-360°无级周向调节功能； 器械参数： 1、鸭嘴直型篮钳 无销钉设计、工作长度≧125mm，插入部分宽度≦4.8mm 钳头硬度HRC48±2 2、鸭嘴左弯篮钳 无销钉设计、工作长度≧125mm，插入部分宽度≦4.8mm 钳头硬度HRC48±2 3、鸭嘴右弯篮钳 无销钉设计、工作长度≧125mm，插入部分宽度≦4.8mm 钳头硬度HRC48±2 4、软组织抓钳 无销钉设计、工作长度≧125mm，插入部分宽度≦3.3mm 具有锁扣功能 钳头硬度HRC48±2 5、游离体抓钳 无销钉设计、工作长度≧125mm，插入部分宽度≦4mm 具有锁扣功能 钳头硬度HRC48±2 6、推结剪线器 无销钉设计、工作长度≧142mm，插入部分宽度≦4mm 钳头硬度HRC48±2 7、直型钩线钳 无销钉设计、工作长度≧165mm，插入部分宽度≦4mm 钳头硬度HRC48±2 8、半月板锉 9、肌腱整理平台 10、胫骨瞄准器手柄 与导向器和瞄准臂适配，用于胫骨钻孔定位 11、胫骨瞄准器导向器 与手柄和瞄准臂适配，用于胫骨钻孔定位 12、前叉瞄准臂(点对点） 与手柄和导向器适配，用于前叉定位 13、后叉瞄准臂 与手柄和导向器适配，用于后叉定位 14、胫骨钻 钻头直径6mm 15、胫骨钻 钻头直径7mm 16、胫骨钻 钻头直径8mm 17、胫骨钻 钻头直径9mm 18、股骨偏头瞄准器 内径5.0mm 19、股骨偏头瞄准器 内径6.0mm 20、股骨瞄准器手柄 适配股骨偏头瞄准器 21、股骨钻 钻头直径4.5mm 22、股骨钻 钻头直径6mm 23、股骨钻 钻头直径7mm 24、股骨钻 钻头直径8mm 25、股骨钻 钻头直径9mm 26、闭口取腱器 口部直径4.75mm 27、后叉保护剥离子 用于保护后叉韧带 28、测深器 弯钩处3mm，工作长度≧234mm，带刻度 29、探钩（带手柄） 工作长度≧121mm弯钩处3mm，带刻度 30、带尾孔导针 直径2.3mm 31、集成量筒 用于测量韧带直径 32、弹性导丝 直径1mm 33、交叉韧带器械盒 椎间孔镜器械： 1、 扩张管1支，内径≥1.5mm，外径≤4.0mm，长度≥250mm 2、 扩张管1支，内径≥4.2mm，外径≤7.8mm，长度≥225mm 3、工作套管1支，前端斜面，后端带Z型把手，把手能被锁定； 内径≥6.6mm，外径≤7.9mm，长度≥178mm 4、工作套管1支，后端带圆型把手，把手具有锁定功能。内径≥8.0mm，外径≤9.2mm，长度≤171mm 5、 细齿扩孔钻1支，长度≤181 mm，内径≥6.5 mm，外径≤7.8 mm 6、神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度≥330mm 7、持取器1支，直径≤6.0mm，长度≥245mm 8、剥离子1支，直径≤2.5mm，长度≥330mm 9、骨凿1支，直径≤2.7mm，长度≥320mm 10、榔头1把，工作端为可耐高温塑料 11、抓钳1把，工作端为勺型。直径≥3.4mm，长度≥330mm 12、抓钳1把，直径≤2.5mm，长度≥330mm 13、弧形抓钳1把，直径≤2.5mm，长度≥330mm 14、弹簧抓钳1把，直径≥2.7mm，长度≥330mm 15、咬切钳1把，头端上翘＞10°，直径≤2.5mm，长度≥330mm 16、咬骨钳1把，直径≥3.4mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度≥1.5mm 17、咬骨钳1把，直径≥3.4mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度≥2.7mm 18、咬骨钳手柄1把，手柄内孔道≥5.5mm 19、配套的定位丝1支，直径0.8mm 20、能归类放置全部器械的铝合金灭菌托盘 1 个 射频参数： 一．主机： 1.单极工作频率：4MHz，双极工作频率1.7MHz； 2.单极输出电压：<950Vp，双极输出电压<800Vp； 3.单极纯切模式，数字0~100档，分档可调，并有数字显示，最大输出功率≥100W（阻抗500欧姆）； 4.单极凝血模式，数字0~100档，分档可调，并有数字显示，最大输出功率≥50W（阻抗500欧姆）； 5.单极混切模式，数字0~100档，分档可调，并有数字显示，最大输出功率≥70W（阻抗500欧姆）； 6.双极低功率凝血模式，数字0~100档，分档可调，并有数字显示，最大输出功率≥40W（阻抗200欧姆）； 7.双极高功率凝血模式，数字0~100档，分档可调，并有数字显示，最大输出功率≥100W（阻抗200欧姆）； 8.7寸彩色液晶显示屏，精准触摸控制； 二．脚踏： 1.防水等级IPX8； 2.线缆长度≥3m； 3.黄色踏板切割功能、蓝色踏板凝血功能； 4.有线/无线功能； 5.可循环充电使用，充电电源5VDC； 6.连续按压次数＞30000次。 三．手术刀头 1.快速插拔接口设计； 2.刀头伸出长度≥15mm，弯曲角度≥45°（弯曲型号）； 3.环氧乙烷灭菌，无菌状态提供； 4.线缆长度≥3m； 5.根据需求，配置不同长短、粗细、弯曲的型号； 6.能实现消融（汽化）、凝血功能，热损伤小； 7.采用新型材料，更持久耐用； 8.满足1200V高频耐压； | 1、内窥镜摄像系统 2、医用冷光源系统 3、关节镜、关节镜镜鞘及附件 4、椎间孔镜 5、医用显示器 6、台车 手术动力装置： 7、主机、脚踏开关、动力手机、摆锯机头、克氏针夹头、骨钻夹头、铰锉机头、关节刨削手柄、脊柱磨手柄、一次性无菌微创脊柱变向磨钻、一次性无菌关节刨刀 高频手术系统： 8、主机、脚踏开关、手术刀头 膝关节镜器械： 9、鸭嘴直型篮钳 10、鸭嘴左弯篮钳 11、鸭嘴右弯篮钳 12、软组织抓钳 13、游离体抓钳 14、圆头剪线器 15、方口勾线钳 16、半月板锉 17、肌腱整理平台 18、胫骨瞄准器手柄 19、胫骨瞄准器导向器 20、前叉瞄准臂(点对点） 21、后叉瞄准臂 22、胫骨钻4根 23、股骨偏头瞄准器 24、股骨偏头瞄准器 25、股骨瞄准器手柄 26、股骨钻5根 27、闭口取腱器 28、后叉保护剥离子 29、测深器 30、探钩（带手柄） 31、带尾孔导针 32、集成量筒 33、弹性导丝 34、交叉韧带器械盒 椎间孔镜器械： 35、齿状扩孔钻4件 36、锥形扩张管 37、长开口工作套管 38、斜面工作套管4件 39、骨凿2把 40、扩孔钻手柄 41、通用手柄 42、骨铰刀2把 43、刮刀 44、平口工作套管内芯 45、平口工作套管 46、消毒盒 | 国产
CDLY-CY2026-04-026 | 骨科（金牛） | 轧皮多用机 | 1 | 16 | 16 | 1、机器组成：轧皮多用机由刀具、棘辊、梳状压板、和皮片载板组成。 2、机器尺寸：长250mm*宽150mm*高120mm 3、多种功能、若干规格： 3.1轧制方形邮票皮片，刀具规格： 3x3mm、5x5mm、7x7mm、10x10mm、12x12mm、14x14mm、20x20mm等多种规格可供选择 3.2制作网状皮片，刀具规格：1:1、1.5:1、2:1、3:1、4:1、4.5:1、5:1、6:1 、9:1等多种规格可供选择 4、可处理皮片规格：宽度－最宽可达110mm、长度-不限、厚度－不限。特殊宽度支持定制。 5、功能实现方式：通过更换刀具来实现各种不同功能，齿轮设计，刀具容易进入定位。 6、机器操作方式：手动 7、机器重量:≤3.5kg 8、主机安全防护： 主机按压手柄安全保护挡柱，避免操作时划伤。 9、机器材质：主机采用航空镁铝材质制成，重量轻，表面钛合金涂层，生物相容性好。 10、刀具材质：刀具采用优质进口钢材制作，刀片硬度值≥85HRC，锋利耐用、无需特殊保养；刀片直径≤25mm，更轻便，方便使用； 11、皮片载板：皮片载板采用高分子材料制成，可耐高温高压消毒、反复使用，节约成本； 12、维护保养： 非模辊刀具设计，使用寿命更长；如有损坏，可更换单片刀片（免费更换5-10片），无需更换整把刀具，维护费用更低；整机无需润滑，保养维护容易。 13、消毒方式：主机、刀具和皮片载板均可采用高温高压、低温等离子等消毒方式。 | 主机 1 台 棘辊 1 条 制网刀具 (2:1) 1 组 轧皮刀具 (7*7mm) 1 组 手柄 1 把 皮片载板 10 片 主机箱 1 个 刀具消毒盒 1 个 | 国产
CDLY-CY2026-04-027 | 骨科（金牛） | 电动取皮刀 | 1 | 5 | 5 | 1、取皮厚度：0～0.75mm（可根据要求定制更大范围0-1.6mm），取皮厚度最小递进单位：0.05mm，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需校准归零。 2、取皮宽度：2.5～10.2cm，至少五种宽度可选，2.5cm；3.8cm：5.1cm；7.6cm；10.2cm。 注：如需特殊尺寸宽度刀架可支持定制！ 3、刀片参数： 刀片材质：刀片由不锈钢材质制成，锋利、耐用、取皮薄而均匀； 刀片硬度：刀片硬度≥ 35HRC 刀片长度：刀片长度106mm； 刀片特征：刀片具有自润滑功能且装卸简便、灵活，可顺利进行往复运动，防止金属与金属的碰撞；且具有刃口保护装置。 4、原装马达，耐高温性能优越，低惯性电动马达转动时几乎不会产生任何震动，转速：4500-6500rpm；无需调速（自动调节），开机即可直接使用，无极变速控制。 5、手持式控制，容易操作；手持件有触点开关设计，随时启停，使用安全。 6、手持件连接线可插拔，使用和消毒方便，且可进行高温高压消毒。（长度大于3米） 7、手持件重量：≤0.85kg 8、工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；大气压力86kPa-106kPa； 9、电源电压：100～240V交流自动切换，50HZ单相，输入功率：不大于150VA，输出15V直流，4.3A最大。 10、保护等级：Ⅰ级；防电击类型：B型；防进液程度：IPX0；运行模式：连续运行。 11、噪声：≤60dB（A） 12、消毒方式：可高温高压，低温等离子等多种消毒方式。光滑头端设计易于清洁，避免污染物累积。 | 1、手持件 1 把 2、主机电源 1 个 3、外部电源线 1 根 4、手持件连接线 1 根 5、宽度刀架1英寸（2.5cm） 1 块 6、宽度刀架1.5英寸（3.8cm） 1 块 7、宽度刀架2英寸（5.1cm） 1 块 8、宽度刀架3英寸（7.6cm）1 块 9、宽度刀架4英寸（10.2cm） 1 块 10、专用改锥 1 把 11、医用取皮刀（刀片） 10 片 12、包装盒（手柄） 1 个 13、包装盒（电源箱） 1 个 14、消毒盒 1 个 | 国产
CDLY-CY2026-04-028 | 骨科（金牛） | 体位板 | 1 | 0.5 | 0.5 | 用于支撑、固定患者身体部位以获得理想手术体位的辅助装置，基本功能包括：提供脊柱、关节等特定体位的稳定支撑。 长x宽x厚度：150x50x2.5cm |  | 国产
CDLY-CY2026-04-029 | 耳鼻喉科（金牛） | 手术动力系统 | 1 | 43 | 43 | 1．主机 升级操作系统：可通过小型闪存卡升级软件 触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作 可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻、高速电钻等。 多功能脚踏：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度 手柄自动识别及安装帮助：能自动识别手柄的种类，并且屏幕显示操作方法 故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。 专业手术模式设定：手术模式选择，使用者可自由控制程序 注水泵：内置式,十几挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热 自由选择注水量：0.5cc/分 –100cc/分 冷却泵：试用水冷式冷却手柄，保持手柄长期低温运行，保证手术顺利进行 内窥镜冲洗系统功能：实现内窥镜冲洗，保持手术良好视野 2．鼻科吸切手柄 （1）转速：往复≥7500转/分，单向≥30000转/分，最低50转/分用于精细手术。 （2）手柄可控制仅刀头开口方向360°旋转，更精确吸切。 （3）直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题； （4）握笔式设计，可自由改变方向和方位 （5）能与种类繁多的刀头及钻头匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术 （6）手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒 （7）手柄有刀头旋转锁定装置 3.电动手柄参数： 手柄长度≤9.73cm，直径≤1.55 cm，重≤87g；可调节转速：200-75,000 RPM 正向/反向； 具有直型附件和角度附件，可调节直型附件和可调节角度附件，满足不同术式的要求； 钻头安装≤2步，实现快速更换； 手柄可采用预真空高温消毒； 4．鼻科刀头、钻头： 钻头刀头可以注水和吸引 锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。 种类繁多，100余种，可满足不同治疗需要：高效切割刀头，更大开口，高效切割，避免堵塞。 具有带注水通道的弯钻头，切削速度快，抗磨损寿命长 | 1.主机1台 2.多功能脚踏1个 3.鼻咽喉切割手柄 1个 4.高速耳钻1个 5.耳科直附件1个 6.耳科弯附件1个 7.刀头1套 8.钻头1套 | 国产
CDLY-CY2026-04-030 | 耳鼻喉科（金牛） | 术中神经刺激监测仪 | 1 | 15 | 15 | 1.功能要求:适用五官科、甲状腺外科面神经及喉返神经监测。 2.触屏操作：≥15寸彩色液晶显示屏，直观清晰，操作简便。 3.参数设置：用户可以选择手术模板进行手术操作或自主调整参数。 4.旋钮调节电流强度：操作方便、简单，可通过旋钮快速调节刺激电流强度。 5.多语言界面：支持中、英文语言界面。 6.电极选择：支持多种刺激探针和电极。 7.声頻输出：具备多种提示音，包括事件提示音、刺激提示音和原始肌电声音等。 8.阈值设置：具有可调节的事件判断阈值，以适用于不同的患者和手术。 9.最大波幅保持功能：便于对监测结果的记录和判断。 10.事件捕捉功能：波形高于阈值时可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到信号被捕捉；波幅低于阈值时，EMG信号不被固定，便于分析保存术中事件信息。 11.扫描延迟功能：具备设置的扫描延迟功能，排除刺激伪迹对事件波形判断和计算影响。 12.外接USB端口，用于导出患者数据或打印标准报告或可自动保存至U盘。 13.波形记录和回放功能：可以记录手术过程中的典型波形，肌电图在整个手术过程中的变化趋势，手术记录可直接在监测仪上回放查看。 14.快速注释功能：可根据手术过程，在波形上快速添加《甲状腺及甲状旁腺手术中神经电生理监测临床指南》中定义V1、R1、R2、V2名称注释，同时记录波幅和潜伏期。 15.模块化设计，升级，维护更方便。 16.自定义标记注释：回放界面中，可在记录文件添加自定义标记注释 17.测量范围：2 0μV -60000μV； 18.带宽：0.4 Hz-6KHz； 19.共模抑制比：≥108dB； 20.输入阻抗：≥2MΩ； 21.噪声水平：≤0.7μVRMS； 22.刺激方式：恒流； 23.负载范围：0-10KΩ； 24.刺激强度：0 mA -25mA，可调节； 25.刺激频率：1 Hz -25Hz，可调节； 26.刺激脉冲宽度：50μs、100μs、150μs、200μs，可调节； 直流分量：0V。 | SmartIOM软件 1 监测主机 1 术中监测通讯盒 1 患者接线盒 1 电源线 1 一次性面部肌电电极、神经探头及针电极 3 5米接地线 1 患者接线盒连接线 1 | 国产
CDLY-CY2026-04-031 | 血透室（东虹） | 血液透析滤机 | 3 | 17 | 51 | 1、支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF 和On-line HF 的治疗模式。 2、15 英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。 3、360°可视四种颜色报警指示灯。 4、具有双透析液过滤器组件，置换液和透析液都经过双重过滤。 5、 具有监测泵前动脉压、透析器血液入口压、静脉压、跨膜压的功能。 6、具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。 7、光电式红绿双色漏血检测功能。 8、具有气泡检测器、血液判别器、管路检测器、静脉夹和动脉夹。 9、具有个性化治疗曲线，包括透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线。 10、先吸 B 液后吸 A 液，透析液浓度和 B 液浓度可单独监测并控制。 11、具有预冲液联机排放功能。 12、具备药液消毒和热消毒，消毒脱钙可一体化完成。 13、在线生产置换液，支持在线的预冲、回血与定容补液，置换液口可在线联机消毒。 14、在泵和电磁阀上配置专门的电极，进行动作监视。 15、标准配置后备电池组件，支持血泵运转和安全监测。 16、红外人体感应装置。 17、标准配备 B 干粉筒支架组件。 18、标准配备通讯组件 RJ45 网口。 19、标准配备泵前动脉壶、 DIP 壶和静脉壶液面电动调节功能。 20、具备透析液回路配管监视功能。 | 1、主机。 2、 血容计组件。 3、 在线血压计组件。 4、在线清除率监测。 5、 血压计组件 | 国产
CDLY-CY2026-04-032 | 血透室（东虹） | 血液透析机 | 10 | 11 | 110 | 1. 支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。 2. 15 英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。 3. 可视四种颜色报警指示灯。 4. 具有双透析液过滤器组件，透析液经过双重过滤。 5.具有监测泵前动脉压、透析器入口压、静脉压、跨膜压的功能。 6. 具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。 7. 光电式红绿双色漏血检测功能。 8. 具有气泡检测器血液判别器、管路检测器、静脉夹和动脉夹。 9. 具有个性化治疗曲线，包括透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线。 10. 先吸 B 液后吸 A 液，透析液浓度和 B 液浓度可单独监测并控制。 11. 具有预冲液联机排放功能。 12. 具备药液消毒和热消毒，消毒脱钙可一体化完成。 13. 支持在线的预冲、回血和紧急定容补液。 14. 标准配置后备电池组件，支持血泵运转和安全监测。 15. 红外人体感应装置。 16. 标准配备全自动透析系统。 17. 标准配备 B 粉筒支架组件。 18. 标准配备通讯组件 RJ45 网口。 19. 标配患者卡读卡器组件。 20. 标准配备泵前动脉壶、 DIP 壶和静脉壶液面电动调节功能。 21. 具备透析液回路配管监视功能。 | 1、主机。 2、 血容计组件。 3、 在线血压计组件。 4、在线清除率监测。 5、 血压计组件 | 国产
CDLY-CY2026-04-033 | 肾内科（沙河） | 血液透析滤机 | 20 | 17 | 340 | 1、支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF 和On-line HF 的治疗模式。 2、15 英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。 3、360°可视四种颜色报警指示灯。 4、具有双透析液过滤器组件，置换液和透析液都经过双重过滤。 5、 具有监测泵前动脉压、透析器血液入口压、静脉压、跨膜压的功能。 6、具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。 7、光电式红绿双色漏血检测功能。 8、具有气泡检测器、血液判别器、管路检测器、静脉夹和动脉夹。 9、具有个性化治疗曲线，包括透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线。 10、先吸 B 液后吸 A 液，透析液浓度和 B 液浓度可单独监测并控制。 11、具有预冲液联机排放功能。 12、具备药液消毒和热消毒，消毒脱钙可一体化完成。 13、在线生产置换液，支持在线的预冲、回血与定容补液，置换液口可在线联机消毒。 14、在泵和电磁阀上配置专门的电极，进行动作监视。 15、标准配置后备电池组件，支持血泵运转和安全监测。 16、红外人体感应装置。 17、标准配备 B 干粉筒支架组件。 18、标准配备通讯组件 RJ45 网口。 19、标准配备泵前动脉壶、 DIP 壶和静脉壶液面电动调节功能。 20、具备透析液回路配管监视功能。 | 1、主机。 2、 血容计组件。 3、 在线血压计组件。 4、在线清除率监测。 5、 血压计组件 | 国产
CDLY-CY2026-04-034 | 肾内科（沙河） | 血液透析机 | 10 | 11 | 110 | 1. 支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。 2. 15 英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。 3. 可视四种颜色报警指示灯。 4. 具有双透析液过滤器组件，透析液经过双重过滤。 5.具有监测泵前动脉压、透析器入口压、静脉压、跨膜压的功能。 6. 具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。 7. 光电式红绿双色漏血检测功能。 8. 具有气泡检测器血液判别器、管路检测器、静脉夹和动脉夹。 9. 具有个性化治疗曲线，包括透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线。 10. 先吸 B 液后吸 A 液，透析液浓度和 B 液浓度可单独监测并控制。 11. 具有预冲液联机排放功能。 12. 具备药液消毒和热消毒，消毒脱钙可一体化完成。 13. 支持在线的预冲、回血和紧急定容补液。 14. 标准配置后备电池组件，支持血泵运转和安全监测。 15. 红外人体感应装置。 16. 标准配备全自动透析系统。 17. 标准配备 B 粉筒支架组件。 18. 标准配备通讯组件 RJ45 网口。 19. 标配患者卡读卡器组件。 20. 标准配备泵前动脉壶、 DIP 壶和静脉壶液面电动调节功能。 21. 具备透析液回路配管监视功能。 | 1、主机。 2、 血容计组件。 3、 在线血压计组件。 4、在线清除率监测。 5、 血压计组件 | 国产
CDLY-CY2026-04-035 | ICU（沙河） | 血液净化机 | 1 | 34.5 | 34.5 | 1.≥15寸彩色LCD触摸屏，具备中文操作界面。 2.能完成多种治疗模式，包括CVVH、CVVHD、CVVHDF、TPE以及在枸橼酸抗凝模式下的CVVHD、CVVHDF等治疗模式。 3.≥7个泵，支持一体化枸橼酸抗凝功能。 4.具备4个电子秤，采用重力测量方式，每个电子秤承重≥12KG。 5.天平采用清洁区和污染区分开的上下布局形式，避免交叉感染。 6.标配置换液、透析液双加温器 范围35-39℃，能够同时对透析液和置换液加热。 7.具备可活动的万向轮，方便移动。 8.管路为一体式设计，可搭配不同型号滤器。 9.操作系统具备患者关爱模式，在患者体位变化或者患者护理时减少误报警。 10.具备电击防护程度不低于CF级别。 11 标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。 二：治疗设定参数要求： 1.血液流量：10-500ml/min 2.置换液流量：10-80ml/min，可调节 3.透析液流量：10~80ml/min，可调节 4.滤过液流量：0-180ml/min，可调节 5.抗凝剂设置：连续注射流速范围: 0.5~25ml/h，推注量范围: 0.1~5ml/h，推注流速：30ml/min 三． 压力监测参数要求： 1. 动脉压力：-300~+300mmHg 2. 静脉压力：-100~+500mmHg 3. 滤器前压力：-50~+750mmHg 四． 报警：安全报警监测系统要求 1. 具备空气监测安全、漏血监测安全、压力限值监测安全、液体平衡监测安全、跨膜压监测等报警系统。 五. 漏血检测器：光学检测，在最大滤过液流量时，≤0.5ml/min血漏（HCT=32%） |  | 国产

## 第五批
成都市第六人民医院2026年医疗设备市场调研第五批调研明细表（CDLY-CY2026-05)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 进口/国产
CDLY-CY2026-05-001 | 肿瘤科（金牛） | 超声诊断仪(床旁） | 1 | 38 | 38 | 主要用于腹部、妇产科、心脏、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器及外周血管的检查，可用于神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等 1、基础硬件： 具备显示屏≥15英寸，触摸屏大于等于10英寸； 轻量化机身，主机≤4KG； 2、基础功能： 具备穿刺针显影增强功能，穿刺引导功能；； 具备彩色多普勒模式，能量多普勒模式，脉冲多普勒模式（PW）连续多普勒模式（CW）； 3、基础技术： 具有常规测量软件包，神经专用测量软件包，多普勒血流测量及分析； 具备产科测量包，包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数； 具备心脏测量包，包括心脏功能测量与分析，自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV； 具备应变式弹性成像技术； 具备造影成像技术，支持造影定量分析技术； 4、基础连接： 具备HDMI接口、4个USB3.0接口、网络接口 支持数据无线传输 支持DICOM3.0系统 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台： 全场动态聚焦，无固定焦点，基于域数据的连续发射聚焦工程技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致。 主机平台可支持探头可支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，经食道探头，浅表探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支（L型高频术中探头一支） 可升降台车一个 三探头扩展器一个 移动行李箱一个。 穿刺架一个。 超声工作站一套； 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-002 | 医学装备部 | 超声诊断仪(床旁） | 1 | 38 | 38 | 主要用于腹部、妇产科、心脏、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器及外周血管的检查，可用于神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等 1、基础硬件： 具备显示屏≥15英寸，触摸屏大于等于10英寸； 轻量化机身，主机≤4KG； 2、基础功能： 具备穿刺针显影增强功能，穿刺引导功能；； 具备彩色多普勒模式，能量多普勒模式，脉冲多普勒模式（PW）连续多普勒模式（CW）； 3、基础技术： 具有常规测量软件包，神经专用测量软件包，多普勒血流测量及分析； 具备产科测量包，包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数； 具备心脏测量包，包括心脏功能测量与分析，自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV； 具备应变式弹性成像技术； 具备造影成像技术，支持造影定量分析技术； 4、基础连接： 具备HDMI接口、4个USB3.0接口、网络接口 支持数据无线传输 支持DICOM3.0系统 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台： 全场动态聚焦，无固定焦点，基于域数据的连续发射聚焦工程技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致。 主机平台可支持探头可支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，经食道探头，浅表探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支（L型高频术中探头一支） 可升降台车一个 三探头扩展器一个 移动行李箱一个。 穿刺架一个。 超声工作站一套； 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-003 | 医学装备部 | 超声诊断仪(全身机） | 1 | 178 | 178 | 设备需满足用于成人心脏、儿童心脏、腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、甲状腺、乳腺、儿科、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入、妇科、产科等方面的临床诊断、高端体检和科研工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 1、基础硬件：显示器≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，触摸屏≥12英寸彩色触摸屏， 具备中央刹车和直行锁功能； 2、基础功能：具备组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式； 具备立体血流成像，直观立体显示血流上下、左右、前后三维关系； 3、基础技术： 支持造影成像技术，可支持探头包括腹部探头，腔内探头，浅表探头，介入探头，容积探头，可在同一切面下实时显示造影成像，可支持造影时序模式； 支持容积造影技术，支持造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据。 支持应变式弹性成像技术，可支持探头包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，介入探头，容积探头； 支持妇产场景自动成像，自动识别功能。包含胎儿脊柱，胎儿颅脑，女性盆底，女性子宫内膜，可完成自动识别当前切面的器官类型，自适应调节扫描相关参数； 4、基础连接： 支持DICOM3.0传输协议； 支持USB接口，HDMI接口； 支持JPG/MP4/BMP/WMV图像格式导出。 支持网络连接 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台： 可根据人体组织真实情况，实时自动以最佳成像声速匹配； 支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，浅表探头介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支，直肠线凸双平面探头一支 基础测量包一套 心脏测量包一套 全科检查软件包一套 甲状腺，乳腺智能测量软件包一套 造影成像技术软件包一套 应变式弹性成像技术软件包一套 剪切波弹性成像技术软件包一套 血管智能化测量技术软件包一套 脂肪肝评估量化测量软件包一套 超声工作站一套 配备可升降检查床、椅一套； 超声工作站一套； 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-004 | 体检科（金牛） | 超声诊断仪 | 2 | 190 | 380 | 1、支持输卵管造影，具备灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持凸阵、相控阵、线阵、多维阵列探头 2、二维凸阵探头（非微凸探头）：超声频率2.0 – 5.0MHz 扫描角度（非扩展技术下）≥100°，支持二维成像扫描深度≥45cm 3、支持胎儿四维成像; 4、具有半自动测量功能，包括颈后透明层、颅内透明层等（必须在二维模式下获取标准切面后测量实现） 5、智能盆底：内置盆底超声专业测量包，满足盆底超声检查规范要求；内置盆底超声智能测量系统，能自动测量子宫最大下降距离和直肠最大下降距离。 | 基础配置： 腹部探头一支，腔内探头一支，腹部容积探头一支，腔内容积探头一支，浅表探头。 基础测量包一套 全科检查软件包一套 产科检查软件包一套 造影成像技术软件包一套 应变式弹性成像技术软件包一套 剪切波弹性成像技术软件包一套 超声工作站一套； 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-005 | 体检科（东虹） | 超声诊断仪 | 1 | 178 | 178 | 设备需满足用于成人心脏、儿童心脏、腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、甲状腺、乳腺、儿科、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入、妇科、产科等方面的临床诊断、高端体检和科研工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 1、基础硬件：显示器≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，触摸屏≥12英寸彩色触摸屏，探头接口≥5个； 具备中央刹车和直行锁功能； 主机一体化耦合剂加热装置； 2、基础功能：具备组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式； 具备立体血流成像，直观立体显示血流上下、左右、前后三维关系； 3、基础技术：支持造影成像技术，可支持探头包括腹部探头，腔内探头，浅表探头，介入探头，容积探头，可在同一切面下实时显示造影成像和剪切波弹性成像，可支持造影时序模式； 支持应变式弹性成像技术，可支持探头包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠探头，介入探头，容积探头； 支持剪切波弹性成像技术，可支持探头包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠探头，介入探头，容积探头，可在同一切面下实时显示应变式弹性成像和剪切波弹性成像； 支持甲状腺，乳腺病灶自动分析功能； 支持声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断，能够提供客观量化指标、规避人为因素影响；支持血管内中膜自动实时测量技术； 自动心脏测量软件：舒张功能自动测量、射血分数自动测量技术； 4、基础连接： 支持DICOM3.0传输协议； 支持USB接口，HDMI接口； 支持JPG/MP4/BMP/WMV图像格式导出。 支持网络连接 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台：可根据人体组织真实情况，实时自动以最佳成像声速匹配； 支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠线凸双平面探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 基础配置： 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支，，血管探头一支，直肠探头一支 基础测量包一套 心脏测量包一套 全科检查软件包一套 甲状腺，乳腺智能测量软件包一套 造影成像技术软件包一套 应变式弹性成像技术软件包一套 剪切波弹性成像技术软件包一套 血管智能化测量技术软件包一套 脂肪肝评估量化测量软件包一套 超声工作站一套 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-006 | 内分泌科（沙河） | 多普勒血流探测仪 | 1 | 6.19 | 6.19 | 1、主要技术规格 1.1 主要检测参数 踝臂指数（ABI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等； 1.2 多普勒探头频率：8MHz； 1.3 多普勒流速测量范围及误差：10cm/s～50cm/s；最大误差 ≤±20%。 1.4 多普勒工作距离：最大工作距离≥20mm，最小工作距离：3mm。 1.5 无创血压性能量程：0mmHg ～ 300mmHg；分辨率：1mmHg；压力传感器准确性：最大误差±3mmHg。 2、产品功能 2.1 检测项目： 踝臂指数（ABI）检测、臂踝指数（BAI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。 2.2 多种血压检测方式：多普勒法测血压、示波法测血压、PPG法测血压 2.3 操作方式：安卓系统触摸屏操控，同时支持无线控器操作 2.4 多外置接口开放：实现病人信息快速录入 2.5 病案管理功能：可对病例进行搜索、统计、排序、编辑等一系列操作管理 2.6 自定义报告单模板功能：多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数。 2.7 10英寸显示屏。 | 主机，8M探头，袖带，电池，遥控器，打印机，台车 | 国产
CDLY-CY2026-05-007 | 麻醉手术室（金牛） | 超声诊断仪(床旁） | 1 | 38 | 38 | 主要用于腹部、妇产科、心脏、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器及外周血管的检查，可用于神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等 1、基础硬件： 具备显示屏≥15英寸，触摸屏大于等于10英寸； 轻量化机身，主机≤4KG； 2、基础功能： 具备穿刺针显影增强功能，穿刺引导功能；； 具备彩色多普勒模式，能量多普勒模式，脉冲多普勒模式（PW）连续多普勒模式（CW）； 3、基础技术： 具有常规测量软件包，神经专用测量软件包，多普勒血流测量及分析； 具备产科测量包，包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数； 具备心脏测量包，包括心脏功能测量与分析，自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV； 具备应变式弹性成像技术； 具备造影成像技术，支持造影定量分析技术； 4、基础连接： 具备HDMI接口、4个USB3.0接口、网络接口 支持数据无线传输 支持DICOM3.0系统 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台： 全场动态聚焦，无固定焦点，基于域数据的连续发射聚焦工程技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致。 主机平台可支持探头可支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，经食道探头，浅表探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支（L型高频术中探头一支） 可升降台车一个 三探头扩展器一个 移动行李箱一个。 穿刺架一个。 超声工作站一套； 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-008 | 麻醉手术室（东虹） | 超声诊断仪(床旁） | 1 | 38 | 38 | 主要用于腹部、妇产科、心脏、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器及外周血管的检查，可用于神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等 1、基础硬件： 具备显示屏≥15英寸，触摸屏大于等于10英寸； 轻量化机身，主机≤4KG； 2、基础功能： 具备穿刺针显影增强功能，穿刺引导功能；； 具备彩色多普勒模式，能量多普勒模式，脉冲多普勒模式（PW）连续多普勒模式（CW）； 3、基础技术： 具有常规测量软件包，神经专用测量软件包，多普勒血流测量及分析； 具备产科测量包，包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数； 具备心脏测量包，包括心脏功能测量与分析，自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV； 具备应变式弹性成像技术； 具备造影成像技术，支持造影定量分析技术； 4、基础连接： 具备HDMI接口、4个USB3.0接口、网络接口 支持数据无线传输 支持DICOM3.0系统 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台： 全场动态聚焦，无固定焦点，基于域数据的连续发射聚焦工程技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致。 主机平台可支持探头可支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，经食道探头，浅表探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支（L型高频术中探头一支） 可升降台车一个 三探头扩展器一个 移动行李箱一个。 穿刺架一个。 超声工作站一套； 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-009 | 超声影像科（金牛） | 超声诊断仪(全身机） | 1 | 178 | 178 | 设备需满足用于成人心脏、儿童心脏、腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、甲状腺、乳腺、儿科、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入、妇科、产科等方面的临床诊断、高端体检和科研工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 1、基础硬件：显示器≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，触摸屏≥12英寸彩色触摸屏，探头接口≥5个； 具备中央刹车和直行锁功能； 主机一体化耦合剂加热装置； 2、基础功能：具备组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式； 具备立体血流成像，直观立体显示血流上下、左右、前后三维关系； 3、基础技术：支持造影成像技术，可支持探头包括腹部探头，腔内探头，浅表探头，介入探头，容积探头，可在同一切面下实时显示造影成像和剪切波弹性成像，可支持造影时序模式； 支持应变式弹性成像技术，可支持探头包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠探头，介入探头，容积探头； 支持剪切波弹性成像技术，可支持探头包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠探头，介入探头，容积探头，可在同一切面下实时显示应变式弹性成像和剪切波弹性成像； 支持甲状腺，乳腺病灶自动分析功能； 支持声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断，能够提供客观量化指标、规避人为因素影响；支持血管内中膜自动实时测量技术； 自动心脏测量软件：舒张功能自动测量、射血分数自动测量技术； 4、基础连接： 支持DICOM3.0传输协议； 支持USB接口，HDMI接口； 支持JPG/MP4/BMP/WMV图像格式导出。 支持网络连接 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台：可根据人体组织真实情况，实时自动以最佳成像声速匹配； 支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠线凸双平面探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 基础配置： 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支，，血管探头一支，直肠探头一支 基础测量包一套 心脏测量包一套 全科检查软件包一套 甲状腺，乳腺智能测量软件包一套 造影成像技术软件包一套 应变式弹性成像技术软件包一套 剪切波弹性成像技术软件包一套 血管智能化测量技术软件包一套 脂肪肝评估量化测量软件包一套 超声工作站一套 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-010 | 超声影像科（金牛） | 超声诊断仪(全身机） | 1 | 178 | 178 | 设备需满足用于成人心脏、儿童心脏、腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、甲状腺、乳腺、儿科、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入、妇科、产科等方面的临床诊断、高端体检和科研工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 1、基础硬件：显示器≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，触摸屏≥12英寸彩色触摸屏，探头接口≥5个； 具备中央刹车和直行锁功能； 主机一体化耦合剂加热装置； 2、基础功能：具备组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式； 具备立体血流成像，直观立体显示血流上下、左右、前后三维关系； 3、基础技术：支持造影成像技术，可支持探头包括腹部探头，腔内探头，浅表探头，介入探头，容积探头，可在同一切面下实时显示造影成像和剪切波弹性成像，可支持造影时序模式； 支持应变式弹性成像技术，可支持探头包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠探头，介入探头，容积探头； 支持剪切波弹性成像技术，可支持探头包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠探头，介入探头，容积探头，可在同一切面下实时显示应变式弹性成像和剪切波弹性成像； 支持甲状腺，乳腺病灶自动分析功能； 支持声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断，能够提供客观量化指标、规避人为因素影响；支持血管内中膜自动实时测量技术； 自动心脏测量软件：舒张功能自动测量、射血分数自动测量技术； 4、基础连接： 支持DICOM3.0传输协议； 支持USB接口，HDMI接口； 支持JPG/MP4/BMP/WMV图像格式导出。 支持网络连接 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台：可根据人体组织真实情况，实时自动以最佳成像声速匹配； 支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠线凸双平面探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 基础配置： 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支，，血管探头一支，直肠探头一支 基础测量包一套 心脏测量包一套 全科检查软件包一套 甲状腺，乳腺智能测量软件包一套 造影成像技术软件包一套 应变式弹性成像技术软件包一套 剪切波弹性成像技术软件包一套 血管智能化测量技术软件包一套 脂肪肝评估量化测量软件包一套 超声工作站一套 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-011 | 超声影像科（东虹） | 超声诊断仪(床旁） | 1 | 38 | 38 | 主要用于腹部、妇产科、心脏、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器及外周血管的检查，可用于神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等 1、基础硬件： 具备显示屏≥15英寸，触摸屏大于等于10英寸； 轻量化机身，主机≤4KG； 2、基础功能： 具备穿刺针显影增强功能，穿刺引导功能；； 具备彩色多普勒模式，能量多普勒模式，脉冲多普勒模式（PW）连续多普勒模式（CW）； 3、基础技术： 具有常规测量软件包，神经专用测量软件包，多普勒血流测量及分析； 具备产科测量包，包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数； 具备心脏测量包，包括心脏功能测量与分析，自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV； 具备应变式弹性成像技术； 具备造影成像技术，支持造影定量分析技术； 4、基础连接： 具备HDMI接口、4个USB3.0接口、网络接口 支持数据无线传输 支持DICOM3.0系统 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台： 全场动态聚焦，无固定焦点，基于域数据的连续发射聚焦工程技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致。 主机平台可支持探头可支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，经食道探头，浅表探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支（L型高频术中探头一支） 可升降台车一个 三探头扩展器一个 移动行李箱一个。 穿刺架一个。 超声工作站一套； 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-012 | 超声影像科（东虹） | 超声诊断仪(全身机） | 1 | 178 | 178 | 设备需满足用于成人心脏、儿童心脏、腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、甲状腺、乳腺、儿科、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入、妇科、产科等方面的临床诊断、高端体检和科研工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 1、基础硬件：显示器≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，触摸屏≥12英寸彩色触摸屏，探头接口≥5个； 具备中央刹车和直行锁功能； 主机一体化耦合剂加热装置； 2、基础功能：具备组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式； 具备立体血流成像，直观立体显示血流上下、左右、前后三维关系； 3、基础技术：支持造影成像技术，可支持探头包括腹部探头，腔内探头，浅表探头，介入探头，容积探头，可在同一切面下实时显示造影成像和剪切波弹性成像，可支持造影时序模式； 支持应变式弹性成像技术，可支持探头包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠探头，介入探头，容积探头； 支持剪切波弹性成像技术，可支持探头包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠探头，介入探头，容积探头，可在同一切面下实时显示应变式弹性成像和剪切波弹性成像； 支持甲状腺，乳腺病灶自动分析功能； 支持声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断，能够提供客观量化指标、规避人为因素影响；支持血管内中膜自动实时测量技术； 自动心脏测量软件：舒张功能自动测量、射血分数自动测量技术； 4、基础连接： 支持DICOM3.0传输协议； 支持USB接口，HDMI接口； 支持JPG/MP4/BMP/WMV图像格式导出。 支持网络连接 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台：可根据人体组织真实情况，实时自动以最佳成像声速匹配； 支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，浅表探头，直肠线凸双平面探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 基础配置： 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支，，血管探头一支，直肠探头一支 基础测量包一套 心脏测量包一套 全科检查软件包一套 甲状腺，乳腺智能测量软件包一套 造影成像技术软件包一套 应变式弹性成像技术软件包一套 剪切波弹性成像技术软件包一套 血管智能化测量技术软件包一套 脂肪肝评估量化测量软件包一套 超声工作站一套 超清采集卡一张； | 国产
CDLY-CY2026-05-013 | ICU（金牛） | 超声诊断仪(床旁） | 1 | 38 | 38 | 主要用于腹部、妇产科、心脏、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器及外周血管的检查，可用于神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等 1、基础硬件： 具备显示屏≥15英寸，触摸屏大于等于10英寸； 轻量化机身，主机≤4KG； 2、基础功能： 具备穿刺针显影增强功能，穿刺引导功能；； 具备彩色多普勒模式，能量多普勒模式，脉冲多普勒模式（PW）连续多普勒模式（CW）； 3、基础技术： 具有常规测量软件包，神经专用测量软件包，多普勒血流测量及分析； 具备产科测量包，包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数； 具备心脏测量包，包括心脏功能测量与分析，自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV； 具备应变式弹性成像技术； 具备造影成像技术，支持造影定量分析技术； 4、基础连接： 具备HDMI接口、4个USB3.0接口、网络接口 支持数据无线传输 支持DICOM3.0系统 支持远程图像通讯功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看。 5、基础主机平台： 全场动态聚焦，无固定焦点，基于域数据的连续发射聚焦工程技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致。 主机平台可支持探头可支持的探头类型包含腹部探头，腔内探头，经食道探头，浅表探头，介入探头，容积探头，术中探头，心脏探头； | 腹部探头一支，心脏探头一支，浅表探头一支，腔内探头一支（L型高频术中探头一支） 可升降台车一个 三探头扩展器一个 移动行李箱一个。 穿刺架一个。 超声工作站一套； 超清采集卡一张； | 国产

## 第六批
成都市第六人民医院2026年医疗设备市场调研第六批调研明细表（CDLY-CY2026-06)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 进口/国产
CDLY-CY2026-06-001 | 内镜中心（沙河） | 高清治疗结肠镜 | 1 | 45 | 45 | 1、具备全防水功能，一触式插拔功能，具备副送水功能； 2、具备≥2种肠镜插入技术，包含强力传导和可变硬度。其中插入部硬度调节≥3档调节； 3、图像传感器为CCD 4、钳子管道内径：≥3.2mm； 5、弯曲部角度：向上≥210度，向下≥180度，向左≥160度，向右≥160度； |  | 进口
CDLY-CY2026-06-002 | 内镜中心（沙河） | 内镜主机 | 1 | 35 | 35 | 1、HDTV图像处理：具备HDTV成像技术，达到1080线超高解析度的图像输出,同时具备真实如实物的高保真色彩显示。 2、特殊光功能：具备窄带光成像技术。 3、兼容电子胃镜、肠镜、支气管镜、胸腔镜、十二指肠镜、小肠镜、超声胃镜、超声支气管镜多种内镜； 4、内窥镜冷光源为氙灯光源，灯泡≥300W 5、支持窄带光成像 | 内镜镜图像处理装置1台 内窥镜冷光源1台 内镜送水装置1台 内镜侧漏器1台 医用监视器1台 | 进口
CDLY-CY2026-06-003 | 内镜中心（金牛） | 超声内镜系统 | 1 | 302.56 | 302.56 | 1、超声内镜主机兼容设备：可兼容机械环扫超声内镜、机械扫描小探头及电子扫描超声内镜； 2、内镜主机信号输出4K分辨率； 3、内窥镜冷光源：≥5色LED光源，使用寿命：≥10000小时； 4、兼容多系列内窥镜，高清胃肠镜、高清放大胃肠镜、高清治疗胃肠镜、超声胃镜、支气管镜、超声支气管镜、十二指肠镜和电子小肠镜； 5、胃肠镜图像传感器为CCD； | 超声内镜主机1台 超声小探头驱动器1台 超声小探头2台 内窥镜图像处理装置1台 高清治疗胃镜2条 高清治疗肠镜1条 内镜用送水装置1台 内镜用送气装置1台 内镜侧漏器1台 医用监视器1台 医用台车1台 | 进口
CDLY-CY2026-06-004 | 内镜中心（金牛） | 超高清内镜系统 | 1 | 210 | 210 | 1、主机信号输出4K分辨率； 2、内窥镜冷光源：≥5色LED光源，使用寿命：≥10000小时； 3、主机具备双红光成像，提高深层血管和出血点的可视性，可以在术中快速发现出血点 4、兼容多系列内窥镜，高清胃肠镜、高清放大胃肠镜、高清治疗胃肠镜、超声胃镜、支气管镜、超声支气管镜、十二指肠镜和小肠镜； 5、电子胃肠镜图像传感器为CCD； | 内窥镜图像处理装置1台 高清治疗胃镜2条 高清治疗肠镜1条 高清放大胃镜1条 高清治疗肠镜1条 内镜用送水装置1台 内镜用送气装置1台 内镜侧漏器1台 医用监视器1台 医用台车1台 | 进口
CDLY-CY2026-06-005 | 泌尿外科（金牛） | 输尿管硬镜 | 2 | 4 | 8 | 1.视向角：0° 2.视场角：≥75° 3.头部最细端外径：≤Fr7.5 4.中端外径：≤Fr10.8 5.后端外径：≤Fr12 6.景深范围：3～100mm 7.工作长度：≥425mm 8.器械通道：≥Φ1.8mm |  | 国产
CDLY-CY2026-06-006 | 泌尿外科（金牛） | 输尿管硬镜（小口径） | 1 | 6 | 6 | 1.视向角：0° 2.视场角：≥75° 3.头端部外径：≤6Fr 4.插入部外径：≤11.3Fr 5.工作长度：≥425mm 6.器械通道：≥Φ1.3mm 7.照度：≥2000lx（工作距离10mm） 8.视场中心角分辨力：0.547C/° 9.景深:3~20 mm |  | 国产
CDLY-CY2026-06-007 | 泌尿外科（东虹） | 膀胱镜（粉碎镜）及配套操作手柄 | 1 | 4.47 | 4.47 | 1、0°广角镜，蓝宝石镜面，可旋转。 2、配备防水密封硅胶帽。 3、需适配科室现有司迈Ⅵ型电切镜外鞘。 | 1、膀胱镜(粉碎镜)1支； 2、配套操作手柄1套； 3、配套收纳消毒盒1个； | 国产
CDLY-CY2026-06-008 | 泌尿外科（东虹） | 输尿管硬镜 | 2 | 4 | 8 | 1.视向角：0° 2.视场角：≥75° 3.头部最细端外径：≤Fr7.5 4.中端外径：≤Fr10.8 5.后端外径：≤Fr12 6.景深范围：3～100mm 7.工作长度：≥425mm 8.器械通道：≥Φ1.8mm |  | 国产
CDLY-CY2026-06-009 | 泌尿外科（东虹） | 输尿管硬镜（小口径） | 1 | 6 | 6 | 1.视向角：0° 2.视场角：≥75° 3.头端部外径：≤6Fr 4.插入部外径：≤11.3Fr 5.工作长度：≥425mm 6.器械通道：≥Φ1.3mm 7.照度：≥2000lx（工作距离10mm） 8.视场中心角分辨力：0.547C/° 9.景深:3~20 mm |  | 国产
CDLY-CY2026-06-010 | 呼吸科（沙河） | 床旁电子支气管镜 | 1 | 11 | 11 | 1、电子支气管镜 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 1.3 插入管外径≤5.2mm ，工作管道内径≥2.8mm。 1.4 插入部有效长度≥610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。 1.5 视场角≥120°。 1.6景深：3-100mm。 1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。 1.8 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 1.9 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。 1.10 吸引阀座一体式防脱设计。 1.11操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键。 1.11.1 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能； 1.11.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照； 1.11.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。 1.12 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 1.13 连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接。 1.14 操作部防水等级≥IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 1.15 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。 2、图像处理器： 2.1.配备≥4.0英寸手持式显示屏。 2.2.显示屏高宽比为1：1，最大视野可达170°。 2.3.电容式触摸屏。 2.4.高清视频信号输出分辨率≥720×720。 2.5.开机时间≤3秒，一键开机即能使用。 2.7.配备有外置存储卡，可以存储图片及视频,内存≥64G，可存放约80万张拍摄图片。 2.8.本机上可实时回放视频及照片。 2.9.采用独有的图像自动还原清晰显像算法技术，确保显示清晰还原度。 2.10.具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。 2.11.具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 2.12.具有≥2种输出图像形状可选，满足不同操作者的习惯。 2.13.图像可全屏显示。 2.14.亮度调节：三级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。 2.15.具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。 2.16.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度。 2.17.色彩还原性≥4级。 2.19.采用翻盖式结构可角度调节≥133°。 2.20.采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。 |  | 国产
CDLY-CY2026-06-011 | 肝胆外科（金牛） | 十二指肠镜 | 1 | 94 | 94 | 1、HDTV图像处理 具备HDTV成像技术，达到1080线超高解析度的图像输出,同时具备真实如实物的高保真色彩显示。 2、两种输出模式 16:9和16:10的输出模式可兼容HDTV监视器。可支持模拟，HD-SDI和DVI信号输出。 3、多种测光模式 平均、峰值、全自动保证任何时候都可获得亮度合适的良好观察环境。 4、电子放大功能 1,2,3档放大 能将正常显示的光学图像再放大,最大放大倍律为2.0倍。 5、特殊光功能 可实现窄带成像或分光染色或蓝激光成像特殊光观察功能。 6、自动增益功能（AGC） 当内镜先端部距离目标太远而使光线不足时,主机会放大电子图像信号,自动补足图像亮度。 7、构造强调和轮廓强调功能 使病变的结构更为明显,可精确了解病范围,界定病变的边沿。 8、便携式数据管理 作为数据管理的标准，可兼容便携式存储器，并可简单连接及上传数据。 9、兼容电子胃镜、肠镜、支气管镜、胸腔镜、十二指肠镜、小肠镜、超声胃镜、超声支气管镜多种内镜； 内窥镜冷光源 数量：一台 1、光源与图像处理装置采用分体式设计，灯泡为300W氙气灯 2、按持续使用计算，灯泡寿命≥500小时，配备有应急灯； 3、支持窄波成像和自体荧光成像观察技术； 4、光源设计上可以有效降低运行时产生的噪音； 5、横膈膜式气泵，4级压力开关(关、高、中、低)； 6、亮度调节方式采用光路光圈控制，冷却方式采用强制空气冷却。 电子十二指肠镜 数量：一条 1.内置V形槽的抬钳器，帮助医生固定导丝 2.视野角度≥100° 3.视野方向：后方斜视≥105° 4.景深≥5-60mm 5.先端部外径≤13.8mm 6.插入部外径≤12.0mm 7.弯曲部角度：上≥120°、下≥90°、左≥90°、右≥110° 8.有效长度≥1200mm 9.钳子管道内径≥4.0mm 10.具有高频兼容性。 |  | 进口
CDLY-CY2026-06-012 | 肝胆外科（金牛） | 电外科工作站-内镜混切模块 | 1 | 12 | 12 | 九种输出模式：①切割、 ②混 切1、 ③混切2、 ④混切3、⑤电凝1、 ⑥电凝2、 ⑦电凝3、 ⑧双极电凝1、 ⑨双极电凝2 功能特点： 具有独立的内窥镜输出端口，并且具有智能转换键。启动后自动调节进入内镜模式。 具有记忆功能，重新启动开机时出现上次使用功率设定值。 具有自动补偿功能，稳定输出功率，使损耗降至最低。 高清晰大数码显示。 具有开、关机自动监测和工作中自动检测并具有错误提示功能。 可做水下切割，包括富脂区的组织切割。 工作频率：360～460kHz，可以配合氩气系统、内镜、宫腔镜等使用。 具有中性电极接触质量监测电路，可以检测极板和病人接触面积，系统检测评估极板与皮肤的有效接触面积，一旦发现接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出，并报警提示。可以检测使用单极、双极负极板。 面板控制触模式设计 三路输出功率高清晰大数字显示 输出时伴有不同的声光指示。 | 高频手术电极五把 中性电极十片 中性极板连接线一条 脚踏开关一个 双极电凝镊子及连线一套 电源线一条 | 国产
CDLY-CY2026-06-013 | 妇产科（金牛） | 电切镜 | 2 | 7.6 | 15.2 | 1.内窥镜镜体全部采用医用不锈钢； 2.采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮； 3.带有方向标，蓝宝石镜头； 4.手件为主动式、被动式两种结构可选， 5.不锈钢水阀； 6.外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流； 7.内窥镜可承受低温等离子消毒； 8.镜体外径：≥Ø4mm,镜体长度：≥302mm； 9.视向角：30°、12°,视场角：≥60°； 10.角分辨力：≥2.97C/（°）,有效景深：3-50mm； 11.最大插入部外径：≤Ø8.8mm ,工作长度：≥180mm； 12.内窥镜的分辨力≥11LP/mm。 | 1内窥镜 1根； 2外鞘 1个； 3内鞘 1个； 4工作把手 1个； 5闭孔器 1个； 6手术电极 1个 | 国产
CDLY-CY2026-06-014 | 妇产科（金牛） | 宫腔一体镜 | 2 | 6.39 | 12.78 | 1.视向角：≥10°。 2.视场角：≥70°。 3.景深：3～50mm。 4.插入部直径：≥Φ4.8mm。 5.插入部工作长度：≥208mm。 6.视场中心分辨力：≥2.214C/°。 7.可360°旋转，防止管路缠绕。 | 1 子宫腔内窥镜 30度1 支 2 内窥镜软钳 5fr（活检钳） 1 支 3 内窥镜软钳5fr（抓钳） 1 支 4 内窥镜软钳5fr（剪刀） 1 支 5 内窥镜消毒盒 1 个 | 国产
CDLY-CY2026-06-015 | 妇产科（东虹） | 阴道镜 | 1 | 9.95 | 9.95 | 1.1080P高清镜头，具有连续变焦、自动聚焦和高清成像功能； 2.成像系统水平分辨率：≥1150TVL 3.放大倍数支持：支持连续变倍≥50倍（可选1～90倍）； 4.几何失真度为≤0.5%； 5.镜头按键功能：基于人因工程设计的镜头12按键功能：检查、计时、回放、报告、放大、缩小、三级白光、三级绿光、手扣采图； 6.镜头按键根据阴道镜检查流程，实现“一键”进入观察检查操作界面，一键实现6X-8X-12X倍光学放大观察快速切换；“一键”进入按采图时序回放观察多图界面，回放显示可将阴道镜检查过程中采集的图像按时序同屏显示，显示图像数量≧12幅；“一键”进入检查报告记录操作界面； 7.有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能； 8.镜头手柄手扣按键功能：提供图像采集、图像冻结、显示宫颈口定位标记等多功能模式设置功能； 9.全金属可升降直立式摇杆支架，可满足镜头前后微距调节100mm。 10.脚踏开关功能：为方便临床检查操作，提供内置双脚踏开关底座集成一体式的直立式支架，实现计时标记和图像采集控制。 二．阴道镜工作站性能 1.23.8英寸高清显示器，采用摇臂式显示支架，支持左右和上下调节显示器； 2.多功能操作台面，为检查和手术操作提供方便的放置平台； 3.配置隐藏式可抽拉键盘托盘和外置式无线键盘鼠标； 4.具有检查准备、醋酸涂抹时间、图像自动采集时间等的操作提示音（不限于语音）功能； 5.为转诊阴道镜检查提供宫颈病变智能风险评估功能，可根据转诊检查指征的关键风险因素:细胞学结果、HPV型别、HPV感染时长，患者年龄等因素指标，给出风险评估和分层管理建议； 6.提供阴道镜智能辅助诊断三大评估功能：宫颈疾病风险评估、充分性评估和可见性评估（根据采集图像的病变程度），并可根据评估结果智能提示病变级别和处理建议； |  | 国产
CDLY-CY2026-06-016 | 耳鼻喉科（沙河） | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 102 | 102 | 一、摄像系统 1.摄像系统主机可直接高清2D电子腹腔镜、三晶片高清摄像头、电子输尿管镜、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜等； 2.可进行任意宽高比输出选择，包括16:10, 16:9, 5:4, 4:3； 3.摄像系统主机具有静态图像采集（内置USB静态储存装置）、画中画、图像翻转功能； 4.2D信号输出包括：HDTV信号： RGB、 HD-SDI、DVI-D，最高分辨率可达1920*1080；SDTV 信号：复合视频信号、 Y/C、RGB /YPbPr; 5.三维降噪功能,能有效降低低亮度区域噪点,此功能对所有内镜和腔镜均有效; 6.图像预冻结功能,可设置预冻结时间,从而进行准确图像采集; 7.色彩校正功能,能够通过每条内镜的内置ID芯片,读取既往色彩设置信息,校正图像,以确保最佳色彩效果; 8.可兼容高清、标清外科内镜、腔镜及摄像头； 9.特殊光成像功能，可协助提高早期肿瘤的诊断率，更好进行术中肿瘤边缘定位, 10.与光源联动的全新测光模式，能同时综合周围光亮、中心点光亮和视野最亮点数据，调节最适合光亮度。 二、氙灯光源: 1.功率：不低于300W，高辉度氙气冷光源； 2.灯泡寿命：氙灯持续使用≥500小时； 3.自动调光和手动调光功能； 4.具有待机功能; 5.具亮度模式存储器; 6.具有广泛的兼容性，适合于任何内镜使用的高级照明设备，可连接电子内镜、普通光学视管和纤维内镜； 三、电子鼻咽喉内窥镜（治疗型） 1、视野范围：≥90°； 2、景深距离2～50mm； 3、先端部外径≤4.8mm； 4、插入部外径≤4.9mm； 5、弯曲部角度：向上≥130度；向下≥130度；向左≥70度，向右≥70度； 6、总长度≥645mm， 7、工作长度≥365mm。 8、最小可视距离≤2mm， 9、钳子管道内径≥2mm 10、支持特殊光诊断技术，提高早期癌症的诊出率。 四、电子鼻咽喉镜（检查型） 1、视野范围：≥110度； 2、景深距离5～50mm； 3、先端部外径：≤3.9mm； 4、插入部外径：≤3.6mm； 5、弯曲部角度：向上：130度；向下：130度； 6、有效长度：≥300mm。 7、支持特殊光诊断技术，有效提高早癌诊断率。 | 1.主机 一台 2.监视器 一台 3.电子鼻咽喉镜 二根 4.光源 一台 5.台车 一台 6.图文工作站（电脑、打印机各一台） 一套 7.电脑桌 一台 | 进口
CDLY-CY2026-06-017 | 耳鼻喉科（沙河） | 内窥镜摄像机 | 1 | 9.4 | 9.4 | 1、内窥镜摄像机技术参数： LED冷光源与摄像机一体化设计，主机内置冷光源 1.1、成像器：1/2.8” SONY CMOS 1.2、输出像素：210万像素 1.3、水平分辨率：1200线 1.4、帧率：(1920x1080)60p 1.5、数字信号输出：DVI,HDMI,CVBS 1.6、扫描系统：逐行扫描 1.7、图像尺寸：1920*1080 1.8、摄像头手柄功能：冻结、白平衡 1.9、摄像头电缆长度：2.5M 1.10、功能：触摸式按键，光源强度指示、一键休眠功能 1.11、功率：80W LED冷光源 1.12、光源强度：20级强度显示，LED光源面光强：≥2000000LX，使用寿命：≥50000小时 1.13、显色指数：＞90 1.14、光通量：800 Lm，允差-10% 1.15、输出孔尺寸：10mm±0.1mm 1.16、输出色温：5000K-7000K 1.17、导光束：Ø4*2500 耐高温高压 1.18、卡口：国际标准C型卡口，可连接进口国产硬镜 1.19、具有纤维镜模式，硬镜模式，腹腔镜模式，可一键切换，方便实用 1.20、防水等级：采用IP×8防水，摄像头可浸泡消毒 1.21、高清监视器：显示尺寸：24寸，分辨率：1920*1080 1.22、多层台车：高强度6系铝型材加镀锌板，持久耐用、牢固稳定、表面静电吸附喷涂工艺，增加了耐磨和防锈能力。三层板设计，底层带有储物抽屉，隔离变压器电源盒可选，带工作站底架，4寸万向静音轮。 | 摄像主机(内置冷光源) 1 摄像机连接线 1 卡口 1 导光束 1 电源线 1 视频输出连接线 1 高清监视器 1 多层台车 1 | 国产
CDLY-CY2026-06-018 | 耳鼻喉科（金牛） | 鼻内镜镜头 | 10 | 0.798 | 7.98 | 1、视野方向：0°。 2、直径 ≥4.0mm 3、工作长度：≥180mm 4、有效景深范围：3-150mm。 5、视场角≥105° 6、镜体具有4K标识 7、具有较高的角分辨力，视场中心角分辨力≥4.3 C/° 8、荧光角分辨力≥2.2 C/° 9、对进液的防护程度分类为IPX7防护级别 10、电气安全：符合BF型级别标准。 11、采用ISO 10526:1999 CIE S 005规定的照明体的光谱，显色指数Ra≥95，保证良好的颜色分辨力和色彩还原性。 12、光学镜经灭菌试验后，其照明光路的光能积分透过率应保持稳定，用输出光通量衡量，光通量变化率应≤20%，保证图像真实稳定。 13、光能传递效率--有效光度率DM≤700 14、可低温等离子灭菌，180次低温等离子体灭菌重复处理循环。 15、支持超宽光谱传输，可同时传播可见光和荧光。在420-900nm范围内透过率高且矫正色差，可实现荧光功能 | 1. 鼻内镜 10支 2. 内镜消毒盒 6个 | 国产
CDLY-CY2026-06-019 | 耳鼻喉科（金牛） | 耳内镜镜头 | 10 | 0.79 | 7.9 | 1、工作长度：110mm±3% 2、最大插入部外径（镜体外径）：≤2.7mm 3、视向角：0°±3° 4、视场角：50°±15% 5、设计光学工作距d0：10mm 6、视场中心角分辨力：2.02C/(°)-10%（上限不计） 7、有效景深范围：3～100mm 8、显色指数Ra：≥90 9、照明变化率：光通量变化率应≤20% 10、照明镜体光效ILeR：≥0.587 11、综合镜体光效SLeR：≥0.521 12、综合边缘光效SLe-Z：≥0.118 13、有效光度率DM：≤2561 14、单位相对畸变VU-Z的控制量：≤16%（相对差） 15、封装要求：内窥镜经低温至高温突变试验后，内部无视场模糊现象。 16、强度：内窥镜的易损和易折部位能承受的最大作用力≥1N。 17、刚度：内窥镜插入部分的末端5mm处施加1N的力，其挠度≤1mm。 18、光学结构：新型光学系统设计，采用进口蓝宝石玻璃，柱状晶体排列技术，进口光纤，光通量高，高清分辨率。 19、镜主体：采用轻质医用不锈钢材质。 | 1. 耳内镜镜头 10支 2. 内镜消毒盒 6个 | 国产
CDLY-CY2026-06-020 | 耳鼻喉科（金牛） | 支撑喉镜镜头 | 6 | 0.75 | 4.5 | 1、视向角：12°，视场角：59°，工作长度：≥185mm，镜体外径：Φ≥4mm 2、内窥镜镜体采用进口不锈钢管材料 3、高清光学设计方案，采用进口光学镜柱和光纤，图像清晰明亮 4、有效景深范围：3～100mm 5、视场中心角分辨力：3.0 C/(°) 6、喉镜由检查镜头、目镜和手柄、灯泡、辅助撑开装置组成。 7、工作长度：≥150mm，上下移动距离：≥18mm，最大张开角度：≥8° 8、进口不锈钢材料制造,撑开架环材料为硅胶 | 1. 支撑喉镜镜头 6支 2. 内镜消毒盒 6个 | 国产
CDLY-CY2026-06-021 | 眼科（沙河） | 激光广角眼底照相造影一体机 | 1 | 140 | 140 | 1、成像原理：共焦激光红外成像 2、成像光源：486nm、518nm、815nm、786nm 3、动态造影帧率：单独拍摄≥16帧/秒，同步拍摄≥9帧/秒 4、ART实时降噪技术：获取≥100张图像进行实时降噪，进一步提升图像分辨率 5、屈光补偿：-24.5D～48D 6、瞳孔大小：≥3mm 7、成像范围：≥102°×102°，68°×68°，55º×55º，35º×35°，30º×30º ，25 º×25°，20º×20°，15 º×15° 8、具体有独立成像模式：视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、眼底短波长自发荧光成像（FAF）、长波长自发荧光成像（IRAF）、无赤光成像（RF）、红外成像（IR）、多波长激光炫彩成像（MC） 9、具有实时同步同屏成像模式：FFA+ICGA、FFA+IR、ICGA+IR、FAF+IRAF等 10、具有动态造影模式：可对荧光造影的过程进行实时录像并存储 11、具有三维造影模式：可自动进行多层冠状面图像获取，扫描深度≥8mm，用于观察视神经或视网膜肿瘤 12、具有立体成像模式 13、具有基于ART技术的实时自动拼图功能 | 1、眼科激光诊断仪一套（含主机，电源，控制面板，头托架，脚踏开关，配套软件） 2、55°镜头 3、102°镜头 4、彩色喷墨打印机 5、升降台 6、电脑工作站 | 进口
CDLY-CY2026-06-022 | 眼科（沙河） | 台式裂隙灯 | 1 | 4.95 | 4.95 | 1.类型：伽利略汇聚式，鼓式变倍旋钮，至少具有10X，16X，25X三种放大倍数 2.目镜：12.5 X 3.屈光补偿调节：－5D～＋3D 4.光源类型：LED，下光源 5.裂隙宽度： 0～14mm连续变化 6.裂隙长度： 1～14mm连续变化 7.最小光圈直径：≤0.3mm 8.裂隙角度：0°-180° 9.滤光片：至少具有蓝色，无赤光两种 | 裂隙灯主机1 ,电动升降台 1 | 进口
CDLY-CY2026-06-023 | 眼科（金牛） | 超乳玻切一体机（带激光） | 1 | 140 | 140 | 设备功能需求及配置： 1、全程动态监测并控制眼内压保证手术眼压恒定的功能，控制精度≤±2mmHg。具备支持在不中断手术操作的情况下更换灌注液的功能。 2、双气路驱动玻切头设计。 3、玻切头切割速率≥10000CPM，最大切割频率可达20000CPM。能够同时兼容20g、23g、25g+、27g+等多种不同切口大小的手术。 4、玻切头具有多种切割模式：负压及切速双线性控制3D模式、玻切开关触发式控制模式、单独控制负压模式、全段玻切模式。 5、具有独立文氏泵和蠕动泵双泵控制功能，使用过程中根据手术需要可以随时切换，不需要更换硬件设施。 6、抽吸负压>600mmHg，适用于所有包括玻切、晶体粉碎、超声乳化、笛针吸引等所有的抽吸操作。 7、具有自动附件识别功能，可以自动判断附件类型，自动检校附件安装位置是否正确、自动读取配套参数。 8、具有脚踏控制的自动气液交换功能，可以不需要使用三通阀控制的气液交换。 9、具有自动硅油注吸功能：硅油注入压力>70 psi ,硅油吸出负压>600 mmHg 10、具有氙灯照明功能：输出亮度≥20流明； 11、各个不同功能切换及参数调整时的语音播报提示功能。 12、内置一体化激光机模块。治疗激光:工作波长:532nm，功率≥2000mW。具有连续、多发、单发模式。 13、内置一体化激光机模块具备双输出端口，兼容支持原厂 23G、25G+、27G+几种激光光纤，具备原厂带照明可调节角度的激光光纤。 14、超声模式：传统超声和扭动超声 15、配备冷冻治疗仪1台：双路输出、可单独或同时使用；最低制冷温度： -70℃~-75℃ ；制冷和解冻周期：≤6s；冷疗器工作压力：5.2MPa～6.0MPa；视网膜笔一支；青光眼笔一支； 具有冷疗时间设定、计时及冷疗时间到时报警装置。 | 玻切超乳一体机设备主机 *1，一体式底座 *1，内置532nm激光治疗模块 *1，主机脚踏板*1，激光脚踏板*1，25g联合手术套包20000cpm *2，25g玻切手术套包20000cpm *2，超乳手柄 *3套，眼内激光光纤 *4 | 进口
CDLY-CY2026-06-024 | 眼科（金牛） | 眼科扫频光学生物测量仪 | 1 | 79.9 | 79.9 | 1、设备功能：测量眼轴长度、中央角膜厚度、前房深度、晶体厚度、白到白角膜直径、角膜曲率、计算人工晶体度数 2、具备扫频测量技术 3、测量方式：一次测量获得全部数据 4、光源波长：≥1000nm 5、白内障检出率：≥95% 6、具备可视化测量功能，可获得从角膜到视网膜的影像，显示整个眼球纵向结构的OCT影像 7、角膜曲率测量具备远心光学技术 8、具备固视确认功能，可直接观察到病人视网膜的OCT影像，通过确认黄斑中心凹来判断真实视轴测量 9、拍摄方式：自动和手动 10、具备优化的人工晶体常数：≥280种，内置人工晶体计算公式：SRK/T、Hoffer Q、Holladay、Haigis、Haigis-L、Haigis-T、Holladay2、Barrett Universal II、Barrett Toric、Barrett True K 11、内置散光晶体IOL度数计算公式 12、参数测量范围和测量精确度： 12.1、眼轴长度：14.0-37.0mm，精确度≤0.01mm 12.2、中央角膜厚度：0.2-1.2mm，精确度≤1μm 12.3、前房深度：1.5-7.0mm，精确度≤0.01mm 12.4、晶体厚度：1.0-8.0mm，精确度≤0.01mm 12.5、白到白角膜直径： 8.5-16.0mm，精确度≤0.15mm 12.6、角膜曲率半径：5.0-10.0mm，精确度≤0.01mm | 1、生物测量仪主机 1台 2、电动升降桌 1台 | 进口
CDLY-CY2026-06-025 | 眼科（金牛） | 眼前节分析系统（角膜地形图） | 1 | 36 | 36 | 1.采集速度：≥1秒28幅/2秒60幅 2.采样点数：107520/230400 3.工作距离：80mm±5mm 4.角膜地形图测量范围：9mm-12mm 5.角膜厚度测量范围：300-900μm 6.前房深度测量范围：0.8-6mm 7.屈光度：12-72D 8.白到白：6-14mm 9.瞳孔直径测量范围：1-10mm 10.前房容积测量范围：15-300mm³ 11.房角测量范围：16-60° 12.需具备IOL计算功能模块，度数计算需精确到≤0.5D,并可显示对应屈光度数。 13.需具备IOL 优选该模块可满足屈光性白内障手术设计，需满足个性化选择非球、散光、多焦晶体等高端晶体的选择 14.需具有看角膜厚度、切向曲率（前）、切向曲率（后）、轴向曲率（前）、轴向曲率（后）、高度图、参考体、高度（前）、高度（后）、真实净屈光、角膜曲率屈光力偏差、前房深表（内表面）、屈光力（前）、全角膜屈光力等数据。 15.需具备眼前节断层图像，可观察前节形态。可获取术后角膜瓣恢复情况。 16.可观察ICL术后的ICL位置，测量拱高。 | 1、主机 1 2、额托支架 1 3、图文工作站 1 4、升降台 1 | 国产
CDLY-CY2026-06-026 | 眼科（金牛） | 非接触全视网膜镜 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1、设备功能：用于与眼科手术显微镜相连接，实现非接触式的眼底观察，用于开展各种眼底相关手术时使用 2、所有光学部分均采用复消色差技术 3、光学透镜表面采用抗反光多层镀膜 4、具备内调焦设计，调焦时透镜与角膜的观察距离保持不变，最大观察距离≥110mm 5、镜托调节角度：可0-360度旋转 6、具备两个透镜：用于观察眼底后极部透镜≥60D；用于观察眼底范围的透镜≥120D，观察角度≥130° 7、镜架及透镜全部可采用高温高压消毒 8、具备内置式倒像目镜系统 |  | 进口
CDLY-CY2026-06-027 | 五官科（东虹） | 裂隙灯显微镜 | 1 | 4.95 | 4.95 | 1.类型：伽利略汇聚式，鼓式变倍旋钮，至少具有10X，16X，25X三种放大倍数 2.目镜：12.5 X 3.屈光补偿调节：－5D～＋3D 4.光源类型：LED，下光源 5.裂隙宽度： 0～14mm连续变化 6.裂隙长度： 1～14mm连续变化 7.最小光圈直径：≤0.3mm 8.裂隙角度：0°-180° 9.滤光片：至少具有蓝色，无赤光两种 | 裂隙灯主机1 ,电动升降台 1 | 国产
CDLY-CY2026-06-028 | 体检科（东虹） | 裂隙灯 | 1 | 4.95 | 4.95 | 1.类型：伽利略汇聚式，鼓式变倍旋钮，至少具有10X，16X，25X三种放大倍数 2.目镜：12.5 X 3.屈光补偿调节：－5D～＋3D 4.光源类型：LED，下光源 5.裂隙宽度： 0～14mm连续变化 6.裂隙长度： 1～14mm连续变化 7.最小光圈直径：≤0.3mm 8.裂隙角度：0°-180° 9.滤光片：至少具有蓝色，无赤光两种 | 裂隙灯主机1 ,电动升降台 1 | 国产

## 第七批
成都市第六人民医院2026年医疗设备市场调研第七批调研明细表（CDLY-CY2026-07)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 进口/国产
CDLY-CY2026-07-001 | 肿瘤科（金牛） | 放疗模拟定位大孔径CT | 1 | 390 | 390 | 1、扫描孔径≥85CM，最大真实扫描视野≥60CM，最大显示射野≥70CM； 2、支持呼吸门控技术 ； 3、支持4DCT 配备软件和硬件； 4、支持1024*1024分辨率图像重建； 5、配备三轴移动定位激光灯，提供放疗定位专用平板碳纤维及增强用双筒高压注射器； 6、≥24排； 7、CT质控模体（含软件和硬件）；8、配放疗定位专用床（Y、Z轴独立运动）；9、去金属伪影;`10、满足临床穿刺活检、非血管介入的CT扫描模式。 | 1、扫描孔径≥85CM，最大真实扫描视野≥60CM，最大显示射野≥70CM； 2、呼吸门控系统：具备独立的硬件、软件；至少提供2种以上的4D-CT采集功能。 3、支持4DCT 扫描 4、支持1024*1024分辨率图像重建 5、配备三轴移动定位激光灯，提供放疗定位专用平板碳纤维及增强用双屏、双筒高压注射器，显示压力曲线（进口或国产）； 6、另配放疗定位专用碳纤维体架1套或2套。 | 国产
CDLY-CY2026-07-002 | 肝胆外科（金牛） | C臂机（中C） | 1 | 94 | 94 | 1、 高频高压发生器 1.1最大输出功率：≥ 25kW 1.2主逆变频率：≥ 60kHz 1.3连续透视（手动、自动） 1.3.1 管电压：40kV～125kV、连续可调 1.3.2 管电流：0.3mA～5mA、连续可调 1.1 增强透视（手动、自动） 1.4.1 管电压：40kV～125kV、连续可调 1.4.2 管电流：0.3mA～10mA、连续可调 1.5脉冲透视 1.5.1 管电压：40kV～125kV、连续可调 1.5.2管电流：0.3mA～100mA、连续可调 1.5.3脉冲频率：0.1～10帧/秒、连续可调 1.2 摄影管电压：40kV～125kV 1.3 摄影管电流：≥70mA～200mA 1.4 摄影mAs：0.1mAs～320mAs 2、 射线管组件 2.1 射线管 2.1.2双焦点X线管：≥0.6/1.3，旋转阳极 2.1.2管套热容：≥1000KJ 3.数字化影像系统 3.1 非晶硅动态平板探测器 3.1.2平板尺寸：≥300mm×300mm 3.1.1 像素矩阵：≥1956×1956 3.1.2 像素大小：≤154μm 3.1.3 16位模数变流器 3.2 监视器：≥21英寸3M灰阶医用液晶显示器 3.3 数字图像处理系统 3.3.1 图像采集模块：实时缩放，任意角度实时旋转，垂直/水平镜像，实时增强处理，分窗显示，单帧/序列图像存储与回显 3.3.2 图像处理模块：对已采集或保存的图像，在本模块中可以对图像进行处理：标注、缩放、测量、分窗显示、90°旋转、水平镜像、垂直镜像等功能。 3.3.3 报告模块：提供各种内容可修改的诊断词条，方便使用者撰写报告，提供报告打印功能 3.3.4 胶片打印模块：遵守DICOM标准的医用胶片排版和打印功能 4.结构性能 4.1焦点—影像接收器距离为电动可变距离：955～1155mm任意调节， 4.1 C形臂沿轨道弧形滑动角度：≥120° 4.2 C形臂沿水平轴旋转角度：≥±180° 4.3C形臂左右摆动：≥±15°前后移动范围：200mm 4.3 垂直移动范围：≥400mm 4.4C形臂的开口距离为电动可变距离：≥744～944mm任意调节， 4.5C形臂的弧深度：≥826mm 4.6导向轮可以任意方向转动，主轮0～90° | 1、五维全电动移动C形臂主机架 1套 2、高频高压X射线发生器和高频逆变电源（25.0kW、60kHZ、125kV）1套 3、21英寸3M灰阶医用液晶显示器 2台 4、30cmX30cm动态平板探测器 1套 5、密纹滤线栅 1个 6、电动可调式限束器 1套 7、人体图形化液晶触摸屏 2个 8、手持机械运动控制器 1个 9、曝光脚闸 2套 10、X射线影像传输及处理软件 1套 11、床旁液晶触摸屏控制台 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-003 | 放射影像科（金牛） | 双能X射线骨密度仪 | 1 | 79.9 | 79.9 | 1、K缘过滤，同时产生高低双能X线 2、X线扫描线束：笔形束或窄角扇形束且扇形开角≤5°非窄锥束 3、采集成像方式：连续扫描式 4、自动智能扫描 5、光子计数探测器,探测器通道数量：≥16个 6、适用于全身的扫描床，长度：≥260cm 7、具备快速扫描功能，最快扫描时间：腰椎：≤10秒，股骨：≤10秒,全身：≤5分钟 8、精确激光定位灯 9、全配套扫描定位器 10、对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% 11、具备多视角影像重建技术（MVIR） 12、具备扫描操作自检功能 13、正位腰椎扫描、评估 14、单侧股骨扫描、评估 15、双侧股骨自动扫描、评估 16、前臂测量和分析 17、高级髋关节结构评估功能 18、全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 19、可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA产品注册证适用范围项中明确标明该产品可适用于人体成分测量和分析。 20、WHO体重指数评估 21、自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比 22、肌少症功能，系统能提供单独的肌少症分析界面，且能够提供肌少症诊断标准定义工具 23、双能脊柱椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度 24、提供的影像均为双能减影图，去除软组织图像 25、人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个 26、非典型股骨骨折功能，可定量测量皮质骨病灶的厚度，同时可自定义非典型股骨骨折诊断阈值 27、一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 28、骨折风险评估软件 29、具备TBS骨小梁评分应用软件，可对骨微结构进行分析，实现临床预测骨折风险防止骨折发生 30、中国人脊柱和髋关节骨密度参照数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥10000 31、放射剂量：脊柱/股骨扫描放射剂量：≤40μGy 32、厂家在成都市驻有办事处或分公司，有专业工程师负责售后服务 33、此项目为交钥匙工程，包含机房装修，预评和控评，以及1套防护用品及架子。 | 1、腰椎、单侧股骨、双侧股骨测量 2、前臂测量 3、FRAX骨折风险评估 4、One Scan一键多扫 5、10s快扫 6、全身骨密度测量 7、全身身体成分分析 8、内脏脂肪分析 9、肌少症 10、双能椎体评估DVA 11、高级骨科分析评估（髋关节） 12、高级骨科分析评估（膝关节） 13、高级髋关节评估 14、儿科软件（脊柱、股骨、全身） 15、手部测量分析 16、小动物软件 17、TBS骨小梁评分 | 国产
CDLY-CY2026-07-004 | 放射影像科（沙河） | 磁共振成像系统 | 1 | 1549.5 | 1549.5 | 一、需要具备硬件： 3.0T 1.磁体最小孔径 ≥65cm 2.设备最大通道数 ≥140 3.梯度场强及梯度切换率（非有效值） ≥ 45 T/m 和200 T/m/s 4.原厂线圈：头颈联合线圈通道数≥20通道，脊柱线圈通道数≥32，体部线圈通道数≥32通道，大、小柔性线圈通道数≥16通道，踝关节专用线圈通道≥16通道；膝关节专用线圈≥16通道，原厂肩关节线圈≥16通道，原厂乳腺线圈≥16通道；5、线圈插口≥5; 二、需要配备的软件 体部成像、 全中枢神经系统成像、 弥散成像、灌注成像、磁敏感成像、 脑功能成像 、心血管成像 、门静脉成像技术、实时成像技术、 造影剂实时跟踪触发技术、 导航技术、下肢血管造影分段跟踪成像技术 、自动移床MRA、电影回放、常规心脏形态学成像、心脏回波分享技术、快速梯度回波/快速心脏采集、黑血技术、亮血技术、二维/三维多相位成像、快速心脏电影、 一站式心脏成像技术、首过法灌注成像、自动心肌活性成像、波谱成像 、三维脑频谱成像、化学位移成像(2D/3D) 、骨关节成像、高分辨率颈髓成像、 高分辨率内耳三维成像、全脊柱成像、关节软骨成像 、并行采集技术、 伪影校正技术 | 三、其他配套需求 1、维保年限5年及以上 2、三方产品 2.1 磁共振高压注射器 1套 2.2 铁磁探测系统 1套、消毒机1套、轮椅1把。 2.3“交钥匙工程” 精密空调1套、水冷机1套、磁屏蔽工程机房磁屏蔽等一系列准备及安装，达到临床使用需求 | 国产
CDLY-CY2026-07-005 | 肿瘤科（金牛） | 体腔热灌注治疗机 | 1 | 39.6 | 39.6 | 1、控温范围30℃-50℃ 2、测温精度：±0.1℃，控温精度：±0.3℃ 3、流量范围和精度：0-1000ml/min、 4、循环压力：≤60kpa，动态平衡 5、多种灌注模式 6、计算机控制系统：可显示治疗模式、治疗时间、温度参数、温度曲线等治疗参数 7、流量监测系统:实时监测 8、腔内温度监测：实时监测 9、测温、控温系统：多路温度传感器监测，高精度测温传感器，实时测温、控温 10、加热系统：非接触式电磁加热 11、排气功能：具备空气过滤功能 12、报警功能：具备 13、安全保护系统：双重安全保护系统 14、治疗管路系统：采用一次性使用无菌治疗管路 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-006 | 肿瘤科（金牛） | 体外高频热疗机 | 1 | 29.4 | 29.4 | 1、工作频率：≤13.56 MHz。 2、输入功率：≤2500VA。 3、输出功率：高频源输出功率50-1000W，连续可调。 4、透热深度：热疗输出电磁波有效加热最大深度范围≥17～25cm。 5、升降臂：电动升降治疗臂，上下极板均可电动调节，使治疗更加灵活，极板行程上臂行程≥200mm；下臂行程大于≥60mm。 6、主机：可靠的工控主机，具备可储存患者信息、治疗方案、生成和输出彩色治疗报告，具有超温、最大功率输出限制、提示报警、手动紧急关机等安全保护功能，同时具有防死机、干扰等电脑故障保护功能。 7、测温系统：光纤测温、测温通道5组，测温信号由光纤传输，可连续实时测量温度。具备治疗测温系统及功率输出实时显示，实时监测治疗过程；测温范围：30℃～45℃，测温精度≤±0.3℃，温度控制范围：38℃～42.5℃。 8、温度保护：加热温度最大值为43.5℃,当超过加热温度最大值时热疗机停止加热并自动断开高频输出。 9、变压器：“R”型变压器，令输出更稳定，透热更均匀。 10、电子管：大功率军工级电子管 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-007 | 心胸外科（金牛） | 微波治疗仪 | 1 | 0.9 | 0.9 | 适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗；微波输出功率：治疗为：0～99W，理疗为：0～99W |  | 国产
CDLY-CY2026-07-008 | 心胸外科（金牛） | 振荡排痰仪 | 1 | 0.78 | 0.78 | 1.、双路，可满足成人、儿童使用;2.具有液晶显示屏；3.具有手动和多种自动模式；4.成人、儿童分别具有不同频率范围可调；定时时间可调 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-009 | 心胸外科（金牛） | 空气波压力治疗仪 | 1 | 1.195 | 1.2 | 1.显示屏：≥5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，无实体按键 2.具有全自动血液回盈侦测功能：全自动无需手动操作 3.压力范围：0-200mmHg，压力4级可调 4.治疗时间：治疗时间1-99分钟，步进1min。 5.治疗方案：12种，具备连接腿部≥8腔体康复气囊功能，具有腿部康复方案。 6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用；待机时间＞14小时 7.可选配气囊种类：手部康复气囊≥8腔、臂部气囊、腿部气囊（≥3腔分体式、≥4腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊 9.故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示 10.压力测量精度：±5mmHg，主机设计使用年限≥8年 11.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于 30mmHg 12.分体式设计，主机质量≤2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 | 空气波压力治疗系统主机1台,电源线1根,电源适配器1个,说明书1本,四排管（连接管路）2根,合格证1张,保修卡1张,操作指南卡1张,安装手册1份,气囊2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-010 | 消化内科（沙河） | 空气波压力治疗仪 | 1 | 1.195 | 1.2 | 1.显示屏：≥5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，无实体按键 2.具有全自动血液回盈侦测功能：全自动无需手动操作 3.压力范围：0-200mmHg，压力4级可调 4.治疗时间：治疗时间1-99分钟，步进1min。 5.治疗方案：12种，具备连接腿部≥8腔体康复气囊功能，具有腿部康复方案。 6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用；待机时间＞14小时 7.可选配气囊种类：手部康复气囊≥8腔、臂部气囊、腿部气囊（≥3腔分体式、≥4腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊 9.故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示 10.压力测量精度：±5mmHg，主机设计使用年限≥8年 11.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于 30mmHg 12.分体式设计，主机质量≤2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 | 空气波压力治疗系统主机1台,电源线1根,电源适配器1个,说明书1本,四排管（连接管路）2根,合格证1张,保修卡1张,操作指南卡1张,安装手册1份,气囊2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-011 | 消化内科（沙河） | 胃肠动力仪 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1.适用于以下疾病的治疗：胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症。 2.输入功率：≤15W。 3.输出胃起搏频率：0.05HZ5. 4.输出肠起搏频率：0.2HZ。 5.输出电压：峰值0V-45V连续可调。 6.最大输出电流≤45mA。 7.脉冲宽度0.1ms ± 0.05ms。 8.显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强度。 9.治疗定时时间：15-60分钟/次连续可调。 10.适用于因功能性消化不良引起的各种胃动力障碍性疾病，提供注册证。 11.电极片可以和监护仪电极片通用，从而降低临床使用成本。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-012 | 胃肠外科（金牛） | 叩击式排痰机 | 2 | 2.8 | 5.6 | 1 、8寸高清彩屏显示，触摸操作，屏幕通过高清认证（提供高清认证证书）； 2、 外观采用钢琴烤漆工艺，珍珠白，抗污抗划，双电源开关设计； 3、 治疗模式：手动模式，自动模式≥4种，自定义模式≥10种； 4、频率调节范围为1-25Hz连续可调，步距为1Hz，误差：±2Hz； 5、压力调节范围为1-40mmHg（0.13-5.33kpa）连续可调，步距为1mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围：1-99min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min； 6、自动模式：分为成人模式（频率15Hz，压力16mmhg）、儿童模式（频率12Hz,压力14mmhg）、老人模式（频率12Hz，压力16mmhg）、重症模式（频率10Hz，压力14mmhg），常规治疗时间为10min； 7、自定义模式≥10种：序号1-10可选，自命名内容可自定义，频率为1-25Hz，误差：±2Hz，压力1-40mmHg，时间调节范围：1-99min，连续可调，修改参数后点击保存参数，当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参数不应改变； 8、梯度功能：设备屏幕显示预设频率压力参数和运行中频率压力参数两种，需提供截图证明，设备运行后使用梯形工作方式，设备运行后1s—60s时间内达到预设参数，运行过程中实时显示当前治疗参数，让患者能够很好的适应治疗参数； 9 、频率输出准确性：频率最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±2Hz，二者取最大值，最小频率1.63Hz，误差0.63Hz，中间频率 13.42Hz，误差0.42Hz，最大频率25.01Hz，误差0.01Hz； 10、 压力安全有效范围及输出准确性：最小压力0.2mmHg，误差0.8mmHg，中间压力 19.6mmHg，误差0.4mmHg，最大压力39.8mmHg，误差0.2mmHg；11、设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa； 12、产品有效期≥10年（需提供设备铭牌），设备正常工作噪音实测≤50db（需提供检验报告） |  | 国产
CDLY-CY2026-07-013 | 胃肠外科（金牛） | 胃肠动力仪 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1.适用于以下疾病的治疗：胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症。 2.输入功率：≤15W。 3.输出胃起搏频率：0.05HZ5. 4.输出肠起搏频率：0.2HZ。 5.输出电压：峰值0V-45V连续可调。 6.最大输出电流≤45mA。 7.脉冲宽度0.1ms ± 0.05ms。 8.显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强度。 9.治疗定时时间：15-60分钟/次连续可调。 10.适用于因功能性消化不良引起的各种胃动力障碍性疾病，提供注册证。 11.电极片可以和监护仪电极片通用，从而降低临床使用成本。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-014 | 麻醉手术室（金牛） | 空气波压力治疗仪 | 2 | 1.195 | 2.39 | 1.显示屏：≥5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，无实体按键 2.具有全自动血液回盈侦测功能：全自动无需手动操作 3.压力范围：0-200mmHg，压力4级可调 4.治疗时间：治疗时间1-99分钟，步进1min。 5.治疗方案：12种，具备连接腿部≥8腔体康复气囊功能，具有腿部康复方案。 6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用；待机时间＞14小时 7.可选配气囊种类：手部康复气囊≥8腔、臂部气囊、腿部气囊（≥3腔分体式、≥4腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊 9.故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示 10.压力测量精度：±5mmHg，主机设计使用年限≥8年 11.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于 30mmHg 12.分体式设计，主机质量≤2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 | 空气波压力治疗系统主机1台,电源线1根,电源适配器1个,说明书1本,四排管（连接管路）2根,合格证1张,保修卡1张,操作指南卡1张,安装手册1份,气囊2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-015 | 神经内科C区（东虹） | 空气波压力治疗仪 | 1 | 1.195 | 1.2 | 1.显示屏：≥5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，无实体按键 2.具有全自动血液回盈侦测功能：全自动无需手动操作 3.压力范围：0-200mmHg，压力4级可调 4.治疗时间：治疗时间1-99分钟，步进1min。 5.治疗方案：12种，具备连接腿部≥8腔体康复气囊功能，具有腿部康复方案。 6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用；待机时间＞14小时 7.可选配气囊种类：手部康复气囊≥8腔、臂部气囊、腿部气囊（≥3腔分体式、≥4腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊 9.故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示 10.压力测量精度：±5mmHg，主机设计使用年限≥8年 11.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于 30mmHg 12.分体式设计，主机质量≤2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 | 空气波压力治疗系统主机1台,电源线1根,电源适配器1个,说明书1本,四排管（连接管路）2根,合格证1张,保修卡1张,操作指南卡1张,安装手册1份,气囊2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-016 | 神经内科C区（东虹） | 经颅磁刺激仪 | 1 | 8.976 | 8.98 | 1、刺激强度：:4-19mT。 2、输出频率: 1Hz～50Hz。 3、磁场激励信号：输出波形为正弦波 4、计时功能:设定刺激方案后，设备应能依据设定方案自行计算总刺激时间。 5、多种刺激模式，包括：变频刺激模式、定频刺激模式、按摩，可自由切换 6、可使用通用电源。 7、功率:最大功率 300VA，误差±10% 8、配备磁治疗帽4个。 9、磁刺激主机自带显示屏，显示屏可直观显示刺激强弱、时间、模式。 10、设备治疗结束有声音提示功能 | 磁刺激仪主机 1台，治疗帽4个 | 国产
CDLY-CY2026-07-017 | 皮肤美容科（金牛） | 强脉冲光与激光系统 | 1 | 85 | 85 | 1.适用于良性色素病变、良性血管病变、痤疮炎症、多余毛发祛除、皮纹等治疗 2.波长:400-1200nm，为保证治疗效果，所有波段均覆盖1000-1200nm 3.导光晶体：8×15mm;15×35mm两种尺寸（非光斑适配器） 4.强脉冲光IPL手具端头温度范围：0℃-10℃ 5.具备每个子脉冲能量密度均独立可调技术 6.具备530-650nm&900-1200nm血管超膜双波滤光片，通过血管滤光片的最大能量≥30J/c㎡。 7.具备400-600nm&800-1200nm痤疮超膜双波滤光片，通过痤疮滤光片的最大能量≥25J/c㎡ 8.具备点阵非剥脱性表皮重建技术 | （1）主机 1台 （2）IPL手具 1套 （3）护目眼罩（患者用） 1副 （4）护目眼镜（医生用） 1副 （5）导光晶体 1套 （6）非剥脱激光手具 1套 （7）滤光片 1套 | 进口
CDLY-CY2026-07-018 | 皮肤美容科（金牛） | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 24.8 | 24.8 | 1、光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器； 2、激光波长：10600nm； 3、光斑直径：≤0.3mm； 4、最小脉冲宽度：30us; 5、传输方式：7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式； 6、输出功率： 非扫描模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.1W～30W可调； 调制脉冲：0.1～18W可调；或2.5mJ～160mJ可调; 扫描模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.1W～20W可调； 调制脉冲：0.1～18W可调；或2.5mJ～160mJ可调； 单光斑能量：2.5mJ～160mJ可调； 7、扫描图形：≥十一种。正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、正六边形、六边形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。 8、扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。 9、控制系统：9.7寸彩色触摸屏 （中英文界面），具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。 10、使用年限：≥十年 | （1）主机 1台 （2）七关节导光臂 1套 （3）手具（4个/套） 2套 （4）F100手具镜座 1套 （5）F50手具镜座 1套 （6）光学图形扫描器 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-019 | 皮肤美容科（金牛） | 多光谱皮肤镜图像处理工作站--云镜 | 1 | 21.88 | 21.88 | 1、传感器类型：彩色CCD，确保影像质量 2、镜头类型：光学镜头 3、图片格式:JPG 4、像素≥2400万 5、分辨率≥4000*6000 6、照度≥2000lux 7、辐照度：≤1000W/m² 8、成像均匀性：≥90% 9、支持连拍 10、原图导出图片精度为300DPI（提供图片属性截图证明） 11、受照面温升ΔT＜5℃ 12、支持自动白平衡 13、支持HDMI接口 14、支持4K影像拍摄 15、能出具检测报告 16、具有绿色光谱检测（提供截图证明） 二、工作站系统参数： 1、信息管理：患者信息的登记、保存、查找、编辑、删除。 2、图像管理：图像的采集、保存、删除、导出。 3、图像处理：锁定目标区域，进行标记、数量统计、画面对比、测量等等，为医生诊断提供可靠的参数。 4、管理系统开放部分功能，医生可以收集，整理，编辑、上传、下载临床病例图片。 5、通过系统数据分析，对皮肤问题进行分型定级，辅助医生对患者皮肤问题做诊断，设计治疗方案，进行精准治疗。 6、提供三种图文报告模板，便捷的图文报告编辑、打印、保存、另存、删除功能。 7、至少具备白光模式成像、偏振光模式成像、UV光模式成像等的图像处理模式。 8、智能坐标对比：可实现前后坐标对比，更好的反映系统客户治疗前后的差异。 9、特征凸显:可分别对松弛度，皮肤色斑凸显，皮肤皱纹凸显。 10、≥8张图片同步放大功能 | 1、面部专用诊断显示装置主体 1台 2、皮肤镜图像管理系统 1套 3、4K超高清液晶显示器 1个 4、万向轮电动升降台 1台 5、品牌电脑主机 1台 6、说明书 1份 7、鼠标、键盘 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-020 | 皮肤美容科（金牛） | 光谱治疗仪 | 2 | 8 | 16 | 1.适用于炎性痤疮治疗，消除炎症，促进皮肤伤口愈合等。 2.照射方式：≥2种，至少包含连续照射、脉冲照射 3.输出光源：红光、蓝光、黄光、近红外光 4.时间设置：0min～99min任意设置 5.治疗头转动角度：360° 6.治疗头类型：多光源一体式 7.光源面板≥5块 8.支持治疗方案预存功能 | （1）主机 1台 （2）治疗头 1个 （3）护目眼罩（黑色、紫色、患者用） 各1付 （4）护目眼镜（医生用） 1付 （5）工具 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-021 | 皮肤科（沙河） | 微波治疗机 | 2 | 0.5 | 1 | 1、微波频率：2450MHz。 2、微波功率：治疗：0～99W，理疗：0～99W，连续可调。 3、治疗时间：治疗：0～99秒，理疗：0～30分，连续可调。 4、控制方式：自控和脚踏控制两种控制方式，可手动或自动复位。 5、显示方式：LED数码显示。 6、辐射器：驻波系数≤2。 7、安全性：无用辐射≤10mW/cm²。外壳辐射≤10mW/cm²。自动保护装置：具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能。 8、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定。 9、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。 10、主机采用一体化推车机柜。 | 1.主机一台 2. 治疗线 一根 3. 理疗线一根 4. 手术辐射器皮肤科一套 5. 圆形理疗照射器一个 6. 脚踏开关一个 7. 照射支架一个 | 国产
CDLY-CY2026-07-022 | 皮肤科（沙河） | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 24.8 | 24.8 | 1、光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器； 2、激光波长：10600nm； 3、光斑直径：≤0.3mm； 4、最小脉冲宽度：30us; 5、传输方式：7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式； 6、输出功率： 非扫描模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.1W～30W可调； 调制脉冲：0.1～18W可调；或2.5mJ～160mJ可调; 扫描模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.1W～20W可调； 调制脉冲：0.1～18W可调；或2.5mJ～160mJ可调； 单光斑能量：2.5mJ～160mJ可调； 7、扫描图形：≥十一种。正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、正六边形、六边形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。 8、扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。 9、控制系统：9.7寸彩色触摸屏 （中英文界面），具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。 10、使用年限：≥十年 | （1）主机 1台 （2）七关节导光臂 1套 （3）手具（4个/套） 2套 （4）F100手具镜座 1套 （5）F50手具镜座 1套 （6）光学图形扫描器 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-023 | 皮肤科（沙河） | 光谱治疗仪 | 2 | 8 | 16 | 1.适用于炎性痤疮治疗，消除炎症，促进皮肤伤口愈合等。 2.照射方式：≥2种，至少包含连续照射、脉冲照射 3.输出光源：红光、蓝光、黄光、近红外光 4.时间设置：0min～99min任意设置 5.治疗头转动角度：360° 6.治疗头类型：多光源一体式 7.光源面板≥5块 8.支持治疗方案预存功能 | （1）主机 1台 （2）治疗头 1个 （3）护目眼罩（黑色、紫色、患者用） 各1付 （4）护目眼镜（医生用） 1付 （5）工具 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-024 | 泌尿外科（沙河） | 空气波压力治疗仪 | 1 | 1.195 | 1.2 | 1.显示屏：≥5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，无实体按键 2.具有全自动血液回盈侦测功能：全自动无需手动操作 3.压力范围：0-200mmHg，压力4级可调 4.治疗时间：治疗时间1-99分钟，步进1min。 5.治疗方案：12种，具备连接腿部≥8腔体康复气囊功能，具有腿部康复方案。 6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用；待机时间＞14小时 7.可选配气囊种类：手部康复气囊≥8腔、臂部气囊、腿部气囊（≥3腔分体式、≥4腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊 9.故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示 10.压力测量精度：±5mmHg，主机设计使用年限≥8年 11.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于 30mmHg 12.分体式设计，主机质量≤2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 | 空气波压力治疗系统主机1台,电源线1根,电源适配器1个,说明书1本,四排管（连接管路）2根,合格证1张,保修卡1张,操作指南卡1张,安装手册1份,气囊2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-025 | 泌尿外科（沙河） | 叩击式排痰机 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1 、8寸高清彩屏显示，触摸操作，屏幕通过高清认证（提供高清认证证书）； 2、 外观采用钢琴烤漆工艺，珍珠白，抗污抗划，双电源开关设计； 3、 治疗模式：手动模式，自动模式≥4种，自定义模式≥10种； 4、频率调节范围为1-25Hz连续可调，步距为1Hz，误差：±2Hz； 5、压力调节范围为1-40mmHg（0.13-5.33kpa）连续可调，步距为1mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围：1-99min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min； 6、自动模式：分为成人模式（频率15Hz，压力16mmhg）、儿童模式（频率12Hz,压力14mmhg）、老人模式（频率12Hz，压力16mmhg）、重症模式（频率10Hz，压力14mmhg），常规治疗时间为10min； 7、自定义模式≥10种：序号1-10可选，自命名内容可自定义，频率为1-25Hz，误差：±2Hz，压力1-40mmHg，时间调节范围：1-99min，连续可调，修改参数后点击保存参数，当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参数不应改变； 8、梯度功能：设备屏幕显示预设频率压力参数和运行中频率压力参数两种，需提供截图证明，设备运行后使用梯形工作方式，设备运行后1s—60s时间内达到预设参数，运行过程中实时显示当前治疗参数，让患者能够很好的适应治疗参数； 9 、频率输出准确性：频率最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±2Hz，二者取最大值，最小频率1.63Hz，误差0.63Hz，中间频率 13.42Hz，误差0.42Hz，最大频率25.01Hz，误差0.01Hz； 10、 压力安全有效范围及输出准确性：最小压力0.2mmHg，误差0.8mmHg，中间压力 19.6mmHg，误差0.4mmHg，最大压力39.8mmHg，误差0.2mmHg；11、设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa； 12、产品有效期≥10年（需提供设备铭牌），设备正常工作噪音实测≤50db（需提供检验报告） |  | 国产
CDLY-CY2026-07-026 | 泌尿外科（金牛） | 空气波压力治疗仪 | 1 | 1.195 | 1.2 | 1.显示屏：≥5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，无实体按键 2.具有全自动血液回盈侦测功能：全自动无需手动操作 3.压力范围：0-200mmHg，压力4级可调 4.治疗时间：治疗时间1-99分钟，步进1min。 5.治疗方案：12种，具备连接腿部≥8腔体康复气囊功能，具有腿部康复方案。 6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用；待机时间＞14小时 7.可选配气囊种类：手部康复气囊≥8腔、臂部气囊、腿部气囊（≥3腔分体式、≥4腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊 9.故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示 10.压力测量精度：±5mmHg，主机设计使用年限≥8年 11.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于 30mmHg 12.分体式设计，主机质量≤2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 | 空气波压力治疗系统主机1台,电源线1根,电源适配器1个,说明书1本,四排管（连接管路）2根,合格证1张,保修卡1张,操作指南卡1张,安装手册1份,气囊2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-027 | 泌尿外科（东虹） | 空气波压力治疗仪 | 1 | 1.195 | 1.2 | 1.显示屏：≥5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，无实体按键 2.具有全自动血液回盈侦测功能：全自动无需手动操作 3.压力范围：0-200mmHg，压力4级可调 4.治疗时间：治疗时间1-99分钟，步进1min。 5.治疗方案：12种，具备连接腿部≥8腔体康复气囊功能，具有腿部康复方案。 6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用；待机时间＞14小时 7.可选配气囊种类：手部康复气囊≥8腔、臂部气囊、腿部气囊（≥3腔分体式、≥4腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊 9.故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示 10.压力测量精度：±5mmHg，主机设计使用年限≥8年 11.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于 30mmHg 12.分体式设计，主机质量≤2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 | 空气波压力治疗系统主机1台,电源线1根,电源适配器1个,说明书1本,四排管（连接管路）2根,合格证1张,保修卡1张,操作指南卡1张,安装手册1份,气囊2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-028 | 康复科（沙河） | 经颅磁刺激仪 | 1 | 18.97 | 18.97 | 基本功能： ‌ 经颅磁刺激治疗仪（TMS）的线圈形状直接影响磁场的分布和刺激效果，主要包括圆形线圈、8字形线圈、深部线圈等类型。‌ 不同形状的线圈通过电磁感应产生磁场，作用于特定脑区，调节神经元活动，最终用于治疗抑郁症、焦虑症、慢性疼痛等疾病。 基本需求： 1.冷却系统：高效变频智能液冷一体式散热系统 ，冷却液应无渗漏、无挥发现象 2.磁刺激线圈表面温度≤40℃ , 当刺激线圈温度超过该温度 ，磁刺激仪应自动停止刺激输出。 3.标配触控式一体机（触摸屏），操作简单 ，一体机与工作站紧密固定 ，非笔记本直接放置在台面上， 无跌落风险。支持一键断电关机 ，无中病毒风险 ，数据更安全。 4.输出脉冲重复频率：0. 1 Hz～100Hz 可调； 1 Hz 以下步长 0. 01Hz, 1Hz 以上步长 1Hz；允差≤ ±3%，允差越小 ，磁场输出频率越稳定。 | 单主机单通道，标配一个蝶形、一个圆形、一个刺激线圈 | 国产
CDLY-CY2026-07-029 | 康复科（沙河） | 冲击波治疗仪 | 1 | 13 | 13 | 适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点、肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织、针灸冲击波疗法。用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。 | 配置：主机1台； 电源线：1条；治疗手柄2把；15R治疗头1个；20R治疗头1个；36R治疗头1个。 | 国产
CDLY-CY2026-07-030 | 康复科（沙河） | 蜡疗机 | 1 | 7.8 | 7.8 | 蜡疗法是利用加热后的石蜡作为温热介体，涂敷于患处进行治疗。石蜡具有很大的可塑性，粘稠性和延伸性。随着热能的放散和冷却，石蜡逐渐变硬，其体积可缩小10%~20%，凝固后的石蜡70-90min内能保持40~48℃，这是其他热疗所不具备的。同时这种热向人体的传递是缓慢进行的。蜡疗时石蜡下面的皮肤温度一般升高到40-45℃，而且在整个治疗期间都保持较高的温度。 基本需求： 1.熔蜡温度控制范围：室温60-95℃（默认75℃）； 2.蜡饼温度设置范围：室温35℃-62℃（默认52℃） | T型水平仪一个 塑胶刮板 一个 不锈钢蜡盘 十五个 蜡 五十公斤 电源线 一根 电源线插板 一个 保鲜膜一卷 过滤网 一个 过滤网筒 一个 | 国产
CDLY-CY2026-07-031 | 康复科（沙河） | 红光治疗仪 | 2 | 0.49 | 0.98 | 用于治疗各种急性损伤引起的疼痛，水肿。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-032 | 康复科（沙河） | 吞咽神经电刺激仪 | 2 | 3.4 | 6.8 | 含有评估、治疗、训练三个独立模块。操作简便（一键飞梭），柜式机，移动方便。 | 咽喉电极1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-033 | 康复科（沙河） | PT床 | 2 | 2.12 | 4.24 | 1.床面尺寸：2070*1250±50mm 2.床面升降高度：500～820mm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-034 | 康复科（沙河） | 神经肌肉电刺激仪 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.废用性肌肉萎缩的治疗：废用性肌肉萎缩发生于中枢神经系统损伤后以及制动后（常见于骨折和韧带损伤术后），最明显的改变是肌肉横切面积小，但肌纤维数量不变。研究表明NMES不能完全阻止、但能延迟萎缩的发生，能增强已萎缩肌肉的肌力，提高耐力，增加肌肉体积和琥珀酸脱氢酶的活性； 2.三角波、梯形波、方波可选，适用各种病程及部位 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-035 | 康复科（沙河） | PT凳 | 4 | 0.048 | 0.19 | 升降功能 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-036 | 康复科（沙河） | 电针仪 | 5 | 0.039 | 0.2 | 4通道 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-037 | 康复科（沙河） | 哑铃 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1LB 哑铃 4 个； 2LB 哑铃 4 个； 3LB 哑铃 4 个； 4LB 哑铃 4 个； 5LB 哑铃 2 个； 6LB 哑铃 2 个。 | 1LB 哑铃 4 个； 2LB 哑铃 4 个； 3LB 哑铃 4 个； 4LB 哑铃 4 个； 5LB 哑铃 2 个； 6LB 哑铃 2 个。 | 国产
CDLY-CY2026-07-038 | 康复科（沙河） | 斜板（楔形垫） | 1 | 0.078 | 0.08 | 卧、腰椎牵引辅助用具。 规格：15、30、45° 15°斜形垫：600*200*550mm 30°斜形垫：600*300*500mm 45°斜形垫：600*410*410mm 材质；高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-039 | 康复科（沙河） | 巴氏球 | 1 | 0.078 | 0.08 | 尺寸：85cm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-040 | 康复科（沙河） | 泡沫轴（滚筒） | 1 | 0.078 | 0.08 | 规格：100*830mm;150*830mm;200*830mm;250*830mm;300*830mm 一套共5个 材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革。共5个 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-041 | 康复科（沙河） | 助行器 | 1 | 0.03 | 0.03 | 患者行走时辅助的支撑支架 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-042 | 康复科（沙河） | 瑜伽垫 | 1 | 0.03 | 0.03 | 尺寸：100cm*160cm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-043 | 康复科（沙河） | 半圆波速球 | 1 | 0.022 | 0.02 | 尺寸；85cm 半圆型 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-044 | 康复科（沙河） | 手杖 | 5 | 0.01 | 0.05 | 尺寸：100cm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-045 | 康复科（沙河） | 瑜伽砖 | 2 | 0.007 | 0.01 | 卧、腰椎牵引辅助用具。 规格：15、30、45° 15°斜形垫：600*200*550mm 30°斜形垫：600*300*500mm 45°斜形垫：600*410*410mm 材质；高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-046 | 康复科（沙河） | 弹力带（5根） | 1 | 0.01 | 0.01 | 弹力：9KG | / | 国产
CDLY-CY2026-07-047 | 康复科（沙河） | 绳梯 | 1 | 0.009 | 0.01 | ≥10m | / | 国产
CDLY-CY2026-07-048 | 康复科（沙河） | 平衡垫 | 1 | 0.01 | 0.01 | 主要用于各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。 规格：960*192*50(mm) 材质；高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-049 | 康复科（沙河） | 按摩球 | 1 | 0.005 | 0.01 | 尺寸：85cm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-050 | 康复科（沙河） | 超短波治疗仪 | 4 | 0.44 | 1.76 | 适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。本机为落地式，移动方便。治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-051 | 康复科（金牛） | 高能量激光治疗仪 | 1 | 49.8 | 49.8 | 高能量半导体激光治疗仪是一台无创式治疗设备。半导体激光治疗仪通过射红外光光谱内特殊的1064nm波长的能量，具有最佳比例的穿透能力和吸收能力，作用深度达10-12cm，对生物组织进行局部刺激。从而产生消炎、消肿、镇痛、加速组织的修复能力等一系列生物作用。 基本需求： 1.固体激光器（Ⅳ类），最高输出功率15W：连续输出和脉冲输出两种输出模式下，最高功率都可达15W。 2.种治疗激光波长：810 ± 10nm /980 ± 10nm, 基于患者的自身特征，自动配置810/980nm两种波长的输出比例 3.输出方式：手持式手柄按钮开关操作。 4.配备4种符合人体工程学设计的治疗头。其中2种非接触平光镜治疗头，2种接触式无反射水晶治疗头。 | 激光治疗仪主机 1台 带手指开关白色手柄 1把 不同规格治疗头 4个 医疗级电源线 1根 触摸笔 1支 2 工具包 1个 钥匙 4把 3 大护目镜 (810nm / 980nm) 1个 4 普通护目镜 (810nm / 980nm) 2个 5 眼睛保护罩 1个 6 用户手册中文版 1 本 7 激光危险警告标识 1 份 | 国产
CDLY-CY2026-07-052 | 康复科（金牛） | 上肢智能反馈训练与评估系统（三维） | 1 | 24.9 | 24.9 | 1.设备支持在三维空间进行上肢功能训练，具有被动、助力、主动、抗阻训练模式； 2.偏角训练设定范围为-90°~90°，误差应不大于±2°； 3.倾角训练设定范围为0°~90°，误差应不大于±2° 4.最大线性训练设定范围为0~510mm，误差应不大于±10mm 5.最大线性速度限制值的设定范围为1~250mm/s,； 6.最大倾角速度限制值的设定范围为1~20°/s； 7. 最大偏角速度限制值的设定范围为1~35°/s； | 上肢三维线性康复训练系统、手握杆套件、分指板套件、固定手套各一个 | 国产
CDLY-CY2026-07-053 | 康复科（金牛） | 浓缩生长因子制备仪 | 1 | 24.6 | 24.6 | 1.在驱动系统增加离心腔内紫外洁净系统和浓缩血小板血浆制备程序 2.软堆积离心原理制备浓缩血小板血浆，制备模式包括：PRP,A-PRF,CGF，同时设备具有赋能科研模式。 3.符合医用离心机行业标准YY/T 0657-2017或YY/T 0657-2008 4.环境温度在正常条件下，离心腔内温度从室温降到4℃的时间≤6min； | 主机1台、转子1个、台车1个、适配器8个 | 国产
CDLY-CY2026-07-054 | 康复科（金牛） | 团体加速康复系统 | 1 | 25 | 25 | 基本功能：促进炎症消散、软化瘢痕松解粘连、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、盆腔炎、便秘； 基本需求： 1、系统应由可穿戴中频治疗仪9个、带触屏管理工作站1台、电极若干组成，不得由中频主机加低频电刺激模块组成； 2、单个可穿戴中频治疗仪（电刺激模块）可同时进行不少于两个部位的治疗； 3、中频治疗（电刺激模块）方案数不少于12个；工作站具备触摸显示屏，可同时收纳治疗仪数量不少于9台； | 中频治疗仪（含嵌入式软件） 9台 上位机软件 1套 工作站 1台 导联线 9条 转换器 1个 电极片 30包 | 国产
CDLY-CY2026-07-055 | 康复科（金牛） | 膝关节等速训练与测试系统（膝关节） | 1 | 20 | 20 | 基本功能： 膝关节等速训练与测试系统是一种集评估与训练于一体的智能康复设备，其核心功能基于等速运动原理（恒定角速度下提供适应性阻力），主要应用于膝关节功能障碍的精准康复。 基本需求： 1.牵伸过程中可进行角度增加角度设置，增加角度设置范围≥10° 2.被动牵伸训练过程中具备3种实时监控显示方式：牵伸角度及牵伸强度可通过对应曲线实时显示，并形成关联比较，也可独立分开分别显示实时牵伸进度变化与牵伸强度变化；关节实时活动范围误差≤±1⁰，关节牵伸强度误差≤1%。 | 膝关节等速训练与测试系统软件1套、膝关节专用人体工学椅 1个、直驱动力模块及控制系统1个、膝关节适配器1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-056 | 康复科（金牛） | 平衡功能评估及训练系统 | 2 | 11.2 | 22.4 | 基本功能：适用于平衡功能障碍患者进行平衡训练与测试。 基本需求： 1.测试功能：静态重心测试、睁闭眼对比测试、左右足对比测试、极限重心测试、本体综合对比、视觉综合对比。 2.训练功能：自由模式、描迹训练、单轴训练、单轴双点训练、重心训练。 3.参数设置：可进行时间、级别、方向、体位、躯干区间、胸位传感、轴向、目标间距、游戏时长等训练参数设置。 | 1、平衡训练与测试系统 1台 2、胸位传感器 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-057 | 康复科（金牛） | 超声及电疗治疗仪 | 1 | 5.97 | 5.97 | 将电疗法、超声波疗法、超声波—电疗法和光疗法等多种方法集成于一体，为疾病的物理治疗提供解决方法。该理疗仪可选多人多部位同时使用，或某种疗法独立应用，功能强大，广泛应用于常规临床物理治疗和专项运动员运动损伤和恢复中。 基本需求： 1、国际领先的临床治疗模式：电疗+超声联合治疗模式，结合两种物理因子，在缓解疼痛、肌肉痉挛和移动电极精准刺激神经肌肉方面，疗效显著； 2、电流类型：≥9种，至少包含预调制电流、干扰电、俄式刺激、微电流、高压电、间动电、直流电、感应电、经皮神经电刺激（TENS）； 3、有效声强：持续模式：≤2W/cm2，脉冲模式：≤3W/cm2， 步进0.05W/cm2，同时具备低强度脉冲超声技术，可最小0.05W/cm2进行输出； | 主机1台、电源线1根、电缆线2组、超声探头1个、橡胶电极4片、橡胶电极海绵垫4片、固定带（250*3cm）1卷、固定带（100*3cm）1卷、耦合剂1瓶； | 国产
CDLY-CY2026-07-058 | 康复科（金牛） | 便携式肺功能检测仪 | 2 | 5.7 | 11.4 | 便携式肺功能测试仪是通过流量传感器技术检测呼吸气体流速与容量，进而评估呼吸系统功能的医学科研仪器。该设备采用超声流量传感器或压差式双向传感器，可精确检测最大摄氧量、氧气呼出量、二氧化碳呼出量等气体代谢指标，配备动态曲线显示与自动环境修正功能。 基本需求： 1.支持咳嗽峰流速测试，自动生成咳嗽峰流速报告； 2.设备整体便携式一体化设计，无手柄、无任何外接导联线，主机自带≥3.5寸电容式彩色液晶触摸屏，可单机独立检测及完整肺功能、呼吸肌力报告显示。 3.设备单机可独立进行快、慢通气功能检测、呼吸肌力测评功能、舒张试验，无须加装其他检测模块及更换配件。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-059 | 康复科（金牛） | 手功能训练与评估系统 | 1 | 12 | 12 | 结合了柔性机器人技术和神经科学理论，帮助患者通过运动再学习，促进脑部神经损伤的康复，提高手部活动能力，帮助患者进行手指屈伸，降低患者手部肌张力，缓解水肿和僵硬，加快手功能康复进程。 基本需求： 1、工作模式：抓握模式、单指模式、分指模式、对指模式、镜像模式、背屈模式； 2、运动角度：手指最大运动角度70度，误差±20%； 3、训练时间设定范围：1～60min，误差:±10%。 | 1、治疗仪主机 1台 2、电刺激导线 2条 3、训练手套 6只 4、镜像手套 2只 | 国产
CDLY-CY2026-07-060 | 康复科（金牛） | 膝关节磁疗仪 | 1 | 3.79 | 3.79 | 1.在任意模式下工作时，可以直接按键调节振动强弱和温度高低，或者直接关闭振动和加热功能，以满足不同人的个性化治疗需求 2.实际工作磁场强度较设定磁场强度偏差不大于 3mT | 治疗头1个，主机控制软件（内置）1台，主机1台 | 国产
CDLY-CY2026-07-061 | 康复科（金牛） | 磁振热治疗仪 | 2 | 3 | 6 | 1.磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗，针对不同模式可显示磁力线及波形； 2.万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度，适用于全身各个部位的治疗 | 电磁场治疗仪主机1台，九芯磁疗头2个；九芯磁疗转接线2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-062 | 康复科（金牛） | 电动减重步态训练器 | 1 | 4.76 | 4.76 | 1.步态矫正器：采用双侧髋关节和膝关节驱动的下肢外骨骼，结合医用运动缓冲跑台和减重系统，实现患者直立姿势下的步行训练。 2.大尺寸静音医用跑台：设备配备大尺寸静音医用跑台，跑带采用高性能PVC聚合材料，确保训练的安全性和使用寿命。 3.独立启动跑台：医用跑台可以独立启动，即使不使用外骨骼机械腿，患者也能进行减重步行训练。独立启动跑台的速度范围为0.1～3.5KM/h。 4.活动度评估功能：系统能够对左右髋膝关节的活动度进行评估，实时显示角度和活动度范围，并记录和存储评估结果，支持Excel报表导出。 5.辅助坐垫功能：设备双侧配备辅助坐垫，方便矫正患者下肢步行姿势。 | 1.减重架，1台 2.脚座组件，1套 3.减重架组件，1套 4.吊袋，2套 5.手控器，1件 | 国产
CDLY-CY2026-07-063 | 康复科（金牛） | 脉冲磁场治疗仪 | 1 | 6.5 | 6.5 | 1.治疗器工作时任一方向50Cm处,磁场强度≤0.5 mT 2.脉冲磁场+红外热复合物理因子,一体化设计。 3. 便携式主机,推车配置,适合骨科、中医科、康复科、内分泌科、老年病房等,用于行动不便的患者床旁治疗。 | 1.4折治疗器2个 2.3折治疗器1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-064 | 康复科（金牛） | 神经肌肉低频电（正中神经与肌电生物反馈电刺激仪） | 2 | 3.1038 | 6.21 | 通过表面电极采集皮肤或腔体自发的表面肌电信号(SEMG)，再对表面肌电信号(SEMG)进行去噪、放大、滤波、A/D转换后进行分析，最后将模拟的声音或者视觉信号反馈至患者，提示患者正常及异常的肌肉活动状态从而使患者能够学会有意识的控制和矫正自身不正常的心理、生理活动。 基本需求： 1、具有正中神经刺激、处方刺激，自由刺激，反馈刺激，自定义方案等多种功能。 2、处方刺激中包含 12 个部位的固定治疗方案，可直接选择需要治疗的部位，无需调节参数，易于操作。 3、具有定时功能，可在 1 分钟～480 分钟范围内设定所需时间。 | 主机 1台 连接线 2条 电极 2套 电源适配器 1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-065 | 康复科（金牛） | 九段位手法床 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.床面至少分为扶手板、头板、背板、大腿板、小腿板和侧边板六部分，且六部分可以分别独立调节。 | 床体（带手控器），1张 | 国产
CDLY-CY2026-07-066 | 康复科（金牛） | 便携式肺功能训练器 | 5 | 0.8 | 4 | 通过训练吸气肌，改善呼吸困难等问题，提升心肺功能，进一步提升运动的效能。 基本需求： 1.高精度压差式流量传感器，流量检测范围0～17L/S；容量检测范围0～8.5L 2.自动和手动训练模式：手动调节训练指标范围3cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷从一档到五档多档位阻抗可调 3.10.具备咳嗽能力、呼吸肌力及最大自主通气量评估 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-067 | 康复科（金牛） | 上肢推举训练器 | 2 | 0.19 | 0.38 | 规格：740*525*420~530(mm) 倾斜角度 20-30°可调 运动盘运动范围：0~430mm 砝码重量 0.4kg/个 用途：上肢肌力协调能力和关节活动度的作业训练。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-068 | 康复科（东虹） | 空气波压力治疗仪 | 1 | 4.98 | 4.98 | 空气压力治疗仪属于气压治疗系统，该系统通过膨胀套筒的反复收缩帮助血液循环，防止血栓形成或血栓堵塞血管，治疗各种原因引起的水肿。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-069 | 康复科（东虹） | 电动PT床 | 1 | 2.12 | 2.12 | 1.床面尺寸：2070*1250±50mm 2.床面升降高度：500～820mm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-070 | 康复科（东虹） | 微波治疗仪 | 1 | 0.9 | 0.9 | 基本功能： 丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。 基本需求： 1.微波输出功率：0-99W，连续可调。慢进、快进、步进1W，快进、快降，步进10W 2.微波理疗辐射器：圆形直径≥160MM、马鞍形≥360mmX120mmX60mm 3.安全性：无用辐射＜10/平方厘米；外壳辐射＜1mW/平方厘米 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-071 | 康复科（东虹） | 电动起立床 | 1 | 0.95 | 0.95 | 电动起立床采用优质直线推杆,能使床面自动处于0~85度之间,利用起立功能进行站立训练,对长期卧床和脊髓损伤等患者,有预防体位性低血压、肌肉萎缩和关节僵硬等多种并发症的作用。康复床带有足内外翻矫正板，可根据患者的情况调节不同的角度。 | 1.床体（带手控器），1台 2.分体式脚托板（可跖屈背屈、内外翻），1副 3.扶手桌面（餐板），1件 4.保护带，3条 | 国产
CDLY-CY2026-07-072 | 康复科（东虹） | 下肢功率车 | 1 | 0.76 | 0.76 | 基本功能： 进行下功能性训练及全身体能训练设备，通过档位渐进式调整踩踏阻力。 基本需求： 1.八档手动调节； 2.座垫可根据自身要求进行前后调节； 3.电子表可显示时间，速度，距离，卡路里等，让使用者清楚的了解自己的运动状况； | / | 国产
CDLY-CY2026-07-073 | 康复科（东虹） | 训练用阶梯 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.规格：3100*780*1306-1606(mm) 2.材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-074 | 康复科（东虹） | 平行杠(配矫正板) | 1 | 0.55 | 0.55 | 用途：主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。 | 扶手*2 底板*4 立柱套*4 立柱胶套*4 内六角平圆头螺钉*12 平垫圈-A级*12 标准型弹簧垫圈*12 201不锈钢装饰盖*4 D型插销*4 | 国产
CDLY-CY2026-07-075 | 康复科（东虹） | 四人站立架 | 1 | 0.45 | 0.45 | 该设备主要用于截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者进行站立训练。 1860*1840*1145(mm) 桌面高度1120 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-076 | 康复科（东虹） | 作业训练器 | 1 | 0.258 | 0.26 | 规 格 ： 架 子 500*155*500 小 板 300*300*60 大 板 500*400*80（mm） 用途：改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性，还可用于手的感觉功能练习。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-077 | 康复科（东虹） | 可调试OT桌 | 1 | 0.18 | 0.18 | 通过可调节高度的设计，方便治疗师根据不同患者情况来调节桌面高度，适用于上肢作业训练、上肢功能训练等康复训练。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-078 | 康复科（东虹） | 手功能组合训练箱 | 1 | 0.18 | 0.18 | 规格：450*320*130(mm) 用途：训练患者手眼协调能力，改善手指功能，提高手的协调性和灵活性。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-079 | 康复科（东虹） | 绑式沙袋 | 1 | 0.178 | 0.18 | 主要用于负重训练。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-080 | 康复科（东虹） | 体操棒与抛接球（立式） | 1 | 0.13 | 0.13 | 用途：通过带棒做操和抛球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-081 | 康复科（东虹） | 上肢协调功能练习器（腕） | 1 | 0.12 | 0.12 | 规格：840*190*540(mm) 材质:实木、不锈钢 用途：训练上肢稳定性、协调性功能,提高上肢的日常活动能力。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-082 | 康复科（东虹） | 手指协调功能训练器 | 1 | 0.09 | 0.09 | 包装尺寸：23*22*15CM 规格：330*240*360(mm) 材质：松木、环保无毒油漆 用途：训练上肢稳定性、协调性功能,提高上肢的日常活动能力。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-083 | 康复科（东虹） | 肩抬举训练器 | 1 | 0.093 | 0.09 | 用途：通过举杠的不同高度，训练上肢抬举能力，可两端悬挂沙袋增加抗阻力，角度可调。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-084 | 康复科（东虹） | 肩梯 | 1 | 0.09 | 0.09 | 用途：逐步改善肩关节的活动范围，预防关节挛缩。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-085 | 康复科（东虹） | 手指功能训练器 | 1 | 0.089 | 0.09 | 规格：360*250*110(mm) 内含：胶环、环形板、大中小锥木棒 用途：提高手指的作业活动能力。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-086 | 康复科（东虹） | PT凳 | 2 | 0.048 | 0.1 | PT凳具有高度调节、位置转移和旋转等功能，方便治疗师在治疗过程中的体位转移。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-087 | 康复科（东虹） | 系列哑铃 | 1 | 0.078 | 0.08 | 1LB 哑铃 4 个； 2LB 哑铃 4 个； 3LB 哑铃 4 个； 4LB 哑铃 4 个； 5LB 哑铃 2 个； 6LB 哑铃 2 个。 | 1LB 哑铃 4 个； 2LB 哑铃 4 个； 3LB 哑铃 4 个； 4LB 哑铃 4 个； 5LB 哑铃 2 个； 6LB 哑铃 2 个。 | 国产
CDLY-CY2026-07-088 | 康复科（东虹） | 巴氏球（大） | 1 | 0.078 | 0.08 | 主要用于增强全身协调能力。 规格：85cm、75cm、65cm 任一个 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-089 | 康复科（东虹） | 手指阶梯 | 1 | 0.078 | 0.08 | 规格：330*100*460mm 10 个步高，25mm 步距，25mm 阶梯 用途：改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-090 | 康复科（东虹） | 几何图形插板 | 1 | 0.0498 | 0.05 | 规格：500*400*12（mm) 用途：患者感知能力及大脑对圆形的识别训练。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-091 | 康复科（东虹） | 分指板 | 1 | 0.009 | 0.01 | 主要用于偏瘫、脑瘫、四肢瘫、风湿症等手指变形患者进行矫正。 规格：265*245*30mm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-092 | 呼吸科（沙河） | 神经肌肉刺激器 | 2 | 0.075 | 0.15 | 1、输出设置：24通道，每通道3路输出，至少满足24个人或24个部位同时治疗的需求； 2、输出波形：要求矩形单向波； 3、脉冲电流：要求恒流持续27mA，要求误差范围小于等于±7% (需提供检测报告证明)； 4、脉冲宽度：70微秒 ,100微秒 ,140微秒 ,200微秒,280微秒 ,400微秒 ,560微秒，要求误差范围小于等于±5% (需提供检测报告证明)； 5、脉冲频率：1Hz,要求误差范围小于等于±10%； 6、电极性能抗阻30（需提供检测报告证明）； 7、电极脱落时，设备能检测到电极脱落4秒（需提供检测报告证明）； 8、蓝牙信号正常传输范围3m； 9、脉冲电流27mA稳定输出需满足低温-20和高温+55（需提供检测报告证明）； 10、碰撞加速度50m/s2，外观结构强度要正常工作；（需提供检测报告证明） 11、穿戴病患身上的产品每件要求重量45g； |  | 国产
CDLY-CY2026-07-093 | 呼吸科（沙河） | 便携式肺功能仪 | 1 | 7.9825 | 7.98 | 1. 产品标准及认证 1.1产品注册名称：肺功能测定仪； 1.2 产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准，产品主要性能指标符合ISO26782：2009国际认证； 1.3 产品检测原理：采用压差检测技术原理； 2. 产品功能参数 2.1 肺功能检查： FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等；MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR等； 2.2 呼吸肌力测定：MIP，MEP等； 2.3 吸入给药评估功能：可结合临床需要，自动设置不同阻力装置，并测量最大吸气流量，平均有效吸气流量，有效吸气时长，有效吸气容积，有效吸气容积占比等指标；可提供标准化吸入装置评估报告； 2.5 肺康复功能：具备肺康复评估，吸气肌训练，震荡正压呼气训练等功能； 2.6 辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告； 2.7 具有支气管舒张试验功能，可出具舒张试验报告； 2.8 具有支气管激发试验功能，可出具激发试验报告； 2.9 可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；具备中国人预计值公式； 2.10 十寸电容触摸屏设计，方便携带及床旁使用； 2.11 仪器集成蓝牙传输功能，方便不同场景使用； 2.12 仪器集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联； 2. 13仪器自带智能语音提示功能，方便患者掌握检查要领； 2.14 仪器支持直接连接打印机打印A4报告，方便不同工作场景； 2.15 仪器集成扫码读取功能，方便临床操作，提高效率； 2.16 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒，方便临床质控； 2.17 仪器具备平衡感应自动检测功能，提高检测质控水平； 2.18 具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功能； 2.19 仪器支持容量定标、三流速线性验证； 2.20系统可根据检测结果进行自动质控评级； 2.21 系统可以根据需求扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统； 3. 产品性能指标 3.1 用力肺活量（ FVC）： 测量范围： 0 – 10 L；准确性：± 2.5％ 或 ± 0.050 L（取较大值）重复性：≤ 2.5％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值） 3.2 一秒用力呼气容积（FEV1）： 测量范围： 0 – 10 L；准确性：± 2.5％ 或 ± 0.050 L（取较大值）重复性：≤ 2.5％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值） 3.3慢肺活量（VC）：测量范围：0.5 – 8 L准确性：± 3％ 或 ± 0.050 L（取较大值）重复性：≤ 3％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值） 3.4 呼气峰值流速（PEF）：测量范围： 0 - 14L/s ；准确性：± 10％或± 0.17L/s（取较大者）；重复性：≤ 5% 或 ≤ 0.15 L/s（取较大值）。 3.5 最大分钟通气量（MVV）：测量范围：250 L/min；准确性：± 10％ 或 ± 15 L/min（取较大值）。 3.6 最大吸气压（MIP）： 测量范围：-200～0cmH2O；准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。 3.7 最大呼气压（MEP）：测量范围：0～200cmH2O；准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。 3.8 仪器测定容量的检测灵敏度≤15ml/s，相应核心性能指标需经过国家药监部门权威检测机构检测，并提供检测报告； | 1.肺功能测定仪 1台 2.智能数据移动终端 1 3.肺功能检查综合信息管理系统账号 1套 4.3L定标桶 1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-094 | 呼吸科（金牛） | 体外膈肌起搏仪 | 1 | 1.459 | 1.46 | 设备功能需求及配置： 1．操作界面：采用7英寸彩色液晶触摸显示屏； 2．内置电池：可充电锂电池，满电后可持续供电5.5小时。 3．设备输出脉冲频率及脉宽：基本频率40Hz±10％，复合 频率（40Hz＋10Hz）±10％和（40Hz＋2.5Hz）±10％，最 小脉冲宽度0.3ms±10％ 4．输出脉冲峰值电压为0-15V，分31档调节刺激强度，并 可左右独立调节。 5．输出脉冲串时问问隔：在2S至6S问可调，以每分钟起搏次数表示，8-23次可调。6．输出脉冲串宽度1.2秒±10％7．工作时间0-59分钟可调，具有倒计时功能。8．电源中断后复通：当电源中断后再恢复时，起搏器不得有输出。 | 配置要求：1、起搏器主机1台，2、一分二导联线2条，3、理疗电极片5包，4、充电套装1套。 | 国产
CDLY-CY2026-07-095 | 呼吸科（金牛） | 便携式肺功能仪 | 1 | 7.9825 | 7.98 | 1. 产品标准及认证 1.1产品注册名称：肺功能测定仪； 1.2 产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准，产品主要性能指标符合ISO26782：2009国际认证； 1.3 产品检测原理：采用压差检测技术原理； 2. 产品功能参数 2.1 肺功能检查： FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等；MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR等； 2.2 呼吸肌力测定：MIP，MEP等； 2.3 吸入给药评估功能：可结合临床需要，自动设置不同阻力装置，并测量最大吸气流量，平均有效吸气流量，有效吸气时长，有效吸气容积，有效吸气容积占比等指标；可提供标准化吸入装置评估报告； 2.5 肺康复功能：具备肺康复评估，吸气肌训练，震荡正压呼气训练等功能； 2.6 辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告； 2.7 具有支气管舒张试验功能，可出具舒张试验报告； 2.8 具有支气管激发试验功能，可出具激发试验报告； 2.9 可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；具备中国人预计值公式； 2.10 十寸电容触摸屏设计，方便携带及床旁使用； 2.11 仪器集成蓝牙传输功能，方便不同场景使用； 2.12 仪器集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联； 2. 13仪器自带智能语音提示功能，方便患者掌握检查要领； 2.14 仪器支持直接连接打印机打印A4报告，方便不同工作场景； 2.15 仪器集成扫码读取功能，方便临床操作，提高效率； 2.16 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒，方便临床质控； 2.17 仪器具备平衡感应自动检测功能，提高检测质控水平； 2.18 具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功能； 2.19 仪器支持容量定标、三流速线性验证； 2.20系统可根据检测结果进行自动质控评级； 2.21 系统可以根据需求扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统； 3. 产品性能指标 3.1 用力肺活量（ FVC）： 测量范围： 0 – 10 L；准确性：± 2.5％ 或 ± 0.050 L（取较大值）重复性：≤ 2.5％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值） 3.2 一秒用力呼气容积（FEV1）： 测量范围： 0 – 10 L；准确性：± 2.5％ 或 ± 0.050 L（取较大值）重复性：≤ 2.5％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值） 3.3慢肺活量（VC）：测量范围：0.5 – 8 L准确性：± 3％ 或 ± 0.050 L（取较大值）重复性：≤ 3％ 或 ≤ 0.050 L（取较大值） 3.4 呼气峰值流速（PEF）：测量范围： 0 - 14L/s ；准确性：± 10％或± 0.17L/s（取较大者）；重复性：≤ 5% 或 ≤ 0.15 L/s（取较大值）。 3.5 最大分钟通气量（MVV）：测量范围：250 L/min；准确性：± 10％ 或 ± 15 L/min（取较大值）。 3.6 最大吸气压（MIP）： 测量范围：-200～0cmH2O；准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。 3.7 最大呼气压（MEP）：测量范围：0～200cmH2O；准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。 3.8 仪器测定容量的检测灵敏度≤15ml/s，相应核心性能指标需经过国家药监部门权威检测机构检测，并提供检测报告； | 1.肺功能测定仪 1台 2.智能数据移动终端 1 3.肺功能检查综合信息管理系统账号 1套 4.3L定标桶 1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-096 | 呼吸科（东虹） | 体外膈肌起搏仪 | 2 | 1.459 | 2.92 | 设备功能需求及配置： 1．操作界面：采用7英寸彩色液晶触摸显示屏； 2．内置电池：可充电锂电池，满电后可持续供电5.5小时。 3．设备输出脉冲频率及脉宽：基本频率40Hz±10％，复合 频率（40Hz＋10Hz）±10％和（40Hz＋2.5Hz）±10％，最 小脉冲宽度0.3ms±10％ 4．输出脉冲峰值电压为0-15V，分31档调节刺激强度，并 可左右独立调节。 5．输出脉冲串时问问隔：在2S至6S问可调，以每分钟起搏次数表示，8-23次可调。6．输出脉冲串宽度1.2秒±10％7．工作时间0-59分钟可调，具有倒计时功能。8．电源中断后复通：当电源中断后再恢复时，起搏器不得有输出。 | 配置要求：1、起搏器主机1台，2、一分二导联线2条，3、理疗电极片5包，4、充电套装1套。 | 国产
CDLY-CY2026-07-097 | 呼吸科（东虹） | 体外反搏仪 | 1 | 21.25 | 21.25 | 1.压力部分 1.1.在心率为 80bpm 时，最大工作压力值不小于43kPa。 1.2.实际工作压力与设定工作压力的误差≤±2kPa。 2.脉搏部分 2.1.脉搏血氧部分符合YY0784的要求。 2.2.血氧饱和度波形增益实现多级调节、调节范围：1～32级。 2.3.血氧饱和度监测模块通过 ISO80601-2-61 检测。 3.心电部分 3.1. 心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差≤±1bpm。 3.2. 心电波形增益实现多级调节、调节范围：1～32级。 3.3. 患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声不超过 15μV(p-v) RTI。 3.4. 心电模块通过 IEC60601-2-27 检测和 ANSI/AAMI EC13 检测。 4.软件部分 4.1. 显示界面上有控制电磁阀信号的独立图形，提供治疗界面截图。 4.2.序贯模式手动可调。 4.3. 具有演示模式功能，并在界面有“禁止用于治疗”明确的警示信息。 4.4.治疗时间设置范围：1min～60min；设置步进：1min。 4.5.配备自主著作权的《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。 5.机械部分 5.1.采用具有自主知识产权的反搏装置专用充排气阀，电磁阀响应时间不大于40ms。 5.2. 采用具有自主知识产权的体外反搏气路系统。 5.3.采用具有自主知识产权的体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。 5.4. 囊套覆盖面积不小于0.3㎡，可根据需要增配上肢囊套。 5.5气囊能承受 59kPa 的压力，保压10s，不破损，且其压降应≤2kPa。 6.安全部分 6.1.反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。 6.2.反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。 6.3.早搏能触发反搏装置排气。 6.4.反搏装置正常工作时，当工作压力大于 59kPa 时，有压力泄气功能。 6.5.采用具备CE/IEC、FCC、UL认证的触控平板电脑。 6.6.采用具备CE、UL认证的隔离变压器，将电源与用电回路作电气上的全隔离。 6.7.采用谐波专用滤波器，有效控制谐波危害、降耗。 7.压缩机 7.1.压缩机最大功率≥1700VA。 7.2.压缩机最大流量≥45m3/h。 8. 其它 8.1.整机最大功率≥2200VA。 8.2.使用期限不小于9 年。 8.3.可移动至床旁对行动不便的患者进行治疗。 | 1.体外反搏主机1台机； 2.电线1根；指脉线1根；电源线1根；硅胶管6根； 3.囊套1套；内囊套6个；囊套接头6只 4.品牌笔记本电脑1台 | 国产
CDLY-CY2026-07-098 | 呼吸科（东虹） | 肺功能仪 | 1 | 98.5 | 98.5 | 1、慢肺活量（SVC）的测试：VT, ERV, IRV, IC, VCin, VCex, VCmax等； 2、流速容量环的测试：FEV1,FVC,FEV1/VCin %,FEV1/FVC %,FEV1/VCmax %,FEF75, FEF50, FEF25, PEF, FIV1,PIF, MIF50等； 3、最大自主通气量（MVV）的测试； 4、气道阻力测试：sReff, sRtot, sR0.5, sRmid，Reff, Rtot, R0.5, Rmid等； 5、一口气法弥散残气功能的测量：一口气法弥散和一口气残气要同时测得，一口气弥散的样本量和死腔量可以设置，且具备辅助学习测试模式功能；实时测定DLCO, KCO, VA, TLC, FRC,RV等； 6、支气管药物激发试验：压力可调的定量支气管激发试验给药装置，必须与肺功能属同一品牌，且在同一系统下使用，非外挂式； 7、动态流量校正技术，在流量测量过程中，可以测量每次呼吸的气体温度，进行实时BTPS校正，提高测试精度并最大限度地减少漂移； 8、采用双向发射技术的超声式流速容量传感器，呼吸流量测定范围：0-18L/s，分辨率：1mL/s； 9、呼吸流量测定精度：呼出在0.1-14L/s时为±1.5%或±0.05L/s，吸入在0.1-14L/s时为±2.0%或±10、响应速度小于145毫秒，测试结束能及时得到检查结果； 11、体积描记箱：采用电磁锁技术的磁吸门技术，避免漏气；箱内自动定标，采用电动校准泵，容积50毫升；箱体内部容积≥1110 升；外置BTPS环境参数传感器：定量喷雾给药激发试验模块：严格控制给药时间、给药相位、给药量等； 12、具备脉冲多频震荡IOS及肺顺应性测试：可测试R5, R10, R15, R20, R25, R35, X5, X10, X15, X20, X25, X35, Rp, Rc。具有自动辅助诊断功能，能够对测试结果进行自动分析，给出诊断意见和测试报告。 13、需要接入医院内网HIS系统（不单独收费） | 1、专用移动工作台车及肺功能测试系统工作站 一套 2、流速传感器 一套 3、红外快速多气体分析器 一套 4、自动环境参数测量模块 一套 5、体积描记箱 一套 6、激发试验给药装置 一套 7、3升标准定标桶 一个 8、脉冲振荡IOS模块 一套 | 进口
CDLY-CY2026-07-099 | 骨科（沙河） | 空气波压力治疗仪 | 3 | 1.195 | 3.59 | 1.显示屏：≥5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，无实体按键 2.具有全自动血液回盈侦测功能：全自动无需手动操作 3.压力范围：0-200mmHg，压力4级可调 4.治疗时间：治疗时间1-99分钟，步进1min。 5.治疗方案：12种，具备连接腿部≥8腔体康复气囊功能，具有腿部康复方案。 6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用；待机时间＞14小时 7.可选配气囊种类：手部康复气囊≥8腔、臂部气囊、腿部气囊（≥3腔分体式、≥4腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊 9.故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示 10.压力测量精度：±5mmHg，主机设计使用年限≥8年 11.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于 30mmHg 12.分体式设计，主机质量≤2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 | 空气波压力治疗系统主机1台,电源线1根,电源适配器1个,说明书1本,四排管（连接管路）2根,合格证1张,保修卡1张,操作指南卡1张,安装手册1份,气囊2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-100 | 骨科（沙河） | 红蓝光治疗仪 | 2 | 0.54 | 1.08 | 1、光源材料：半导体固态光源；具有光色纯度高、光源强、能量密度均匀等优点； 2、波长范围：红光630nm±10nm；蓝光415nm±10nm 3、最大输出光功率：≤130.5VA 4、光功率密度： 1）有效红光辐照度至少9档可调 弱光：0.4mW/ cm2~4mW/cm2；强光：1.5mW/ cm2~15mW/cm2； 2）有效蓝光辐照度至少9档可调 弱光：0.5mW/ cm2~5mW/cm2；强光：2mW/ cm2~20mW/cm2； 5、马鞍形大面积照射治疗头左右各一个；单个治疗头光斑面积≥900cm² 6、左右两侧治疗头均可发单独红光，或发单独蓝光，或红蓝双色光同时工作； 7、治疗模式：不低于9种治疗模式 包含连续照射模式和间断照射模式：照射、间断时长为200ms～1.6s，每档相差200ms。 8、8寸高清触摸屏显示 | 主机 1台 支架臂 2套 红蓝光治疗头 2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-101 | 肛肠科（金牛） | 磁刺激仪 | 1 | 53 | 53 | 1、适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗 2、分体式结构，主副双屏配置，标配铁芯线圈和圆形线圈； 3、具有磁刺激、触发磁刺激、Kegel训练、多媒体生物反馈等 4、软件控制治疗座椅进行盆底和骶神经双模式一键自动切换，座椅自动翻转，实时坐姿监测功能 | 1、铁芯线圈一套、圆形线圈一套 2、自动翻转治疗座椅一台 3、坐姿监测压力气垫一套 4、体外压力反馈模块一套 5、体外压力评估一套 6、触控屏（内嵌于机箱）一台、副屏一台 | 国产
CDLY-CY2026-07-102 | 妇产科（沙河） | 产后康复射频仪 | 2 | 2.95 | 5.9 | 1.适用于产后：乳腺疏通、子宫复旧、腹直肌分离、产后腰背痛，妇科：尿潴留、镇痛、术后胃肠通气、排气等 2.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG） 3.具有生物反馈治疗功能、具有腹直肌的触发电刺激训练功能；设备使用年限≥8年；4.配置：主机多功能物理通道≥4个，连接线4套，电极片8片 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-103 | 妇产科（金牛） | 空气波压力治疗仪 | 1 | 1.195 | 1.2 | 1.显示屏：≥5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，无实体按键 2.具有全自动血液回盈侦测功能：全自动无需手动操作 3.压力范围：0-200mmHg，压力4级可调 4.治疗时间：治疗时间1-99分钟，步进1min。 5.治疗方案：12种，具备连接腿部≥8腔体康复气囊功能，具有腿部康复方案。 6.内置电池功能：具备内置电池，交直流两用；待机时间＞14小时 7.可选配气囊种类：手部康复气囊≥8腔、臂部气囊、腿部气囊（≥3腔分体式、≥4腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊 9.故障自诊断及报警：具有故障自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示 10.压力测量精度：±5mmHg，主机设计使用年限≥8年 11.气囊气密性：气囊在承受270mmHg±10％的压力下，1min后压力下降值应不大于 30mmHg 12.分体式设计，主机质量≤2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动 | 空气波压力治疗系统主机1台,电源线1根,电源适配器1个,说明书1本,四排管（连接管路）2根,合格证1张,保修卡1张,操作指南卡1张,安装手册1份,气囊2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-104 | 妇产科（金牛） | 电超声治疗仪 | 1 | 47.5 | 47.5 | 电超声治疗仪技术参数 超声治疗物理通道：≥6个，为保证系统的稳定和功能的独立控制，6个通道要相互独立。 超声有效声功率：≥ 2W 超声工作频率：≥ 0.6MHZ 超声治疗头固定自动工作，无须手持。 电刺激物理通道：≥4个。 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 电刺激脉冲宽度：至少在100-2000μs范围内可调。 电刺激脉冲频率：至少在2-2000Hz范围内可调。 阴道电极通道数：≥ 3个，独立控制，分别调节参数。 阴道电极电介质强度： 导体间施加交流1500V电压历时1min无闪络和击穿。可重复使用。 超声治疗和电刺激治疗，可以单独治疗、联合治疗、序贯治疗，可以选择不同的治疗方式，制定治疗方案。 超声治疗参数可以调节档位，超声功率等级可调：≥ 10个档位。 具有时序性超声治疗功能，各刺激通道相互独立，可以按照内置预定顺序进行联动刺激，可分别调节各个超声通道的档位。 阴道电极可以单独控制，根据女性阴道尺寸，关闭最外侧通道。 | 电超声主机 1套 电超声治疗仪软件 1套 推车 1套 宫颈阴道电极 20个 | 国产
CDLY-CY2026-07-105 | 妇产科（金牛） | 深度透化治疗仪 | 2 | 1.5 | 3 | 一、设备性能需求与配置 医用臭氧妇科治疗仪由机壳、臭氧发生器、冲洗水箱、水泵、超声雾化器、一次性使用妇科冲洗治疗头、治疗支架组成。 二、产品特点 1.显示屏：≥8寸高清显示屏。 2.采用一体式臭氧发生器，即时生成高浓度的臭氧气体、臭氧水、臭氧雾； 3.臭氧水、臭氧雾、臭氧气三种治疗模式。 4.冲洗双路控制，按键和脚踏开关同步控制。 5.多重安全防护设计，超温保护、缺水报警。 6.刷卡设计：仪器需要插入磁卡才能激活系统，磁卡可以设定工作次数。达到设定次数，磁卡失效。 三、技术指标 1.臭氧气浓度：≥80mg/m3 ；（浓度可调节）。 2.出气量：1.0～2.0 L/min。 3.臭氧水流量：1.0～2.0 L/min；（流量可调节）。 4.出水压力：≤0.5 MPa，（压力可调节）。 5.治疗仪正常工作时噪声应≤60dB(A)。 6.治疗头与连接软管应密封无泄漏。 7.正常工作时臭氧气体外泄漏量：停机15分钟后机器内部臭氧气体残留量应≤0.16 mg/m3。 8.冲洗液加热范围为: 30℃～45℃,误差±2℃。 9.治疗头为一次性非无菌产品，拥有单独II类医疗器械注册证 。 10.雾化率：≥10mL/h 三、 功能要求 1.定时功能：定时范围01～99min范围内可调；可以设定工作时间，达到设定时间，停止工作。 2.加热、恒温功能：可以设定加热温度加热键，启动加热键开始加热，水温达到设定温度后，保持恒温。 3.臭氧水冲洗功能：先制备臭氧水，然后通过脚踏开关或冲洗键，开始冲洗工作。 4.臭氧雾化功能：启动臭氧雾键，臭氧和超声雾化工作，进行臭氧雾雾化治疗。 5.臭氧气治疗功能：启动臭氧气功能键，臭氧发生器工作，进行臭氧气治疗。 6.电动加水：仪器具有电动加水功能，按下加水键，水箱可以电动吸入水。 7.尾气回收功能：启动尾气回收功能，可以吸入溢出的臭氧气，通过尾气回收盒回收。 8.脚踏开关：应符合YY 1057-2016的相关要求，防浸液等级为1级。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-106 | 耳鼻喉科（沙河） | 鼻腔冲洗仪 | 1 | 4.4 | 4.4 | 1、设备安全分类：Ⅰ类BF型。 2、电源： ～220V 50Hz。 3、输入功率：10VA。 4、熔断器的额定值：F0.1AL250V。 5、输出压力范围：输出压力在-24kPa～-1kPa压力范围内可调，步幅±1kPa。 6、压力输出次数设置范围：压力输出次数范围在1～30次可调，步幅±1次。 7、工作环境要求 1 ） 环境温度范围：+5℃～+40℃。 2 ） 相对湿度：≤80%。 3 ） 大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。 8、控制系统：采用智能控制技术，控制真空泵的痛断，完成鼻窦负压置换以及鼻内异物的吸取。 9、机壳外观：采用医用ABS材料加工制造成型，表面光洁平整，各种标识清晰易认。 10、采用按键式操作面板，操作简单灵活、方便可靠。 11、安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备 第一部分 安全通用要求的规定。 12、通过了EMC检测。 | 1、 鼻窦负压置换仪主机 1台； 2、电源线 1根； 3、负压管 2根； 4、吸枪 1套； 5、吸枪弯管 2只； 6、储污瓶 2个； 7、吸枪钢针 1根； 8、吸引头10个； 9、管夹 1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-107 | 耳鼻喉科（金牛） | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 50.5 | 50.5 | 一、适应症：与二氧化碳激光光纤配合，用于微创治疗咽喉部病变以及组织的切割、凝固、汽化与打孔。 二、二氧化碳激光光纤： 1.光纤总长度200cm 2.传输激光波长：10.6μm 。 3.纤芯内径0.5mm允差为±10%。 4.光纤传输效率：光纤平直放置时,对应波长在10.6μm范围的，其最低传输效率η≥60%。 5.光纤传输效率不稳定度：不大于±10%。 6.光纤传输效率复现性：不大于±10%。 7.消毒灭菌后的光纤传输效率应不小于消毒灭菌前的90%。 8.光纤抗拉强度：光纤传输体与连接头接合处、光纤传输体与外接治疗头接合处的抗拉强度≤1kg。 9.光纤最小弯曲工作半径30cm。 10.光纤最大传输功率30W。 三、二氧化碳激光主机 1、二氧化碳激光波长：10.6μm 。 2、导光系统：七关节高精度导光臂，采用的导光臂激光与指示光输出同心度优于0.05mm关节灵活稳定，为全数字加工。 3、输出功率： 连续输出1～30W，调制脉冲输出1～20W，短脉冲输出1～10W，峰值功率250W。 4、输出方式：连续、单脉冲、调制脉冲、短脉冲四种输出方式。 5、治疗手具：具有f=50mm，f=100mm两种聚焦手具。 6、脉宽：最小脉宽为0.1ms。 7、冷却系统：封闭内循环水冷却 | 激光主机 1 七关节导光臂 1 激光防护眼镜 1 激光防护眼罩 1 f=50mm治疗手具 1 f=100mm治疗手具 1 脚踏开关 1 标准电源线 1 防尘罩 1 光纤耦合器套件 1套 空气过滤器 1 光纤 3根 光纤更新套装：光纤切割组件和光纤剥脱组件 1 | 国产
CDLY-CY2026-07-108 | 耳鼻喉科（金牛） | 鼻咽熏蒸治疗仪 | 2 | 0.6 | 1.2 | 一、整机采用电源：220v电压，50Hz,加热功率900W 采用电子显示屏，自动计时及自动调节加热温度，防干烧自动断电保护装置 二、每次治疗设定时间为倒计时15分钟，冷水5分钟加热产生含药蒸汽，热水即时产生含药蒸汽。15分钟治疗结束自动关机。 三、工作环境：1.温 度5℃～+40℃；2.湿 度10%～90%；3.大气压力860hpa～1060hpa。 四、运输、存储环境：1.温 度5℃～+40℃； 2.湿 度≤93%；3.大气压力500hpa～1060hpa。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-109 | 耳鼻喉科（金牛） | 鼻腔冲洗仪 | 1 | 4.4 | 4.4 | 1、设备安全分类：Ⅰ类BF型。 2、电源： ～220V 50Hz。 3、输入功率：10VA。 4、熔断器的额定值：F0.1AL250V。 5、输出压力范围：输出压力在-24kPa～-1kPa压力范围内可调，步幅±1kPa。 6、压力输出次数设置范围：压力输出次数范围在1～30次可调，步幅±1次。 7、工作环境要求 1 ） 环境温度范围：+5℃～+40℃。 2 ） 相对湿度：≤80%。 3 ） 大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。 8、控制系统：采用智能控制技术，控制真空泵的痛断，完成鼻窦负压置换以及鼻内异物的吸取。 9、机壳外观：采用医用ABS材料加工制造成型，表面光洁平整，各种标识清晰易认。 10、采用按键式操作面板，操作简单灵活、方便可靠。 11、安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备 第一部分 安全通用要求的规定。 12、通过了EMC检测。 | 1、 鼻窦负压置换仪主机 1台； 2、电源线 1根； 3、负压管 2根； 4、吸枪 1套； 5、吸枪弯管 2只； 6、储污瓶 2个； 7、吸枪钢针 1根； 8、吸引头10个； 9、管夹 1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-110 | 儿科（沙河） | 胃动力治疗仪 | 1 | 4.88 | 4.88 | 1.采用低频脉冲频率对胃、肠起搏点进行起搏治疗或同步治疗。 2.用于治疗：胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症等 3.输入功率：≤15W 4.输出胃起搏频率：0.05HZ,输出肠起搏频率：0.2HZ 5.输出电压：峰值0V-45V连续可调 6.最大输出电流≤45mA 7.脉冲宽度0.1ms ± 0.05ms 8.显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强度 9.治疗定时时间：15-60分钟/次连续可调 10.适用于因功能性消化不良引起的各种胃动力障碍性疾病。 11.电极片可以和监护仪电极片通用，从而降低临床使用成本 12.设备使用年限：10年 | 主机 1台， 通用治疗线：2套 | 国产
CDLY-CY2026-07-111 | 儿科（金牛） | 肺功能测试系统 | 1 | 68 | 68 | 1、适用人群：从早产儿、新生儿、学龄前儿童、儿童及青少年等各年龄段。 2、具有灵活的未来扩展性（能升级扩展体积描记仪、阻断法气道阻力、鼻阻力、呼吸肌力等项目）和长久稳定性。 3、流速传感器：采用两套不同规格的压差式流速传感器及手柄，适合不同年龄段的患者。流速传感器具备恒温加热功能，使用寿命长，拆卸、安装简便、方便消毒。婴幼儿流速传感器：流速范围：0-±1500毫升/秒，分辨率：≤1.0毫升/秒；精度：±3%或±4毫升/秒。容量范围：±3000毫升；死腔：≤2毫升。儿童/成人流速传感器：流速范围：0-±20升/秒；分辩率：≤10毫升/秒；精度：±2%在0.2-12升/秒时。容量范围：0-±20升。 4、测试功能：静息通气功能和慢肺活量检查、流速容量环/时间肺活量、每分钟最大通气量MVV、支气管舒张试验、潮气呼吸环测定、脉冲振荡肺功能检查、支气管激发试验。 5、配备3升和100ml标准定标器，能进行符合我国肺功能操作指南要求的传感器流量定标及三流速验证； | 1、专用移动工作台车 一套 2、肺功能测试系统工作站 一套 3、带口压检查的流速传感器手柄（儿童成人用） 一套 4、带加热装置的流速传感器（婴幼儿用） 一套 5、脉冲振荡IOS模块 一套 6、支气管激发试验给药装置 一套 7、自动环境参数测量模块 一套 3000毫升和100毫升标准定标筒 各一套 | 进口
CDLY-CY2026-07-112 | 儿科（金牛） | 胃动力治疗仪 | 1 | 4.88 | 4.88 | 1.采用低频脉冲频率对胃、肠起搏点进行起搏治疗或同步治疗。 2.用于治疗：胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症等 3.输入功率：≤15W 4.输出胃起搏频率：0.05HZ,输出肠起搏频率：0.2HZ 5.输出电压：峰值0V-45V连续可调 6.最大输出电流≤45mA 7.脉冲宽度0.1ms ± 0.05ms 8.显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强度 9.治疗定时时间：15-60分钟/次连续可调 10.适用于因功能性消化不良引起的各种胃动力障碍性疾病。 11.电极片可以和监护仪电极片通用，从而降低临床使用成本 12.设备使用年限：10年 | 主机 1台， 通用治疗线：2套 | 国产
CDLY-CY2026-07-113 | ICU（沙河） | 体外膈肌起搏仪 | 1 | 1.459 | 1.46 | 设备功能需求及配置： 1．操作界面：采用7英寸彩色液晶触摸显示屏； 2．内置电池：可充电锂电池，满电后可持续供电5.5小时。 3．设备输出脉冲频率及脉宽：基本频率40Hz±10％，复合 频率（40Hz＋10Hz）±10％和（40Hz＋2.5Hz）±10％，最 小脉冲宽度0.3ms±10％ 4．输出脉冲峰值电压为0-15V，分31档调节刺激强度，并 可左右独立调节。 5．输出脉冲串时问问隔：在2S至6S问可调，以每分钟起搏次数表示，8-23次可调。6．输出脉冲串宽度1.2秒±10％7．工作时间0-59分钟可调，具有倒计时功能。8．电源中断后复通：当电源中断后再恢复时，起搏器不得有输出。 | 配置要求：1、起搏器主机1台，2、一分二导联线2条，3、理疗电极片5包，4、充电套装1套。 | 国产
CDLY-CY2026-07-114 | ICU（金牛） | 呼吸神经肌肉刺激仪 | 1 | 19.2 | 19.2 | 1、能同时对膈神经和腹肌进行闭环式电刺激训练，使膈肌和腹肌系统进行规律性收缩； 2、膈肌和腹肌独立的6通道，可根据需要选择不同通道的电刺激，满足临床治疗的需要； 3、能记录患者每次治疗参数，并可查询调取历史记录，协助临床制定合理化的治疗方案； 4、能根据患者的吸气和呼气节奏，个性化设置呼吸参数； 5、吸气时间（Ti）调节范围：( 0.7－5 )s，增量0.1s；可调； 6、屏幕实时显示治疗时间，个性化设置治疗时间；治疗时间调节范围：(1－30)min，增量1min，可调；呼吸频率调节范围：(5-40)次/min，增量1次/min，可调； 7、脉冲重复频率调节范围：(20-100)Hz，增量5Hz，可调； 8、膈肌模块刺激电流幅度：膈肌模块刺激电流幅度：正向调节范围：(1－100)mA，增量1mA，可调；负向调节范围：(0.28－28)mA，增量0.28mA，可调； 9、腹肌通道刺激电流幅度：调节范围：(1-100)mA，增量1mA,可调； 10、呼吸实时同步：设置呼吸参数后，通过灯光及语音引导患者呼吸锻炼； 11、便携手提式设计，能适应门诊、住院等不同医疗环境的诊疗需求；配备大容量电池组，工作续航≥4小时 12、具备呼吸动态图开始/停止功能、具备提示音设置功能、主机重量（含电池）：≤2.5KG、有锁屏功能 13、产品注册证适用范围：适用于慢性阻塞性肺疾病、慢性呼吸衰竭以及机械通气患者撤机前和撤机后的康复辅助治疗。 14、电极片导联线与电极片连接方式为插孔式 15、同张注册证产品拥有CE或FDA认证证件 16、同张注册证产品获得中国医学装备协会颁发的国产优秀医疗器械 | 1.呼吸神经肌肉刺激仪主机1台（含软件）、2.电极导线1套、3.神经和肌肉刺激器用体表电极1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-115 | ICU（金牛） | 数字化脑电图仪 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1.彩色自动变频闪光刺激器； 2.防弹抗拉伸多款脑电导联线； 3.具有多种事件标记功能； 4.双重滤波，多种参数可设置； 5.具有CDSA趋势图快速定位功能； 6.1080P高清录制，脑电波及动态视频图像同步捕捉； | 1 主控制器系统 1套 2 数字脑电信号放大器 1台 3 脑电电极 1套 4 脑电导联线 1套 5 脑电头套 1套 6 报告系统 1套 7 自动变频刺激器 1套 8 高清摄像系统 1套 9 数字脑地地形图仪软件 1套 10 专用医用仪器台车 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-116 | ICU（东虹） | 体外膈肌起搏仪 | 1 | 1.459 | 1.46 | 设备功能需求及配置： 1．操作界面：采用7英寸彩色液晶触摸显示屏； 2．内置电池：可充电锂电池，满电后可持续供电5.5小时。 3．设备输出脉冲频率及脉宽：基本频率40Hz±10％，复合 频率（40Hz＋10Hz）±10％和（40Hz＋2.5Hz）±10％，最 小脉冲宽度0.3ms±10％ 4．输出脉冲峰值电压为0-15V，分31档调节刺激强度，并 可左右独立调节。 5．输出脉冲串时问问隔：在2S至6S问可调，以每分钟起搏次数表示，8-23次可调。6．输出脉冲串宽度1.2秒±10％7．工作时间0-59分钟可调，具有倒计时功能。8．电源中断后复通：当电源中断后再恢复时，起搏器不得有输出。 | 配置要求：1、起搏器主机1台，2、一分二导联线2条，3、理疗电极片5包，4、充电套装1套。 | 国产
CDLY-CY2026-07-117 | 康复医学科 | 步态训练与评估系统（下肢机器人） | 2 | 117.6 | 235.2 | 使患者在直立体位下通过不断重复且轨迹固定的步态训练，强化正常步态记忆，促进患者本体感觉的输入与正确运动模式的形成，从而加强大脑结构和功能重塑，建立正确的行走模式并有效的锻炼其相关肌肉与关节，加速下肢功能的恢复。既能让平衡差、肌力差、无法站立的惠者尽早进行步行训练，也能让处于步行训练期的患者得到从足跟着地到足尖离地的完整性步态周期训练，是不断重复的标准化生理步态模式。 基本需求： 1.采用髋、膝、步行训练台五轴联动技术，将生理步态运动参数进行建模，引导患者下肢关节运动； 2.髋、膝、足自动匹配人体运动，步行训练台始终与患者的髋膝关节运动速度适时匹配，无级变速，更加精准，确保步行训练的安全性； 3.步行训练台：履带使用纤维和防滑层构成，外壳采用工程塑料制成，扶手表面覆盖牛皮革；步行训练台高度≤16cm，尾端配有短坡道； 4.训练驱动装置数量：≥5个； | 腹部绑带(S、M、L、XL)1套、腹股沟固定带（S、M、L）1套、胯下绑带（男款）1套、胯下绑带（女款）1套、胯部绑带套4个、产品主体1套（涵减重装置、跑台） | 国产
CDLY-CY2026-07-118 | 康复医学科 | 多关节等速训练评估系统（床旁） | 1 | 39.5 | 39.5 | 适用于患者多关节的康复训练，体积小巧，采用小肌力训练模式，覆盖康复全周期的康复训练，相较于传统等速设备训练模式，小肌力训练模式采用高灵敏度的传感器，结合先进的运动控制算法，可检测并感知患者微弱的主动收缩力，根据患者意图，提供低速的运动训练，患者无主动收缩时，即停止低速运动，从而实现弱肌力患者的主动训练 基本需求： 1、设备可移动，可以满足床旁肌力评估和训练的需求。 2、能设定关节活动角度范围，并能显示机械限位器的建议固定位置。 3、最大运行角速度 180°/s。 4、转轴高度范围:800-1120mm，准确性误差±5%。 | 由训练主机(动力头)、床椅、关节训练配件(上肢训练器、肩关节/下肢训练器、前臂训练器)、工作站、关节等速训练与测试系统工作站软件和关节等速训练与测试系统控制软件组成。 | 国产
CDLY-CY2026-07-119 | 康复医学科 | 近红外脑功能成像 | 1 | 100 | 100 | 本系统通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，从而对大脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图像。 基本需求： 1、采用最先进的探测传感(硅光电倍增管，SIPM)技术，增益能力碾压传统近红外脑功能成像的探测方式（雪崩二极管，APD）（增益放大百万倍以上），极大地提高患者的普适性和场景强适应性； 2、产品采用激光光源发射近红外光，其频谱集中，可实现脑血氧蛋白变化量的高精准计算。作为激光光源，安全等级可以达到医疗认证的最高安全等级Class I； 3、采集软件支持探头布局和任务范式的自由编辑，行为学实验的实验素材种类丰富，支持不同的认知水平群体，并支持素材自由更新。 4、支持高空间密度的血氧检测，提高空间定位的准确性； | 1、近红外脑功能成像设备 1台 2、头帽 1顶 3、采集软件 1套 4、科研分析软件 1套 5、电脑 1台 6、移动台车 1台 | 国产
CDLY-CY2026-07-120 | 康复医学科 | 平衡功能训练与评估系统 | 1 | 20.8 | 20.8 | 平衡测试及训练系统集评估与训练为一体，应用高度智能的足底压力传感器系统，快速的进行数据采集、整合、对比、分析，实时报告反馈，得出平衡功能评估数据以及跌倒风险预测。采用人机交互系统，结合虚拟现实的情景模拟训练，在游戏互动中提升平衡能力。 基本需求： 1.系统具有静态、自动动态、被动动态三种平衡模式下的评估与训练功能。能够对平衡功能综合能力进行评估，并可以根据基础的平衡力得分，分析判断受试者视觉、前庭觉、本体觉三大感觉系统对平衡功能障碍产生原因的占比情况，生成相应的图表形式的评估报告。 2.具有“随从摆动”抗干扰技术，反映本体觉的支撑面和反映视觉信息的视频画面随人体重心的摆动同步同幅度摆动，使本体觉和视觉提供的空间信息输入不一致，制造信息干扰，以此评估受检者排除错误信息输入保持平衡的能力 3.系统至少具有以下评估项目：（1）感官统合测试；（2）稳定极限测试；（3）重心节律测试；（4）单侧姿态测试；（5）踏步测试；（6）本体感觉测试；（7）行动受限测试；（8）负重下蹲测试； 4.系统具有不少于以下训练模式：（1）标准训练模式；（2）序列训练模式；（3）抗阻训练模式；（4）游戏训练模式；（5）自定义训练模式。 | 1、平衡训练与测试系统 1台 2、胸位传感器 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-121 | 康复医学科 | 下肢智能反馈训练系统（带情景互动模式） | 1 | 24.8 | 24.8 | 在减重状态下改变患者体位，进行踏步运动训练，模拟人体正常行走的生理步态，最高程度的恢复患者行走的功能，抑制异常步态。帮助患者在早期的康复训练中建立正确的步行模式。 基本需求： 1.训练模式：被动、主被动运动训练。 2.步态控制：根据人体生理步态曲线，采用进口伺服电机，可精确控制踏步运动。 3.本体感觉：具有调整万向踏板角度，能够矫正患者足型的功能； 能通过调整腿部伸缩杆的长度，增加足底压力，增加患者足底以及神经的感觉刺激，促进患者下肢本体感觉的恢复。 4.减重系统：肩部绑带、腰部绑带与胯部绑带组合成主要的减重系统，减轻患者的下肢负重。 | 主机（含左右扶手）1台 | 国产
CDLY-CY2026-07-122 | 康复医学科 | 膝关节等速训练与测试系统（膝关节） | 2 | 17.9 | 35.8 | 膝关节等速训练与测试系统是一种集评估与训练于一体的智能康复设备，其核心功能基于等速运动原理（恒定角速度下提供适应性阻力），主要应用于膝关节功能障碍的精准康复。 基本需求： 1.牵伸过程中可进行角度增加角度设置，增加角度设置范围≥10° 2.被动牵伸训练过程中具备3种实时监控显示方式：牵伸角度及牵伸强度可通过对应曲线实时显示，并形成关联比较，也可独立分开分别显示实时牵伸进度变化与牵伸强度变化；关节实时活动范围误差≤±1⁰，关节牵伸强度误差≤1%。 | 膝关节等速训练与测试系统软件1套、膝关节专用人体工学椅 1个、直驱动力模块及控制系统1个、膝关节适配器1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-123 | 康复医学科 | 上肢智能反馈训练系统 | 3 | 14.2 | 42.6 | 上肢康复训练系统创新性地将眼动追踪技术引入上肢运动康复治疗领域，构建了视觉反馈与眼动追踪相结合的双向视觉人机交互系统，将患者的视觉意图转化为运动指令，让患者在意图及行动上均可高效、主动地参与训练。 基本需求： 1.该系统能提供的最大训练速度0.3m/s，允差±20%，训练速度5档可调。 2.该系统具有防夹手设计：训练状态下，患者可触及活动部件与相邻部件距离应大于60mm；危及手指应大于25mm 3.该系统通过提供动力及用户交互界面进行上肢功能康复训练,设备包含主控系统与训练系统。 | 上肢康复训练系统 1套 绑带 1件 分指板套件 1件 手握杆套件 1件 飞鼠 1件 | 国产
CDLY-CY2026-07-124 | 康复医学科 | 手功能训练与评估系统 | 1 | 6.57 | 6.57 | 结合了柔性机器人技术和神经科学理论，帮助患者通过运动再学习，促进脑部神经损伤的康复，提高手部活动能力，帮助患者进行手指屈伸，降低患者手部肌张力，缓解水肿和僵硬，加快手功能康复进程。 基本需求： 1、工作模式：抓握模式、单指模式、分指模式、对指模式、镜像模式、背屈模式； 2、运动角度：手指最大运动角度70度，误差±20%； 3、训练时间设定范围：1～60min，误差:±10%。 | 1、治疗仪主机 1台 2、电刺激导线 2条 3、训练手套 6只 4、镜像手套 2只 | 国产
CDLY-CY2026-07-125 | 康复医学科 | 经颅电刺激仪 | 3 | 21 | 63 | 经颅电刺激仪是一种利用恒定、低强度电流（0～2mA）调节神经的技术，通过电极将电流输送到指定脑区，而颅内电流则会提高或降低神经元细胞的兴奋性（取决于电极的极性），兴奋性的提高或降低则可引起大脑功能性的改变，用来治疗疾病或研究大脑的功能。 基本需求： 1、输出波形模式数量：≥8种，包括tDCS、tACS、tRNS、tPCS、CES、EES、Sham、预刺激； 2、终端与主句数据传输和控制通信方式：无线WiFi，同时具有离线工作功能，终端无法与主机通信时可独立完成已设置的治疗； 3、认知评估和训练模块：提供100个认知评估量表和6个认知训练任务，用于治疗前后的治疗效果评估和跟踪； 4、系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位； | 经颅电刺激仪推车1台 终端主机2个 2通道电极线2根 理疗电极10对 耳夹电极2对 电极定位帽2顶 经颅电刺激仪系统管理软件1套 经颅电刺激仪系统工作站1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-126 | 康复医学科 | 便携式生物反馈治疗仪（带评估功能） | 4 | 4.78 | 19.12 | 对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。 基本需求： 1.独立4通道设备 2.刺激强度：0-100mA，1mA步长连续可调。误差：1mA～5mA范围内不大于±30%，6mA～100mA范围内不大于±15%。；刺激频率：0.5-999Hz，1Hz以上1Hz步长连续可调, 误差：不大于±5%。 3．脉冲宽度：10μs～1000μs，10μs步长连续可调，误差：10μs～50μs范围内不大于±30%，60μs～1000μs范围内不大于±10% 4.具有对侧控制型功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心，可同时使用四通道 | 主机1台、嵌入软件1套、推车1台、电机线4根 | 国产
CDLY-CY2026-07-127 | 康复医学科 | 九段位手法床（电动） | 2 | 2.91 | 5.82 | 1.床面至少分为扶手板、头板、背板、大腿板、小腿板和侧边板六部分，且六部分可以分别独立调节。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-128 | 康复医学科 | 滚筒 | 1 | 0.04 | 0.04 | 规格：100*830mm;150*830mm;200*830mm;250*830mm;300*830mm 一套共5个 材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革。共5个 | 100*830mm;150*830mm;200*830mm;250*830mm;300*830mm 一套共5个 | 国产
CDLY-CY2026-07-129 | 康复医学科 | 训练阶梯 | 1 | 0.32 | 0.32 | 1.规格：3100*780*1306-1606(mm) 2.材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-130 | 康复医学科 | OT综合训练台 | 1 | 0.47 | 0.47 | 1.外形尺寸：1150*700*900mm 2.台面展开尺寸：1800*1030mm 3.产品净重：45kg 4.折叠桌板最大承重：100Kg | / | 国产
CDLY-CY2026-07-131 | 康复医学科 | 系列哑铃 | 1 | 0.08 | 0.08 | 1LB 哑铃 4 个； 2LB 哑铃 4 个； 3LB 哑铃 4 个； 4LB 哑铃 4 个； 5LB 哑铃 2 个； 6LB 哑铃 2 个。 | 1LB 哑铃 4 个； 2LB 哑铃 4 个； 3LB 哑铃 4 个； 4LB 哑铃 4 个； 5LB 哑铃 2 个； 6LB 哑铃 2 个。 | 国产
CDLY-CY2026-07-132 | 康复医学科 | 肌力测试仪 | 1 | 2 | 2 | 肌力测试仪是以康复医学科和运动医学科为基础理论，为肌肉功能受损的患者定制的肌肉力量测试设备。肌力测试是测定受试者主动运动时肌肉或肌群的收缩力量，常用来评价患者肌肉功能损害的程度。通过肌力测试，可获得较为准确的肌肉功能定量评价的数据，为治疗师评估患者康复程度提供科学依据。 基本需求： 1.3款测试压头满足不同部位肢体位测试需求 2.可调测试时长，按受试者可接受的发力状态调整 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-133 | 康复医学科 | 正中神经与肌电生物反馈电刺激仪 | 1 | 4 | 4 | 通过表面电极采集皮肤或腔体自发的表面肌电信号(SEMG)，再对表面肌电信号(SEMG)进行去噪、放大、滤波、A/D转换后进行分析，最后将模拟的声音或者视觉信号反馈至患者，提示患者正常及异常的肌肉活动状态从而使患者能够学会有意识的控制和矫正自身不正常的心理、生理活动。 基本需求： 1、具有正中神经刺激、处方刺激，自由刺激，反馈刺激，自定义方案等多种功能。 2、处方刺激中包含 12 个部位的固定治疗方案，可直接选择需要治疗的部位，无需调节参数，易于操作。 3、具有定时功能，可在 1 分钟～480 分钟范围内设定所需时间。 | 主机 1台 连接线 2条 电极 2套 电源适配器 1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-134 | 康复医学科 | 关节活动度测试仪 | 1 | 0.94 | 0.94 | 关节活动度测试仪是以康复医学科和运动医学科为基础理论，为关节活动功能受损的患者定制的关节活动度测试设备。关节活动度测试是测定受试者关节运动时可达到的最 大 运动角度。通过关节活动度测试，可获得较为准确的关节活动度数据，为治疗师评估患者康复程度提供科学依据。 基本需求： 1.控制条与测试仪无线连接 2.可记录储存20次测试 3.每项测试可重复1-4次 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-135 | 康复医学科 | 超短波治疗仪 | 6 | 1.52 | 9.12 | 对腰椎退行性病变患者的疼痛、腰椎前屈活动度和患肢直腿抬高具有一定的改善作用。 基本需求： 1.输出功率：200W 2.工作频率：27.12MHz 3.治疗时间：10、、15、20、25、30五档 4.脉冲调制频率分：疏70HZ、密350HZ二档 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-136 | 康复医学科 | 五官超短波治疗仪 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.工作频率：43MHZ 2.治疗时间：10、、15、20、25、30五档 3.重量：7kg | / | 国产
CDLY-CY2026-07-137 | 康复医学科 | 偏振光治疗仪 | 2 | 9.12 | 18.24 | 偏振光治疗仪是一种利用特定波长偏振光照射人体组织的物理治疗设备，主要作用包括消炎镇痛、促进组织修复、改善局部血液循环以及缓解肌肉痉挛。它通过非侵入性光能刺激，调节细胞活性，常用于软组织损伤、慢性疼痛等疾病的辅助治疗。 基本需求： 1.采用进口线性偏振片，高精度的多层镀膜，带通光滤波器的滤光系统，可以将输出近红外能量调整成只有一个偏振方向的偏振能量波，偏振度最高可达99%以上；使主机的光能量1100nm中心峰值波长得到最大效率的应用，偏振度可达99%以上，有效透照深度可达可达5cm以上； 2.屏幕显示照射状态图标、静音图标、上锁图标、时钟图标； 3.治疗模式：安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等5种模式；其中间隔模式下，通过光输出强度、间隔照射时间与间隔关闭时间的调节，可产生100多种组合 4.安全模式输出强度为60%、功率模式与时间模式输出强度为80%； | 主机1台、台车1个、B2型透镜2个、SG型透镜2个、CD型透镜4个、光纤（一分2）一条 | 国产
CDLY-CY2026-07-138 | 康复医学科 | 多波段光谱治疗仪 | 2 | 13.79 | 27.58 | 多波段光谱治疗仪主要通过红外光、红光和紫外光组合光谱，利用光化学作用和温热效应，‌促进维生素D3生成、改善钙磷吸收、提高骨矿密度，并具有消炎、镇痛、改善血液循环的作用‌，主要用于治疗骨质疏松症及相关疼痛，还可辅助糖尿病、丹毒等疾病的治疗。‌ 基本需求： 1紫外峰值波长（nm） 310±3 2 红光峰值波长（nm） 630±8 3 红外峰值波长（nm） 940±5 4 紫外辐照强度（μW/cm2） 100±20% 5 红光辐照度（μW/cm2） 1200±25% 6 照射面积(cm2) 218±50 7 照射头可折角度范围 两翼侧板向内折角度0～90°±3° 8 照射头表面温度 ≤41℃ | 主机1台、照射头1个、便携式支臂1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-139 | 康复医学科 | 超声波治疗仪 | 1 | 4 | 4 | ‌ 超声波治疗仪通过高频声波振动作用于人体组织，主要发挥镇痛、促进修复、改善循环等效果，常用于肌肉骨骼疾病、慢性炎症及术后恢复。 基本需求： 1、有效声强：0-2W/cm²（连续），0-3W/cm²（脉冲），具备LIPUS超声技术，可最小0.05W/cm²进行输出； 2、声工作频率：单头可实现双频输出（1 MHz/3 MHz）； 3、可扩展吸附式探头装置； | 超声波治疗仪（主机）1台、超声头支架组件及固定螺丝1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-140 | 康复医学科 | 艾灸机器人 | 1 | 11.8 | 11.8 | 通过AI深度学习技术，机器人能精准识别人体穴位并模拟多种传统灸法（如悬灸、雀啄灸、回旋灸等），确保手法稳定性和治疗一致性‌ 基本需求： 1.支持二维/三维图像识别技术、人体经络数据库，常用穴位（含头颈肩腰腿部位）自动生成个性化灸疗方案，支持38℃-55℃温度调节、穴位时间调节、刮灰调节。视觉系统结合深度学习算法识别穴位特征,辅助穴位确认。2.六轴机械臂、臂展≥950mm，支持5种传统灸法角度调节（雀啄灸/回旋灸/悬灸等） 3.艾条/艾柱兼容规格：Φ5.5×(3.0~6.5)cm、温度控制范围：38℃~55℃（±3℃）。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-141 | 康复医学科 | 医用诊疗床 （六段手法治疗床） | 1 | 2 | 2 | 1、 床面尺寸：2150*660±50mm 2、 床面升降高度：580～930mm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-142 | 康复医学科 | 子午流注穴位治疗仪 | 2 | 4.47 | 8.94 | ‌ 子午流注穴位治疗仪‌是一种基于传统中医理论研发的理疗设备，‌通过模拟子午流注学说中“气血按时循行”的规律，结合电刺激、热疗或磁疗等方式对特定穴位进行刺激‌，主要功效包括‌疏通经络、调节气血运行、缓解疼痛、改善局部循环‌等，适用于慢性疼痛、亚健康调理及部分功能障碍的辅助治疗。 基本需求： 1.子午流注纳甲法、灵龟八法开穴查询：、即时开穴 、定时开穴 、某穴位未来五次开穴时间 、任意时间开穴查询 2.十四正经、经外奇穴穴位查询：、部位 、作用 、主治 、解剖 、图形 3.病种数量≥57种 治疗强度1-99档可调，步长为1 治疗时间10～60分钟可调 具备50/80/99 三组安全强度，保障使用安全性 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-143 | 康复医学科 | 数码经络导平治疗仪 | 3 | 2.9 | 8.7 | 高压低频脉冲治疗机是根据中国传统经络学理论，利用高电压低频率的脉冲电流，通过对机体中运动的生物电子进行激励导活，模拟传统的针灸推拿，实现人体内的经络导通，缓解疼痛，平衡阴阳。 基本需求： 1、操作功能：部位选择、治疗强度调节、极性转换、浪涌选择及参数设置； 2、自增功能：每24秒自动增加强度的1% ； 3、治疗模式：模拟针灸及推拿； | 高压低频脉冲治疗机（主机）1台 输出线 10根 自粘电极片（40mm*40mm） 40片 | 国产
CDLY-CY2026-07-144 | 康复医学科 | 上肢训练与评估系统（上肢机器人） | 1 | 71.8 | 71.8 | 上肢训练与评估系统（上肢机器人）主要用于帮助上肢功能障碍患者恢复运动能力，通过力反馈技术和虚拟现实游戏结合，实现高效、个性化的康复训练。 基本需求： 1、5种训练模式，分别为：被动模式、主被动模式、主动模式、处方训练和轨迹学习五种模式，每种模式都有对应的游戏训练体现。 2、评估功能：能评估上肢的肩关节内收外展、肩关节前屈、肩关节内旋外旋、肘关节屈伸、尺桡关节旋前旋后、尺桡关节掌屈背伸的活动角度、握力。 3、轨迹编程：在轨迹编程界面治疗师可以编辑自己想要让患者进行训练的动作轨迹。 | 设备主机（含机械臂） 1套 内置高性能电脑主机 1台 内置软件控制训练系统 1套 显示器台车 1台 视觉传感器 1套 50寸显示器 1个 遥控器 1个 控制键盘 1个 手臂绑带 2条 座椅及安全绑带 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-145 | 康复医学科 | 多关节等速与肌力评估训练系统 | 1 | 125 | 125 | 多关节等速力量测试与训练系统是一款针对于人体肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节进行等速、等张、等长、离心、向心、持续被动等相关项目的评定与训练，适用于神经内科、神经外科、骨科、运动医学科、康复医学科等科室。在测试、训练中、训练后，均可查看测试或训练数据的情况，生成的数据和曲线图可打印成报告，可评估人体功能能力，也可做为研究人员的科研工具。多种模式可适用于康复各个阶段，最大范围实现各关节和肌肉的康复。 基本需求： 1、适用于四肢的肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节，共17种动作模式。 2、具有等速、等张、等长、持续被动、本体感觉、渐进持续被动、弹性阻力七种测试及训练模式，满足患者损伤后肌肉功能评定、损伤后恢复训练、基础力量训练等需求。 3、中文软件操作系统支持患者信息、测试数据、训练数据的录入、存储和导出。 4、测试报告中能够体现力矩、做功、功率等相关数据，还包括峰力矩角度、到达峰力矩时间等符合科研需求的相关数据。 | 主机、座椅、动力头、肢体适配器、小推车、激光定位器、膝关节抗剪切力配件各一台（套） | 国产
CDLY-CY2026-07-146 | 康复医学科 | 电动PT床 | 5 | 2.08 | 10.4 | 1.床面尺寸：2070*1250±50mm 2.床面升降高度：500～820mm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-147 | 康复医学科 | PT凳 | 10 | 0.04 | 0.4 | 1、规格：620*620*430~560mm±20mm 2、椅面高度调节范围：430~560mm±20mm | / | 国产
CDLY-CY2026-07-148 | 康复医学科 | 数字OT | 2 | 3 | 6 | 采用可触控屏幕，利用虚拟场景互动技术，融合视觉、听觉、触觉等多感官训练，以丰富的内容为患者提供认知能力康复和上肢运动康复。 基本需求： 1.采用≥43英寸多点触控屏一体机，触摸屏应操作灵敏。 2.≥54种国际通用评估量表，包括认知和手功能评估量表等。 | 1.承重平台组件，1件 2.触摸屏组件（含加密锁、WIFI天线各一件），1件 | 国产
CDLY-CY2026-07-149 | 康复医学科 | 智能木插板 | 2 | 2.68 | 5.36 | 智能木插板主要用于手功能康复训练，通过不同尺寸的木棒插入插槽的方式，帮助患者逐步恢复上肢协调性、手眼配合能力及手指抓握能力。 基本需求： 1.LED灯珠亮度10级可调。 2.主设备和辅设备通过LED灯珠提供视觉反馈功能，且LED灯珠数量77个。 3.该系统包含多种游戏场景，场景数量8个，且包含四个控制类场景：1.寻宝；2.贪吃蛇；3.竖接球；4.横接球；四个插板类场景：1.灭灯；2.画图； 4.该系统能独立使用内置锂电池供电运行，电池容量14000mAh。 | 主设备1台 插棍3根 充电器1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-150 | 康复医学科 | 悬吊训练系统 | 2 | 14.9 | 29.8 | 悬吊运动治疗概念和技术的形成与发展来源于大量的基础实验和临床案例总结，其强调主动训练的理念，技术核心为渐进的规范的神经肌肉训练技术，以借助重力为治疗手段，对“休眠”或失活的神经肌肉激活，重建其正常功能模式及神经控制模式。设备可以进行开链，闭链的训练，从而达到改善平衡功能，感觉反馈功能，运动控制能力的效果，可以应用于核心肌群训练，头颈躯干稳定性训练，身体柔韧性训练等。 基本需求： 1.配有≥7种不同尺寸的绑带及拉手，至少包括：窄悬吊带、短悬吊带、手把、宽悬吊带和颈部悬吊带、平衡垫、滚筒 2.配有2种可变阻力的弹力绳，包括：30kg弹力绳、50kg弹力绳。 | 1.网架，1台 2.小号吊带，2条 3.中号吊带，2条 4.窄悬吊带，2条 5.宽悬吊带，2条 6.颈部悬吊带，1条 7.脚踏带，1对 8.小号支撑圆筒，1个 9.大号支撑圆筒，1个 10.开环手柄，2个 11.稳性手柄，1个 12.手把，1对 13.短悬吊带，1对 14.登山扣，25个 15.牵引袋(0.5kg、1kg、2kg、3kg、4kg、5kg)，1套 16.滑轮，12个 17.改进滑轮，2个 18.带绳卡器实心绳，6条 19.悬挂架，1个 20.S挂勾，20个 21.牵引绳，4条 22.撑杆，1个 23.小号骨盆带，1条 24.大号骨盆带，1条 25.运动棒，1条 26.颈部吊带，1条 27.橡胶弹性管，4条 28.30KG弹力绳，4条 29.50KG弹力绳，4条 30.绳夹，2件 31.平衡垫，2件 32.单边悬吊绳，4条 | 国产
CDLY-CY2026-07-151 | 康复医学科 | 脊柱侧弯智慧诊疗系统 | 1 | 106.8 | 106.8 | 脊柱侧弯智慧诊疗系统通过融合人工智能与多学科协作，实现从筛查到治疗的全程精准化管理，主要作用包括： 智能诊断与个性化方案——AI技术可快速分析脊柱影像，精准识别侧弯类型、程度及位置，结合患者年龄、骨骼发育阶段等数据，制定个性化治疗方案。例如，轻中度侧弯采用中医正骨联合现代康复技术，重度侧弯则通过三维导航技术实施手术。 ‌ 手术安全与精度提升——AI在手术中提供实时导航，帮助医生精准定位螺钉植入点，降低手术风险。例如，沈阳保髋骨科通过三维导航技术实施手术，创伤比传统方法减少40%，恢复时间缩短30%。 ‌ 康复监测与数据管理——系统可对康复过程进行持续监测，及时调整方案。同时，AI对海量病例数据进行管理，为临床研究提供参考。 ‌ 全周期管理体系——整合骨科、康复科、中医科等多学科资源，建立“评估-干预-随访”闭环管理。术前通过肌电图检测等手段量化侧弯角度与肌肉功能状态，术后进行动态力学矫正与心理干预。 基本需求： 1、采用人工智能技术的一站式脊柱健康管理系统，可进行即时疾病量化分析、个性化治疗规划和追踪随访； 2、经过临床验证的 三维大型生成模型； 3、经过临床验证的智能管理系统。 | 1、三维光学传感器 2、激光定位系统 3、计算机系统 4、三维光学影像采集软件 5、量化分析服务器 6、医学影像存储与传输系统软件服务器端 7、医学影像存储与传输系统软件医生客户端 8、医学影像存储与传输系统软件管理员客户端 9、脊柱 X 光分析系统软件 10、三维光学体表关键点检测及脊柱风险预测系统软件 11、显示器 12、三维光学检查工具箱 | 国产
CDLY-CY2026-07-152 | 康复医学科 | 多功能脊柱牵伸治疗与训练系统 | 1 | 84 | 84 | 适用于儿童青少年Cobb角小于25°的特发性脊柱侧弯人群的脊柱牵伸治疗和脊柱肌群训练，改善患者的Cobb角适用于放松腰椎周围肌肉，缓解椎间压力。 基本需求： 1、肌肉张力测试：压力传感器系统监测用户脊柱位置对背部对称位置的压力值，评估数值实时显示。 2、牵伸活动度测试：评估患者治疗的强度，压力设置范围为1-10档。 3、肌肉张力测试模块：设备将人体背部和臀部分成20个分区，压力传感器分别对20个分区进行压力测量。 4、压力测量选用高精度平行梁单点式压力传感器，感知压力的变化，实时显示反馈压力值。 | 多功能脊柱牵伸治疗与训练系统 1台 | 国产
CDLY-CY2026-07-153 | 康复医学科 | 非手术脊柱减压治疗系统 | 1 | 34 | 34 | 脊柱非手术减压是一种治疗腰椎间盘突出症和其他脊柱疾病的方法，它通过物理疗法、康复训练和药物治疗等手段，减轻患者的症状和疼痛。非手术脊柱减压系统是一种非手术治疗颈腰椎疾病的仪器，通过非手术脊柱减压技术，运用非手术脊柱减压系统，真正实现颈椎病、腰椎间盘突出症的安全、无痛、无创、高效的非手术治疗新途径。 基本需求： 1、非线性对数治疗曲线：非线性对数作用力能够消除椎旁肌肉抵抗，使肌肉放松。 2、适用范围为用于治疗膨出型、突出型腰椎间盘突出症。 | 主机 1 Pcs 床体 1 Pcs 底架 1 Pcs 头枕组件 1套 头枕附件 1套 头部固定带 2 Pcs 安全开关 1 Pcs 膝垫 1 Pcs 梨形挂件 1 Pcs 固定带 1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-154 | 康复医学科 | 神经肌肉电刺激器（血栓预防电磁机器） | 1 | 1.19 | 1.19 | ‌ 神经肌肉电刺激仪（NMES）‌是一种通过‌低频脉冲电流刺激神经或肌肉‌的设备，主要用于‌改善肌肉功能、缓解疼痛、促进血液循环‌及‌预防肌肉萎缩‌。 基本需求： 1.带患者管理软件，满足与 HIS 系统或 VTE 管理系统对接，对患者进行 VTE 物理预防信息化管理，可自动抓取患者信息、数据收集、数据分析，实现数据 信息双向传输； 2.触摸式液晶显示操作屏，刺激器主机带液晶显示，能清楚显示患者姓名、 病历号、治疗部位及工作档位等信息； | / | 国产
CDLY-CY2026-07-155 | 康复医学科 | 射频理疗仪 | 1 | 29 | 29 | ‌ 射频理疗仪‌是一种通过‌射频电磁波‌作用于人体组织的非侵入式设备，主要功效包括‌促进胶原再生、改善皮肤松弛、缓解疼痛、加速局部代谢‌等。其原理是让高频电流穿透皮肤产生热能，刺激深层组织修复与再生，常用于美容抗衰、运动康复及慢性疼痛管理领域。 基本需求： 1.输出强度功能：具备不少于二种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。 2.非单一治疗频率，频率范围在0.3MHz～1MHz，不少于二种不同的治疗频率。 3.治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。 | 电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个 | 国产
CDLY-CY2026-07-156 | 康复医学科 | 神经肌肉低频电治疗仪 | 4 | 0.55 | 2.2 | ‌ 神经肌肉低频电治疗仪‌是一种通过‌低频脉冲电流‌刺激神经和肌肉的医疗设备，主要用于‌缓解疼痛、促进血液循环、增强肌肉功能、辅助神经损伤修复‌，适用于肌肉劳损、运动康复及慢性疼痛管理。 基本需求： 1.触屏显示+一键飞梭 2.三角波、梯形波、方波可选 3.所有治疗参数单独显示，独立可调 | 主机1台；两芯电疗输出线2条；两芯电疗输出线2条； | 国产
CDLY-CY2026-07-157 | 康复医学科 | 体外反搏 | 1 | 20.91 | 20.91 | 体外反搏（EECP）是一种通过外部气囊序贯加压下肢，改善心脑血流灌注的无创性物理治疗方法。它通过增加心脏舒张期血流、促进侧支循环建立、降低心脏负荷等机制，广泛应用于缺血性心脑血管疾病的治疗和康复。 基本需求： 1.房颤病人触发模式；反搏比率1:1或1:2可调，部分房颤或早搏的患者也可以受益且安全地治疗。 2.治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，方便临床操作治疗压力时单位直接换算，提高操作效率；设有体外反搏压力微调模式，并且有低、中、高三级舒适模式调节，提高患者治疗舒适度。 3.具有超静音设计，整机嗓音≤61db(A)，提供更加安静的治疗环境；设备输入功率≤1500VA,符合国家产品性能标准,高效节能减排，避免电压过载的风险。 | 床体 1张 升降机 1个 支架 1个 支柱 1个 显示器 1台 | 国产
CDLY-CY2026-07-158 | 康复医学科 | 运动心肺评估与训练系统 | 2 | 85 | 170 | 运动心肺评估与训练系统采用每次呼吸法，对运动过程中气体的流量、O2 浓度、CO2 浓度及环境温度、气压等参数实时进行数据采集，通过专业软件，评价人体的心肺功能状况。 基本需求： 1.多名患者连续ECG独立监控 2.ECG实时传输 3.简单快速佩戴ECG胸带 4.专用软件连接多种康复训练设备 5.使用向导快速建立训练方案 6.康复训练实时掌控 | 1. 主机1套 2. 分析软件1套 3. 肺活量软件1套 4. 训练指导软件1套 5. 运动计划创建软件1套 6. 配件1套（含面罩2个，头罩2个，采样线1根，流量传感器1套） 7. 校准套件1套（含标准气体瓶、气控阀门、校准泵） 8. 功率车（含血氧血压）1台 9. 运动心电图模块1套 10.推车1台 11.双屏电脑工作站1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-159 | 康复医学科 | 呼吸神经肌肉刺激仪 | 2 | 35.8 | 71.6 | 呼吸神经肌肉刺激仪,是一款可有效改善肺通气功能,促进呼吸康复的治疗设备。运用电生理技术,通过6对体外电极,对膈神经和腹肌进行协同反馈式电刺激,使膈肌和腹肌规律性收缩,增加潮气量,促进肺泡内CO2,排出,减轻呼吸困难症状,增强呼吸肌肌力和耐力,促进患者呼吸康复。 基本需求： 1、单台设备能同时对膈神经和腹肌进行闭环式电刺激训练，使膈肌和腹肌系统进行规律性收缩；膈肌和腹肌治疗通道数≥6个，可根据需要选择不同通道的电刺激，满足临床治疗的需要； 2、刺激电流强度输出方式：调节刺激强度时需要设置明确的电流强度，输出单位为电流值(mA),以确保设备的安全性和有效性，参数设置、评估更直观，不以档位值为输出单位； 3、注册证适应症范围包括：如按适应病症类型注册的，适用范围至少符合其中两项：慢性阻塞性肺疾病稳定期；慢性呼吸衰竭；机械通气患者撤机前和撤机后的康复辅助治疗；如按以上疾病存在的临床症状注册的，适用范围至少符合其中两项：适用于肌肉萎缩、对肌肉具有刺激作用；降低肌张力、腰肌劳损；部分失神经辅助治疗、完全失神经辅助治疗、肌肉无力； | / | 国产
CDLY-CY2026-07-160 | 康复医学科 | 膈肌起搏器 | 10 | 0.9 | 9 | ‌ 膈肌起搏器‌是一种通过电刺激膈神经、调控膈肌收缩的医疗设备，‌主要用于改善呼吸功能障碍‌，帮助因神经损伤或疾病导致膈肌无力的患者恢复自主呼吸能力，减少对机械通气的依赖，并提升生活质量。 基本需求： 1.刺激强度：0-30单位(0-27V) 可选择，默认0单位 2.电池充满所需时间≤4小时，满电后可持续工作≥8小时，且不受限于网电插 孔的数量和位置，便于移动和放置。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-161 | 康复医学科 | 智能六分钟步行试验 | 2 | 4.35 | 8.7 | 智能六分钟步行试验（6MWT）主要用于评估心肺功能，通过测量受试者在6分钟内快速步行的距离，客观反映其运动耐量和心肺健康状况。 ‌ 基本需求： 1.设备非多种参数集成一体机监测，配有符合临床评估要求的血压计、便携式心电计、脉搏血氧仪，可显示动态血氧饱和度数值、心率值。具备数据存储功能，存储的数据可以无线传输至心肺步行试验数据分析软件 2.平台软件系统可拓展对接医院端康复管理平台功能，完善的心肺康复临床路径，患者信息导入导出、上下级转诊、系统评估、处方开具、院外管理，远程监护，实时随访，实现院内院外康复全流程管理。院外患者居家或进行康复运动，医生可以远程监护患者情况，Borg量表疲劳度及呼吸等级评定等 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-162 | 康复医学科 | 情景互动 | 2 | 11.6 | 23.2 | 通过计算机视觉、投影显示或动作捕捉技术（如光学/电磁追踪）创建虚拟场景，支持用户通过肢体动作（如手脚运动）与虚拟元素实时互动，例如碰撞、避障、擦除等特效反馈，部分系统集成抠像技术，使用户在屏幕上以虚拟形象参与训练，增强沉浸感。 基本需求： 1.传感器：采用最新的Femto Bolt传感技术，适应低光环境的主动式红外摄像头，可对儿童及成人全身32个关节点快速识别，无需设置及安装校准。 2.可以选择是否在训练的同时让患者看到自己的平衡变化、真实图像等反馈项目，有助于患者更好的调节自己的动作，训练过程系统能随机抓拍患者训练照片，还原训练现场，激发患者训练热情，训练结束后系统自动记录并生成数据报告 | 移动台车1台（内置电脑主机、加密狗 含体感器）≥49寸电容触摸显示屏 1台 | 国产
CDLY-CY2026-07-163 | 康复医学科 | 上下肢主被动训练器（床旁） | 3 | 2.5 | 7.5 | 上下肢主被动训练器（床旁）主要用于辅助患者进行肢体康复训练，通过主动和被动运动模式促进肌肉、关节和神经功能恢复。 基本需求： 1.被动速度调节范围：≥（0-60）rpm,步距1rpm,允许误差≤±10%； 2.阻力设定范围：≥（0-20）Nm,档间距1Nm,允许误差≤±1Nm； 3.训练模式≥3种，至少包含主动、助力、主被动； 4.被动训练下肢电机最大动力：最大输出16Nm | 主机1台、上下肢运动康复训练系统软件1套 | 国产
CDLY-CY2026-07-164 | 康复医学科 | 便携式空气压力波 | 3 | 2 | 6 | 便携式空气压力波治疗仪主要用于改善血液循环、预防血栓形成及缓解肢体水肿，适用于术后康复、慢性疾病辅助治疗等场景。 ‌ 基本需求： 1.7英寸彩色液晶中英文触摸屏。 2.治疗强度：1-4bar可调，步长0.1bar 3.治疗频率1-17HZ连续可调，步长1HZ 4.具有单次冲击模式。 5.可配备放射头、聚焦头、针灸头、深度头等治疗头 | 主机1台 八腔上肢气套1只；八腔下肢气套2套；DVT四转三导管1支；DVT八转六导管1条；2芯气座小腿气套2只；1芯气座脚底气套1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-165 | 康复医学科 | 红光治疗仪 | 8 | 1.5 | 12 | ‌ 红光治疗仪‌是一种利用‌620-700纳米波长红光‌进行物理治疗的设备，通过‌光生物调节作用‌促进细胞修复、减轻炎症、改善血液循环，并广泛应用于‌皮肤修复、疼痛缓解、伤口愈合‌等领域。 基本需求： 1.波长：最长波长可达660nm 2.五个机械关节可调，可多角度治疗 3.可作用于皮下10-15公分; | 灯头1个 支臂1个 墨镜2个 眼罩2个 | 国产
CDLY-CY2026-07-166 | 康复医学科 | 便携式呼吸训练器 | 6 | 1.4 | 8.4 | 通过训练吸气肌，改善呼吸困难等问题，提升心肺功能，进一步提升运动的效能。 基本需求： 1.高精度压差式流量传感器，流量检测范围0～17L/S；容量检测范围0～8.5L 2.自动和手动训练模式：手动调节训练指标范围3cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷从一档到五档多档位阻抗可调 3.10.具备咳嗽能力、呼吸肌力及最大自主通气量评估 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-167 | 康复医学科 | 便携式肺功能检测仪 | 3 | 2.52 | 7.56 | 便携式肺功能测试仪是通过流量传感器技术检测呼吸气体流速与容量，进而评估呼吸系统功能的医学科研仪器。该设备采用超声流量传感器或压差式双向传感器，可精确检测最大摄氧量、氧气呼出量、二氧化碳呼出量等气体代谢指标，配备动态曲线显示与自动环境修正功能。 基本需求： 1.支持咳嗽峰流速测试，自动生成咳嗽峰流速报告； 2.设备整体便携式一体化设计，无手柄、无任何外接导联线，主机自带≥3.5寸电容式彩色液晶触摸屏，可单机独立检测及完整肺功能、呼吸肌力报告显示。 3.设备单机可独立进行快、慢通气功能检测、呼吸肌力测评功能、舒张试验，无须加装其他检测模块及更换配件。 | / | 国产
CDLY-CY2026-07-168 | 康复医学科 | 便携式冲击波 | 1 | 6.97 | 6.97 | 便携式冲击波治疗仪主要用于医疗领域，具有缓解疼痛、促进组织修复、改善局部血液循环等作用。 基本需求： 1.7英寸彩色液晶中英文触摸屏设计，显示直观，操作简便 2.具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位； | 主机1台；治疗手柄配件箱1个；治疗手柄箱海绵1套；治疗手柄（配15R治疗头）1把；锥体1个；治疗手柄管1根；20MM R 治疗组件1个；耦合剂1瓶。 | 国产
CDLY-CY2026-07-169 | 康复医学科 | 半导体激光治疗仪（高能量激光） | 2 | 46.3 | 92.6 | 高能量半导体激光治疗仪是一台无创式治疗设备。半导体激光治疗仪通过射红外光光谱内特殊的1064nm波长的能量，具有最佳比例的穿透能力和吸收能力，作用深度达10-12cm，对生物组织进行局部刺激。从而产生消炎、消肿、镇痛、加速组织的修复能力等一系列生物作用。 基本需求： 1.固体激光器（Ⅳ类），最高输出功率15W：连续输出和脉冲输出两种输出模式下，最高功率都可达15W。 2.种治疗激光波长：810 ± 10nm /980 ± 10nm, 基于患者的自身特征，自动配置810/980nm两种波长的输出比例 3.输出方式：手持式手柄按钮开关操作。 4.配备4种符合人体工程学设计的治疗头。其中2种非接触平光镜治疗头，2种接触式无反射水晶治疗头。 | 激光治疗仪主机 1台 带手指开关白色手柄 1把 不同规格治疗头 4个 医疗级电源线 1根 触摸笔 1支 2 工具包 1个 钥匙 4把 3 大护目镜 (810nm / 980nm) 1个 4 普通护目镜 (810nm / 980nm) 2个 5 眼睛保护罩 1个 6 用户手册中文版 1 本 7 激光危险警告标识 1 份 | 国产
CDLY-CY2026-07-170 | 康复医学科 | 失眠治疗仪 | 1 | 17 | 17 | 仪器应用低频调制中频的调幅调频技术，将低频脑电信号调制到中频载波信号上，形成复合型交流电信号刺激丘脑实现脑电治疗，仪器通过脑反射机制启动中枢源性神经保护调节睡眠觉醒节律，维持睡眠稳态环境，同时促进神经递质释放产生诱导睡眠作用，综合达成治疗失眠症的目标。 基本需求： 1、五种刺激模式：TDCS经颅直流电刺激模式、TACS经颅交流电刺激模式、TPCS经颅脉冲电刺激模式、TRNS经颅随机噪声刺激模式、CES经颅微电流刺激模式。 2、高精度五通道（一阴四阳或一阳四阴）输出方式：高精度5通道环形聚焦输出，环形电极的外径x内径x厚度尺寸为：10x2x2.2mm，其误差不超过标称±10%。 3、包括一组2通道（阳极/阴极）和一组5通道输出（高精度输出：一阳四阴或一阴四阳） | 经颅电刺激仪软件1套、经颅电刺激仪一台、心电导联线（5导）1条、心电导联延长线（黄色/蓝色/绿色/白色/棕色共5条）、弹力网帽（C64）1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-171 | 康复医学科 | 三维振动（排痰） | 2 | 3.9 | 7.8 | CVT三维振动可作用于肺部深处中小气道，促进浆液细胞分泌，稀释痰液，降低分泌物黏稠度，振动还能松弛、击碎、脱落分泌物，加强纤毛摆动，加速分泌物向大气道中移动，改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸道分泌物。 基本需求： 1.手持治疗头×2；靠垫治疗头×2 2.10Hz～60Hz，步进5Hz，共11档 误差不超过±10%或±2Hz，二者取较大值 3.振幅值（P-P）不超过2mm 4.加速度值不超过80m/s2 | 背板1个 | 国产
CDLY-CY2026-07-172 | 康复医学科 | 水疗床（含净水装置） | 1 | 6.8 | 6.8 | 干式水疗通过水流按摩，达到促进血液和淋巴循环、刺激末梢神经、解除疲劳、改善睡眠的效果。喷嘴喷射出的水柱制造出漂浮于水面的效果，采用立体水柱对肌肉进行按摩，在促进新陈代谢和血液循环的 同时，使紧张、焦虑、烦躁的精神得到缓解放松，改善睡眠、缓解精神疲劳等亚健康症状。 基本需求： 1.能够对颈肩、腰部、下半身、上半身、腰与下半身、全身等多个部位开展水疗按摩 2.按摩时间在1分钟至60分钟之间连续可调 3.温度可根据需求连续设定，治疗压力以及速度均为1-10档连续可调 | 电源线一根、头枕一个、床单一张、毛巾一张、沙袋一个、水管一根、水处理剂一袋 | 国产
CDLY-CY2026-07-173 | 康复医学科 | 经颅磁刺激仪（双头带深部治疗线圈） | 1 | 30 | 30 | ‌ 经颅磁刺激治疗仪（TMS）的线圈形状直接影响磁场的分布和刺激效果，主要包括圆形线圈、8字形线圈、深部线圈等类型。‌ 不同形状的线圈通过电磁感应产生磁场，作用于特定脑区，调节神经元活动，最终用于治疗抑郁症、焦虑症、慢性疼痛等疾病。 基本需求： 1.冷却系统：高效变频智能液冷一体式散热系统 ，冷却液应无渗漏、无挥发现象 2.磁刺激线圈表面温度≤40℃ , 当刺激线圈温度超过该温度 ，磁刺激仪应自动停止刺激输出。 3.标配触控式一体机（触摸屏），操作简单 ，一体机与工作站紧密固定 ，非笔记本直接放置在台面上， 无跌落风险。支持一键断电关机 ，无中病毒风险 ，数据更安全。 4.输出脉冲重复频率：0. 1 Hz～100Hz 可调； 1 Hz 以下步长 0. 01Hz, 1Hz 以上步长 1Hz；允差≤ ±3%，允差越小 ，磁场输出频率越稳定。 | 单主机双通道，标配一个蝶形、一个圆形两个刺激线圈，深部线圈一个 | 国产
CDLY-CY2026-07-174 | 康复医学科 | 电动站立床 | 3 | 1.3 | 3.9 | 1.起立角度：0-85°可调 2.外形尺寸：2125*630*505-845mm (不包含餐板 3.床面尺寸：1815*630mm 4.餐板尺寸：775*455mm | 1.床体（带手控器），1台 2.分体式脚托板（可跖屈背屈、内外翻），1副 3.扶手桌面（餐板），1件 4.保护带，3条 | 国产
CDLY-CY2026-07-175 | 康复医学科 | 生物反馈治疗仪（盆底） | 1 | 12 | 12 | 对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗;适用于产后盆底功能康复治疗(包含腹直肌分离治疗)，提升肌肉健康状态;治疗轻度、中度压力性尿失禁、以压力性尿失禁为主的混合性尿失禁;便秘的辅助治疗，治疗盆腔器官脱垂(含 I度、Ⅱ度阴道前后壁膨出,1度、Il度子宫脱垂);慢性盆腔疼痛的缓解，慢性盆腔炎的辅助治疗。 基本需求： 1.盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值。 2.盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头。 3.压力模块测量范围不低于0-240mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。 | 推车主机（含软件）、显示器（含单屏支架*1）、肌电压力传导阴道电极、一次性使用阴道电极、一次性使用直肠电极、阴道电极、直肠电极各1个（套） | 国产
CDLY-CY2026-07-176 | 康复医学科 | 磁治疗仪（盆底） | 1 | 36 | 36 | 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经(含盆底)功能的检测、评定、改善，对神经损伤性疾病及腰骶神经功能障碍的辅助治疗。 基本需求： 1、磁刺激主机、座椅、控制台、冷却系统为一体式设计，非分体设计。(提供产品图片证明材料) 2、与同品牌电刺激生物反馈设备之间通过有线或者无线方式进行数据实时共享，包括患者基本信息、病史信息等。 3、设备使用年限≥8年 | 磁刺激仪主机（0-100Hz）、 液态内循环冷却系统 、 双通道运动诱发电位（MEP）检测模块 、 磁刺激软件 、 恒温磁刺激线圈、 检测电极耗材、 座椅 、 盆底运动检测模块各一套 | 国产
CDLY-CY2026-07-177 | 康复医学科 | 蜡疗 | 1 | 5 | 5 | 蜡疗法是利用加热后的石蜡作为温热介体，涂敷于患处进行治疗。石蜡具有很大的可塑性，粘稠性和延伸性。随着热能的放散和冷却，石蜡逐渐变硬，其体积可缩小10%~20%，凝固后的石蜡70-90min内能保持40~48℃，这是其他热疗所不具备的。同时这种热向人体的传递是缓慢进行的。蜡疗时石蜡下面的皮肤温度一般升高到40-45℃，而且在整个治疗期间都保持较高的温度。 基本需求： 1.熔蜡温度控制范围：室温60-95℃（默认75℃）； 2.蜡饼温度设置范围：室温35℃-62℃（默认52℃） | T型水平仪一个 塑胶刮板 一个 不锈钢蜡盘 十五个 蜡 五十公斤 电源线 一根 电源线插板 一个 保鲜膜一卷 过滤网 一个 过滤网筒 一个 | 国产
CDLY-CY2026-07-178 | 康复医学科 | 微波治疗仪 | 2 | 1.58 | 3.16 | 丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。 基本需求： 1.微波输出功率：0-99W，连续可调。慢进、快进、步进1W，快进、快降，步进10W 2.微波理疗辐射器：圆形直径≥160MM、马鞍形≥360mmX120mmX60mm 3.安全性：无用辐射＜10/平方厘米；外壳辐射＜1mW/平方厘米 | 主机1台； 电源线：1条；治疗手柄2把；15R治疗头1个；20R治疗头1个；36R治疗头1个。 | 国产
CDLY-CY2026-07-179 | 康复医学科 | 冲击波治疗仪 | 1 | 12 | 12 | 适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点、肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织、针灸冲击波疗法。用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。 基本需求： 1.具备wifi连接功能，可通过wifi接入相关管理软件，方便医院进行设备管理及信息管理； 2.手柄具备显示屏，可实时显示频率、工作压力等治疗参数，方便医生查看 | 主机1台； 电源线：1条；治疗手柄2把；15R治疗头1个；20R治疗头1个；36R治疗头1个。 | 国产
CDLY-CY2026-07-180 | 康复医学科 | 超声及电疗治疗仪 | 1 | 5.9 | 5.9 | 将电疗法、超声波疗法、超声波—电疗法和光疗法等多种方法集成于一体，为疾病的物理治疗提供解决方法。该理疗仪可选多人多部位同时使用，或某种疗法独立应用，功能强大，广泛应用于常规临床物理治疗和专项运动员运动损伤和恢复中。 基本需求： 1、国际领先的临床治疗模式：电疗+超声联合治疗模式，结合两种物理因子，在缓解疼痛、肌肉痉挛和移动电极精准刺激神经肌肉方面，疗效显著； 2、电流类型：≥9种，至少包含预调制电流、干扰电、俄式刺激、微电流、高压电、间动电、直流电、感应电、经皮神经电刺激（TENS）； 3、有效声强：持续模式：≤2W/cm2，脉冲模式：≤3W/cm2， 步进0.05W/cm2，同时具备低强度脉冲超声技术，可最小0.05W/cm2进行输出； | 主机1台、电源线1根、电缆线2组、超声探头1个、橡胶电极4片、橡胶电极海绵垫4片、固定带（250*3cm）1卷、固定带（100*3cm）1卷、耦合剂1瓶； | 国产
CDLY-CY2026-07-181 | 康复医学科 | 上下肢主被动训练器 | 1 | 3.6 | 3.6 | 一方面增强患肢本体感觉，增强肢体反射，促发主动运动，防止肌肉萎缩，提高关节活动度。另一方面可对神经系统的重组和代偿有极大的促进作用，辅助患肢失去的功能逐渐恢复。 基本需求： 1、被动速度调节范围：≥（0-60）rpm,步距1rpm,允许误差≤±10%； 2、阻力设定范围：≥（0-20）Nm,档间距1Nm,允许误差≤±1Nm； 3、训练模式≥3种，至少包含主动、助力、主被动； 4、被动训练下肢电机最大动力：最大输出16Nm | 上下肢运动康复训练系统软件 1套、主机一台 | 国产
CDLY-CY2026-07-182 | 康复医学科 | 电动病床 | 11 | 4.3 | 47.3 | 电动病床结合了起立床的治疗功能与普通病床舒适性的特点，通过直立训练，体位摆放等早期康复介入，不仅能让长期卧床或转移不便的患者尽早进行站立训练，还能预防各种长期卧床导致的并发症。直立训练，预防体位性低血压垂头仰卧位，利于引流排痰操作控制肺部感染，改善心肺功能减轻局部组织压力，防止压疮发生直立训练用于昏迷患者的促醒治疗及护理预防泌尿系统感染，改善膀胱功能 | 1.床体（带手控器），1张 2.床垫，1张 3.床头板，1块 4.护栏，4块 5.脚托板，1块 6.固定绑带，3条 7.防撞轮，4个 8.6个电机 | 国产
CDLY-CY2026-07-183 | 骨科 | TDP烤灯 | 5 | 0.03 | 0.15 | 1.输入功率不低于230W； 2.波长范围：2um～25um 3.计时方式：机械定时(0-60分钟或常通) 4.治疗板直径不低于166mm 5.支臂提升范围：30-1200mm 6.支臂伸缩范围：20-800mm 7.治疗头方位角：0-360° 8.治疗头俯仰角：0-270° |  | 国产
CDLY-CY2026-07-184 | 骨科 | 红蓝光治疗仪 | 2 | 3.3 | 6.6 | 1.≥8吋高清触摸屏显示； 2.光源材料：半导体固态光源；具有光色纯度高、光源强、能量密度均匀等优点； 3.有效光辐照度9档可调 红光：弱光：0.4mW/ cm2~4mW/cm2；强光：1.5mW/ cm2~15mW/cm2； 蓝光：弱光：0.5mW/ cm2~5mW/cm2；强光：2mW/ cm2~20mW/cm2； 4.马鞍形大面积照射治疗头左右各一个；单个治疗头光斑面积≥900cm² 左右两侧治疗头均可发单独红光，或发单独蓝光，或红蓝双色光同时工作； 5.9种治疗模式,模式01为连续照射,模式02～09为间断照射：照射、间断时长为200ms～1.6s，每档相差200ms。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-185 | 骨科2、妇科3 | 空气压力波治疗仪 | 5 | 1.19 | 5.95 | 用于在进行间歇式气动压迫的过程中，增加患者的静脉血液流速，从而有助于防止出现深静脉血栓症和肺部栓塞；同时适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。 基本需求： 1.采用不低于 7 寸屏幕彩色液晶显示屏； 2.噪声低，充气速度快； 3.压力均匀，每腔压力可自由关闭，每腔压力可调； 4.压力设置范围在 10mmHg～200mmHg 内可调，精度±22.5mmHg；且超过 2kPa的持续时间应不大于 3min； 5.定时范围 0～99min 内（以 1min 为单位的设置），误差应不大于±20s; 6.具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到 30mmHg 以下的时间应在 4 秒钟内; 7.输出通道及模式：具有 6 个输出通道且模式≥6 种,模式之间可自由组合; 8.具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的 1.2 倍； 9.可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至 2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于 10s; 10.连接管路具有防止接错的装置和标识； 11.连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h； |  | 国产
CDLY-CY2026-07-186 | 肛肠科 | 生物信息反馈灸疗仪 | 3 | 6.9 | 20.7 | 根据传统中医雀啄负的原理，运用现代生物信息反馈技术进行设计的现代中医灸疗康复产设备。通过传感器自动分析治疗者指尖动脉搏动节律，自动调制发生装置(灸疗治疗头)，以实现同步脉动治疗方式，发出与微循环波动节律一致的脉动能量与光谱刺激频率，模仿了雀啄灸的原理。 基本需求： 1、主要适用于痔疮手术、外科手术后的创面切口的康复治疗。 2、用现代红光取代传统中医艾灸（雀啄灸），以中西医结合的方式，实现科室无烟艾灸的治疗环境。 3、采用生物信息反馈技术，自动提取患者的心率信号，红光照射频率和心率同步，实现个性化治疗方案，在单位时间内，血流量和血流速度达到峰值时（心脏收缩压）进行照射，病兆部位更能有效的吸收光能和热能，康复治疗效果更好。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-187 | 肛肠科 | 超声雾化熏洗仪 | 5 | 1.9 | 9.5 | ‌ 超声雾化熏洗仪‌主要通过‌超声波高频振动技术‌，将液体药物或溶液转化为微米级雾化颗粒，配合特定温度或蒸汽，作用于人体局部或腔道，起到‌清洁、消炎、促进修复‌等作用。其核心功能是‌提升药物吸收效率‌，同时降低传统治疗方式的不适感。 基本需求： 1、通过对放入药液容器不同处方中药液或西药液，使药物雾化，对痔瘘科疾病、妇科病等病灶部位进行超声雾化、温水坐浴、气泡按摩，达到治疗目的。 2、无需接进出水，结构小巧，随意移动，方便科室规划调整。 3、漏电、超温、超时保护，防干烧保护，超声雾化量大小可调。 4、低液面熏蒸雾化和高液面坐浴按摩，节约成本，操作简单方便。 5、一次性碗壮坐浴膜，水药分离，杜绝交叉感染和堵塞，彻底解决大小便污染。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-188 | 肛肠科 | 红外低频综合治疗仪 | 3 | 4 | 12 | 其融合红外治疗、旋磁治疗、脉冲离子导入、热疗及按摩功能，通过直肠内插入治疗头实现无创操作，具有消炎、消肿、止血及镇痛效果。技术特点包括药物离子导入提升病灶药物利用率，红外电磁波促进血液循环，适用于内痔、肛窦炎等肛肠疾病引发的疼痛、水肿、出血等症状。 基本需求： 1、适用于由内痔、外痔、混合痔、直肠炎、肛窦炎肛肠疾病引起的疼痛、瘙痒、湿疹、水肿、出血、坠胀症状的辅助治疗。 2、旋磁红外治疗头：集扩肛、热疗、磁疗、按摩为一体，能调节植物神经，对患者无损伤、无痛苦、安全可靠，具有扩肛、消炎、消肿、镇痛等功能。 3、药物离子导入功能：使药物直达病灶部位，增加药物利用率，提高药物效应。 4、红外功能：具体远红外温热作用，能促进局部血液循环，活血化瘀，促进伤口加速愈合，软化伤疤，消除疼痛。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-189 | 肛肠科 | 微波多功能治疗仪器 | 3 | 3.1 | 9.3 | 丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。 基本需求： 1、适用于肛肠科、普外科多种疾病的围术期的辅助治疗。 2、设备可移动，方便到病房床旁治疗；也可是座椅样式，微波发热装置在座椅垫圈上 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-190 | 神经外科 | 脑循环治系统治疗仪（低频脉冲治疗仪） | 3 | 2.15 | 6.45 | 多通道，能进行上下肢肢体、头部的低频脉冲电刺激治疗 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-191 | 神经外科 | 空气波压力治疗系统（带上下肢气压） | 2 | 2.45 | 4.9 | 带上肢和下肢空气压力波治疗，预防深静脉血栓发生。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-192 | 神经外科 | 多功能艾灸仪 | 3 | 1.85 | 5.55 | 温经散寒、活血止痛、消瘀散结 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-193 | 神经外科 | 高频振动排痰系统（背心款） | 2 | 1.35 | 2.7 | 1 、8寸高清彩屏显示，触摸操作，屏幕通过高清认证（提供高清认证证书）； 2、 外观采用钢琴烤漆工艺，珍珠白，抗污抗划，双电源开关设计； 3、 治疗模式：手动模式，自动模式≥4种，自定义模式≥10种； 4、频率调节范围为1-25Hz连续可调，步距为1Hz，误差：±2Hz； 5、压力调节范围为1-40mmHg（0.13-5.33kpa）连续可调，步距为1mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围：1-99min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min； 6、自动模式：分为成人模式（频率15Hz，压力16mmhg）、儿童模式（频率12Hz,压力14mmhg）、老人模式（频率12Hz，压力16mmhg）、重症模式（频率10Hz，压力14mmhg），常规治疗时间为10min； 7、自定义模式≥10种：序号1-10可选，自命名内容可自定义，频率为1-25Hz，误差：±2Hz，压力1-40mmHg，时间调节范围：1-99min，连续可调，修改参数后点击保存参数，当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参数不应改变； 8、梯度功能：设备屏幕显示预设频率压力参数和运行中频率压力参数两种，需提供截图证明，设备运行后使用梯形工作方式，设备运行后1s—60s时间内达到预设参数，运行过程中实时显示当前治疗参数，让患者能够很好的适应治疗参数； 9 、频率输出准确性：频率最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±2Hz，二者取最大值，最小频率1.63Hz，误差0.63Hz，中间频率 13.42Hz，误差0.42Hz，最大频率25.01Hz，误差0.01Hz； 10、 压力安全有效范围及输出准确性：最小压力0.2mmHg，误差0.8mmHg，中间压力 19.6mmHg，误差0.4mmHg，最大压力39.8mmHg，误差0.2mmHg；11、设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa； 12、产品有效期≥10年（需提供设备铭牌），设备正常工作噪音实测≤50db（需提供检验报告） |  | 国产
CDLY-CY2026-07-194 | 神经外科 | 智能运动康复机（床旁下肢） | 3 | 2.5 | 7.5 | 智能康复机，带主被动功能，行下肢脚踏车运动 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-195 | 呼吸科 | 六分钟步行试验多维测评系统 | 1 | 8.33 | 8.33 | 智能六分钟步行试验（6MWT）主要用于评估心肺功能，通过测量受试者在6分钟内快速步行的距离，客观反映其运动耐量和心肺健康状况。 ‌ 基本需求： 1、支持配合肺功能测定仪进行肺通气检查，也可支持支持手动录入肺功能测量值（PEF\MVV），生成规范化肺通气检查报告； 2、试验过程有准备期、静息期、运动期、恢复期，实时显示血压、心率/心率百分比、心电图、血氧的动态曲线变化及预警情况，支持心电回放和心电图截取，在报告中展示； 3、试验全程中提供规范化智能语音，支持添加标记，记录异常事件； 4、支持在静息期及恢复期填写BORG评分（气促评估及劳累评估），填写限制步行更远的原因记录； 5、支持自动计算步距和步数、步行%预测、危险分层等，不同疾病类型可展示不同功能损害程度分级量表； 6、自动推荐运动处方，支持多项运动处方算法选择，可使用靶心率或平均速度；处方内容包含运动方式、靶心率、每次运动时间建议、每周运动次数、运动建议及注意事项，并支持自定义编辑； 7、生成试验报告并打印，报告内容有：患者基本信息，静息期肺功能数据PEF 、FEV1 、 FVC、FEV1/FVC等指标的实测值、预计值、实测/预计；静息期、运动期、恢复期期间Borg评级、试验是否提前结束及原因记录、步行距离、预测距离、实际%预测、心肺功能、危险分层、限制步行更远原因记录、心率及血氧曲线图、运动处方、心电图（包含静息期、运动期、恢复期）； 8、系统可显示外接设备连接后的电量显示； 9、支持批量导出数据和PDF报告； 10、六分钟步行试验多维测评系统可支持与康复管理系统对接，将相关数据及报告上传至康复系统。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-196 | 呼吸科 | 低频体外膈肌起搏器 | 1 | 1.8 | 1.8 | 改善膈肌功能，改善呼吸和咳痰能力，减少肺炎的发生，辅助撤离氧气机和呼吸机。 基本需求： 1.脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。 2.脉冲宽度≤200us。 3.刺激次数：5-15次/分钟可选择，具备默认功能。 4.内置锂电池，电池满电后可持续工作≥5.5小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。 5.主机重量≤1500g。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-197 | 呼吸科 | 自主神经肌肉刺激器 | 1 | 5.2 | 5.2 | 通过体表电极刺激膈神经或神经肌肉群，增强膈肌收缩力，改善呼吸困难、咳嗽能力及排痰效果，适用于重症患者及心肺功能障碍患者的康复。 ‌ 基本需求： 1.改善自主神经功能，利于自主神经系统功能的再平衡，改善卒中患者的临床结局。 2.刺激运动神经和感觉神经，利于中枢重塑，预防和治疗危重症相关性神经病。 3. 提高四肢的肌力和耐力，利于急性期患者和ICU危重症患者的早期康复。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-198 | 呼吸科 | 上下肢康复机 | 1 | 3.45 | 3.45 | 上下肢主被动训练器主要用于辅助患者进行肢体康复训练，通过主动和被动运动模式促进肌肉、关节和神经功能恢复。 基本需求： 1.加强患侧肌力、肌耐力训练，从而预防肌肉萎缩。 2.扩大关节活动角度，增加关节周围保护，防止关节痉挛， 3.增强心肺功能训练，可实施渐进性训练以达到分段康复目标。4.改善脑损伤，脑卒中，脑瘫等神经系统疾病引发的肢体运动障碍。 5.改善痉挛，肌肉萎缩，体育损伤后等肌肉系统疾病的。 6.通过合理的训练模式，使患者积极参与、增强康复的信心 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-199 | 呼吸科 | 卧式功率车 | 2 | 0.5 | 1 | 进行下功能性训练及全身体能训练设备，通过档位渐进式调整踩踏阻力。 基本需求： 1.八档手动调节； 2.座垫可根据自身要求进行前后调节； 3.电子表可显示时间，速度，距离，卡路里等，让使用者清楚的了解自己的运动状况； |  | 国产
CDLY-CY2026-07-200 | 呼吸科 | 呼吸训练器+配套呼吸康复管理系统 | 1 | 7.66 | 7.66 | 用于功能障碍康复患者、重症康复患者的康复评估及个性化康复处方开具，也可与外部康复评估联机使用。可根据评估结果，自动提供康复处方，也可以自行设定康复处方。实现患者康复前、后综合评估、肺功能评估、用药记录、预警提醒、康复处方、康复训练、康复情况动态追踪、数据管理的全程康复管理；系统由医生web端、智能数据移动终端、呼吸康复训练仪组成。 基本需求： 1.康复管理系统分为全院主账号与各个科室子账号，主账号用于全院各科室康复数据的查看及创建各个科室的子账号，进行账号管理，子账号分配给医院下不同的科室，用于各自科室的康复管理。 2.康复管理系统医生平台包含并不少于以下功能模块：医生工作台、患者管理、评估管理、康复处方、康复任务、训练任务、报告管理、问卷管理、统计分析、系统设置等模块。 3.康复评估模块可进行重症肺炎、慢阻肺、哮喘、肺间质疾病、肺动脉高压、肺癌、支气管扩张、尘肺、COPD-OSA重叠综合征等疾病类型评估；支持的评估项包含但不限于：用力肺通气检查、支气管舒张试验、呼吸肌力测定、吸入给药评估、6分钟步行试验、心肺运动试验、上肢主要肌力评估、下肢主要肌力评估、平衡能力等级分级等。 4.问卷模块并可提供自定义报表配置实例，支持科室自定义选择默认使用问卷模板，内容包含个人信息及病史、排痰容易度视觉模拟评分(VAS)、 圣乔治呼吸问卷（SGRQ）、计时起走测试(TUGT)、ETA-10吞咽筛查表、Berg平衡量表、重患者移动能力量表(IMS)、改良呼吸困难指数（mMRC）、慢性阻塞性肺疾病评估测试（CAT）、圣乔治呼吸问卷(SGRQ-C)、 改良巴氏指数、医院焦虑抑郁量表、匹兹堡睡眠质量指数数量表、 营养筛查(NRS2002)等。 5. 可开具康复评估及康复处方，康复处方支持打印， 处方可同步显示于PDA端； 6. 可查看和分析可查看患者全部的评估报告和训练、问卷报告，并可形成历史趋势曲线图表，支持不同类型的报告打印和输出，用户呼吸康复健康档案的数据分析、数据大屏展示； |  | 国产
CDLY-CY2026-07-201 | 呼吸科 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 2 | 1 | 2 | 含有评估、治疗、训练三个独立模块。操作简便（一键飞梭），柜式机，移动方便。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-202 | 呼吸科 | 体外膈肌起搏器 | 5 | 1.55 | 7.75 | 该设备通过体外电极对膈肌神经进行功能性电刺激，使膈肌有规律的收缩，增加膈肌活动幅度，改善膈肌循环和膈肌纤维类型，逐步恢复患者的膈肌功能，激活功能退化的呼吸肌，从而增加肺活量，提高患者呼吸功能，改善低血氧症和高碳酸血症。临床用于慢性阻塞性肺疾病引发的气短或呼吸困难、慢性咳嗽、咳痰、喘息症状的辅助治疗，对于治疗顽固性嗝逆、辅助呼吸机撤机及脑卒中康复等辅助治疗也有显著效果。我科室已使用该设备多年，疗效显著，患者接受度高，原有设备已陈旧，不能满足临床需求。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-203 | 呼吸科 | 呼吸康复训练仪 | 1 | 3.5 | 3.5 | 可用于测量患者肺通气功能基本参数，呼吸肌力测定，吸入药物给药评估和训练，用于呼吸训练，改善呼吸功能；患者自主呼吸时产生震动呼气正压(OPEP)治疗，肺扩张训练等。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-204 | 呼吸科 | 气动式高频振动排痰系统 | 1 | 3.5 | 3.5 | 适用于通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸道分泌物。设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa；手动模式频率为1-25Hz，误差：±2Hz，连续可调；最大压力35mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围：1-60min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min；自动模式：分为成人模式、儿童模式、老人模式、重症模式； |  | 国产
CDLY-CY2026-07-205 | 妇产科 | 盆底综合康复仪 | 2 | 24.17 | 48.34 | 基于‌电刺激和生物反馈技术‌，通过电流激活盆底肌肉并实时反馈训练数据，以增强肌力、改善协调性。‌‌ 基本需求： 1. 主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道。 2. 外观结构：设备采用单屏设计，稳定性和兼容性更有保障，降低故障率，减少售后成本。 3. 肌电采集测量范围不低于：5μV～2500μV 4. 通频带：不窄于20Hz～550Hz 5. 输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调。 6. 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。 7. 具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），评估报告测量值指标≥14项。 8. 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行数字打分，并计算出整个过程的数字总分。筛查、评估数字打分可打印用于医患沟通。 9. 具有电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等治疗模式。 10. 具备数据统计功能。 11. 具备多种康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等，并具备方案贴片示意图。 12. 具备盆底电子病历系统。 13. 有多种肌肉功能评估方案，包括腰背部肌肉评估方案。 14. 标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节，以适应不同的患者使用。 15. 设备使用年限≥8年 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-206 | 妇产科 | 磁刺激训练系统 | 2 | 36 | 72 | 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经(含盆底)功能的检测、评定、改善，对神经损伤性疾病及腰骶神经功能障碍的辅助治疗。 基本需求： 1. 产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，注册证适用范围包含骶神经功能障碍的辅助治疗。 2. 注册证产品结构及组成包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。 3. 分体式结构，磁刺激主机、液冷系统集成在同一机箱内，冷却系统非外置。标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°。 4. 座椅靠背及腿托可进行座椅按键、电脑软件与磁刺激主机旋钮三模式调节，软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位三模式一键自动切换，更加方便。 5. 采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误触导致刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险。 6. 21.5寸主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动。 7. 采用液态内循环冷却系统联合风冷系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。 8. 磁刺激设备包含体外反馈模块，用于检测盆底运动。 9. 脉冲磁场最大磁感应强度≥8Tesla。 10. 脉冲磁场最大刺激频率≥100Hz，0-100Hz可调。 11. 当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。 12. 配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电，避免突然断电导致数据丢失。 13. 运动诱发电位检查最小分辨率≤1μV。 14. 具有磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。 15. 具有体外评估功能，可用于评估盆底肌运动水平，评估指标包括：快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间。 16. 系统支持自动接收超声影像设备生成磁、电、热联合治疗方案，可实现数据同步。 17. 系统可根据盆底评估结果自动生成针对不同患者的组合治疗方案。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-207 | 妇产科 | 3D体态及人体成分评估系统 | 2 | 30.6 | 61.2 | 3D体态及人体成分评估系统主要用于通过三维扫描技术对人体形态进行无侵入式检测，结合AI算法分析提供健康评估与个性化解决方案，涉及体态矫正、足部生物力学评估、运动康复等多个领域。 基本需求： 1.测量原理：红外与结构光技术。 2.通过3D扫描技术，完成数字化三维模型重建，可呈现真实人体正面3D图像模型，背面3D图像模型。 3.设备具有静态体态和动态体态生物力学评估。 4.人体中线及生物力线评估：可实现≥270°旋转查看。 5.AI自动识别人体骨性标志点≥20个，包括：第七颈椎棘突、肩峰、左/右肩胛骨下缘、第十二胸椎棘突、左/右髂后上棘、左/右髂前上棘、足跟、骶骨最低点、耻骨联合、股骨大转子、左/右下臀线、左/右臀峰、腘窝、内膝、内踝等。 6.设备配有评测软件，中文操作系统。 7.支持对人体倾斜和重心检测，并结合各压力分布情况，得出风险提示与建议。 8.检测项目：包含体表关键点检测、体态检测、脊柱投影曲线检测。 9.体态测试：头部冠状面位置（头侧歪）、头部矢状面位置（头前倾）、肩背（高低肩）躯干（身体重心）、骨盆位置（骨盆前倾、骨盆后倾、骨盆侧歪、骨盆旋移）、腿部（膝内翻、膝外翻、膝超伸偏移距离及角度、3D脊柱模拟。 10.实时评估受试者头部、肩部、脊柱中部、髋关节、膝关节、踝关节的身体姿势位置。 11.支持身体围度测量，包括胸围、腰围、臀围、臂围、腿围、小腿围。 12.可通过手势识别、按键交互等方式完成测量，测量过程中无需人工干预。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-208 | 妇产科 | 永磁旋治疗仪 | 1 | 6.99 | 6.99 | 该设备通过振荡磁场、旋转磁场与磁振波多物理场协同技术，作用于子宫、输卵管及卵巢区域，可改善盆腔微循环并松解组织粘连。 基本需求： 1、结构组成：由主机、磁振治疗头、旋磁振治疗头、治疗头连接线、电源线、应用软件组成； 2.温升:常温下连续工作 20min，表面温度不大于 41℃； 3.开机自检功能：具有声音和LED灯闪烁的变化进行自检； 4.振动模式：不少于3种振动模式；其中包括三个振子以2秒为周期的顺序振动模式； 5.振动频率和振幅: 振动频率为50Hz±1Hz；振幅≥0.2mm； 6.磁场强度: 振动片表面中心区域（圆心周围）10mm内的磁场最强点，磁场强度为180mT±50mT； |  | 国产
CDLY-CY2026-07-209 | 妇产科 | 综合康复治疗仪 | 3 | 2.6 | 7.8 | 基于‌电刺激和生物反馈技术‌，通过电流激活盆底肌肉并实时反馈训练数据，以增强肌力、改善协调性。‌‌ 基本需求： 1、主机触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。 2、内置电池+外接电源，锂电池容量≥5000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。 3、主机可接地线，避免电磁干扰。 4、主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。 5、肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）。 6、分辨率：≤0.2μV（r.m.s） 7、通频带：不窄于20Hz～550Hz (-3dB) 8、刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 9、电刺激脉冲宽度：至少在20-900μs范围内均可调，步进10us可调节。 10、电刺激脉冲频率：至少在1-600Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。 11、上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。 12、各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。 13、支持双人治疗模式，可同时记录两个患者的信息，并同时进行治疗，也可其中一人治疗过程不中断，另一人随时加入治疗。 14、具有生物反馈治疗功能，有包含针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。 15、具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。 16、针对频率、波宽刺激参数可自定义编辑。 17、单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。 18、系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。 19、远程居家盆底康复治疗系统，可通过蓝牙连接相关软件App进行操作训练使用。 20、设备使用年限≥8年 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-210 | 妇产科 | 射频治疗仪(疼痛） | 1 | 34 | 34 | 射频理疗仪‌是一种通过‌射频电磁波‌作用于人体组织的非侵入式设备，主要功效包括‌促进胶原再生、改善皮肤松弛、缓解疼痛、加速局部代谢‌等。其原理是让高频电流穿透皮肤产生热能，刺激深层组织修复与再生，常用于美容抗衰、运动康复及慢性疼痛管理领域。 基本需求： 1.治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在0.25MHz～1MHz，不少于二种不同的治疗频率。 2.治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。 3.治疗模式：具备不少于二种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替切换治疗模式不少于1种。 4.工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，；深度模式，工作频率≤0.3MHz。 5.安全措施：具备手持急停开关。 6.应用范围：通过高频能量对体表非创伤浅表局部性加热，用于缓解受伤疼痛，促进胶原纤维收缩和沉积、促进组织细胞的新陈代谢，不引起组织不可逆的热损伤的反应。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-211 | 妇产科 | 电动多功能理疗（整脊）床 | 2 | 10 | 20 | 整脊床（又称脊柱梳理床或整脊理疗床）是一种物理治疗设备，‌主要通过牵引、按摩、热疗和旋脊摇摆等技术缓解脊椎疾病引起的疼痛、僵硬和肌肉疲劳，改善姿势和脊柱曲度，并促进血液循环‌，适用于轻度颈椎病、腰椎间盘突出等患者。 基本需求： 1、产品尺寸规格：183x55x(43-77)cm 升降高度：43-77cm 2、净重：90kg，电机 6000N，承重：225kg 3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理 4、电压：220V~50HZ，调节需要时间：35-50秒 5、第一段长度400mm可调节角度：15度到-20度 第二段长度205mm 第三段长度225mm 第四段长度695mm 可调节角度：0度到15度 6、头部气杆控制角度的调整，具有顿压功能，面部模块7档可调，上下具备15个升降调节档位。 7、高密度海绵厚度7cm. |  | 国产
CDLY-CY2026-07-212 | 妇产科 | 射频治疗仪 | 1 | 66 | 66 | 主要功能用途：用于治疗绝经泌尿生殖综合征，阴道松弛症，慢性盆腔痛，盆底器官脱垂，性功能障碍等，压力性尿失禁，外阴阴道萎缩，阴道口闭合不全，外阴白斑，外阴硬化性苔藓，腹壁松弛，腹部橘皮样组织等 基本需求：1、主机输出功率：2～45（W）可调。 2、输出频率：1MHz±20%。 3、能量输出模式：连续、脉冲输出。 4、配套耗材：高频手术电极。 5、微针模块： 5.1输出功率：2～10W可调；步进≤1W； 5.2脉宽：10～400ms连续可调； 5.3治疗模式：双极； 5.4治疗深度：0.5～3.5mm可调；步进≤0.1mm； 5.5具备电极型号：至少包括49针、25针、9针； 5.6微针手具具备负压功能； 5.7电极具备绝缘和非绝缘可选； 6.无创射频模块： 6.1输出功率：5～40W可调,步进≤1W； 6.2安全温度可调范围：38～48℃，步进为0.5℃； 6.3滑动模式输出时间范围：1～30min，步进为1min； 6.4具有自动温控检测系统，实时有声反馈监测温度。 7、微针模块具备分层治疗技术，最多可实现五层能量释放，可在操作界面调节每层释放的功率、脉宽。 8、深度补偿功能：具备阻力反馈技术。 9、具备高能超脉冲技术，通过≤1ms的超短脉冲串输出。 10、挂架具有灯光指示。 11、具有能量累计自动计数功能。 12、具有阻抗自动检测和能量智能自动匹配功能。 13、输出强度误差：≤±20％。 14、手持件接口：手持件接口数量≥4个。 15、设备主机外部具备内存卡卡槽。 16、具有能量均匀阵列技术。 17、具备智慧电机技术，更快的出针速度，使得治疗更舒适；并具备阻力智能反馈技术，能够根据不同阻力，自动调整推力，进行深度补偿，确保治疗针长和设定深度的一致性。 |  | 国产
CDLY-CY2026-07-213 | 眼科 | 中药熏洗设备(大容量熏蒸机) | 4 | 0.09 | 0.36 | 治疗原理：药熏蒸技术是借用中药热力及药理作用熏蒸患处的一种外治技术。以中药蒸气为载体，辅于温度，湿度，力度的作用，促进局部的血液及淋巴的循环，有利于局部水肿及炎症的吸收，消除局部肌纤维的紧张和痉挛。适用于：常见各类眼科疾病及青少年近视防控的治疗。 |  | 国产