## 第二批
成都市第六人民医院2026年医疗设备市场调研第二批调研明细表（CDLY-CY2026-02)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 进口/国产
CDLY-CY2026-02-001 | 全院 | 注射泵（单泵） | 70 | 0.25 | 17.5 | 1、能自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml 2、触摸屏操作 3、具有≥7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、TIVA模式 4、注射精度：≤±2% 5、整机重量≤2.1kg（含锂电池），主机自带提手 6、主机使用年限≥10年 7、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 8、具备联网功能 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-002 | 全院 | 电动雾化机 | 20 | 0.04 | 0.8 | 1、最大雾化量、最大雾化量:≥0.15mL/min 2、雾化器工作产生的雾粒的中位粒径为、雾化器工作产生的雾粒的中位粒径为 2.9μm，其误差应不超过，其误差应不超过±1μm 3、整机噪音、整机噪音≤65dB 4、直径小于、直径小于5μm 的雾粒百分比的雾粒百分比≥75% |  | 国产
CDLY-CY2026-02-003 | 全院 | ABS床头柜 | 7 | 0.048 | 0.34 | 1、尺寸465×455×810mm（±50mm） 2、材质与结构：柜体框架采用冷轧钢板，其它部位采用ABS环保材料 3、并配有不锈钢毛巾架，推拉式杂物托盘，带脚轮 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-004 | 全院 | 氧气吸入器 | 300 | 0.0095 | 2.85 | 1.快速插头可选，如：德标、国标、英标等，根据实际需求配置,应能顺利插入、去除、不漏气 2.适用气体：医用氧气 3.流量范围：1~10L/min,1~15L/min, 4.输入输出：0.4MPa~0.5MPa 5.安全阀排气压力：0.17MPa±0.05MPa 6.输氧接头：锥度接头最大的外径Φ8mm±0.5mm 7.主体部分件100%黄铜加工并经镀铬处理 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-005 | 全院 | 负压表 | 150 | 0.012 | 1.8 | 1.集液瓶：采用耐压透明聚脂塑料，容积有≥5种规格，包括1L、2L、2.5L、3L、5L。 2.压力调节器：压力调节范围：0-200mmHg 3.工作压力：-0.1~0Mpa 4.流量：0~35 L/min（可调） 5.快速插头可选，如：德标、国标、英标等，根据实际需求配 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-006 | 全院 | 平车 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1、规格：1980×620×760mm （±50mm） 2、脚轮采用两大两小轮设计，两个大脚轮为摩托车轮胎，两个小脚轮为Φ100mm静音万向轮 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-007 | 全院 | 输液架 | 7 | 0.024 | 0.17 | 1、规格:塑料底座+配置。 2、轮子5个。 3、不锈钢勾≥4个 201不锈钢管。 4、规格:床座直径40cm。 5、外管φ25mm。 6、内管φ19mm带刻度。 7、升降高度:1.1m-2.1m。 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-008 | 全院 | 输液泵 | 60 | 0.28 | 16.8 | 1.适用符合标准的不同品牌输液器。触摸屏操作 2.≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、微量模式。 3.输液精度：≤±5% 4.支持输血功能；支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 5..主机使用年限≥10年 6.重量：≤1.8kg（含电池） 7、内置锂电池，在25ml/h速度状态下，标配电池工作时间≥5小时 8、具备联网功能 9、配置：主机1台、输液台车1台 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-009 | 全院 | 组合工作台 | 3 | 0.74 | 2.22 | 1、材质：裸板≥0.8mm厚电解板、背架主龙骨≥1.5mm厚及≥0.8mm饰面电解钢板，304#不锈钢地脚线 2、台面：采用医用复合亚克力石材，其材料厚度≥12mm 3、上柜为平开门活动隔板分类存储物品，具体款式以临床需求为准 4、规格：长2600mm×宽590mm×高1800mm（±10mm）（根据现场测量为准） |  | 国产
CDLY-CY2026-02-010 | 全院 | 病床（含床头柜） | 400 | 0.258 | 103.2 | 1、规格：2200mm±10mm×950mm±5mm(包括护栏)×450mm±5mm(床面离地高度) 2、背部升降：升降角度0～75º（±5º）；腿部升降：升降角度0～35º。（±5º） 3、采用中央控制刹车系统，四轮直径Φ125mm一端踩下即可整床制动。 4、床面承重≥400kg。 5、床垫内层为≥10CM高弹性海棉 6、床头柜尺寸465*455*810mm（±50mm） 7、不锈钢护栏 | 单台配置：ABS床头床尾1副、不锈钢打弯护栏1副（标准型或加长型可选）、中央控制刹车轮1套、杂物架1个、ABS引流挂钩2个、餐桌板1个、输液架1个、高密度全海绵牛津布外套床垫1张，塑钢床头柜1个 | 国产
CDLY-CY2026-02-011 | 全院 | 病历车25位 | 4 | 0.12 | 0.48 | 1.材质:车体由ABS工程塑料 ，病历车台面、抽屉为ABS材质 2、单列25格病历夹隔层，每隔隔层的高度为≥27mm有抽屉 3、万向静音轮，其中两只带刹车功能，配有安全锁 4、规格: 385mm*410mm*1050mm（±10mm） |  | 国产
CDLY-CY2026-02-012 | 内镜中心（金牛） | 麻醉车 | 3 | 0.39 | 1.17 | 1、规格：650*475*980mm（±20mm） 2、为方便护理用品存放，整车采用多种规格抽屉，抽屉高度规格如下：120MM*2个，150MM*1个，213MM*1个 3、车体配备隐藏式侧拉板 4、台面厚度≥40mm，台面3侧安装一体式304不锈钢围栏 5、配有可调节式锐器盒架，可灵活固定1-5L锐器盒；配置一黄一灰摇盖垃圾桶，双排翻斗盒、2套抽屉PC隔板、不锈钢杂物筐 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-013 | ICU（沙河） | 电动病床 | 16 | 2.443 | 39.09 | 1.规格：床板长1950±5mm，全长2190±10mm（使用延长床架时可延长至2330±5mm），床板宽 900±5mm，整床宽1080±5mm，安全载重≥220KG 2、功能：背部上升0-70°；膝部上升0-25°；整床高度可调，床板上表面离地最低距离490mm±10mm、最高距离840mm±10mm；头高脚低0-14°、头低脚高0-14°； 3、四角配置可拆卸式防撞装置 4、背板具有双向腹部减压功能 5、单套配置：电机3个、床板上束腹带穿孔8个、床架上引流袋挂钩4组（左右两侧各2组，每组3个挂钩）、床垫止滑器5个、插式点滴杆1根 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-014 | 麻醉手术室（沙河） | 电动吸引器 | 6 | 0.12 | 0.72 | 1、采用无油润滑真空泵 2、设有溢流保护装置 3、负压调节系统为无级调压 4、配置贮液瓶： 2L塑料瓶*2（可配合使用的通用型一次性吸液袋） |  | 国产
CDLY-CY2026-02-015 | 麻醉手术室（金牛） | 不锈钢无菌包架 | 8 | 0.289 | 2.31 | 1、材质采用≥1.2mm厚304不锈钢。 2、带轮 3、规格1500*550*2000mm，带轮 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-016 | 麻醉手术室（金牛） | 不锈钢双层车 | 15 | 0.1 | 1.5 | 不锈钢材质，规格500*400*1000mm，上下双抽屉，抽屉分4隔断带轮 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-017 | 麻醉手术室（金牛） | 不锈钢圆桶污物车 | 10 | 0.075 | 0.75 | 规格：560*560*800mm，不锈钢材质 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-018 | 口腔科（金牛） | 不锈钢器械台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 长1.1-1.3米，宽0.5-0.7米高0.7-0.9米、一层抽屉，二层柜式不锈钢,带锁（具尺寸以现场测量为准） |  | 国产
CDLY-CY2026-02-019 | 急诊科（沙河） | 电动洗胃机 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1、采用定量容积式转换缸 2、面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态 3、具有“口腔插管”和“鼻腔插管”两种洗胃模式 4、流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档） 5、配置：主机 1 台、一次性胃管 28F 1 根、洗胃导管套件、三通接头 1 只 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-020 | 急诊科（金牛） | 便携式车载电动吸引器（含蓄电池） | 2 | 0.18 | 0.36 | 1、主机重量：≤5kg（含电池) 2、负压精度：±5kPa 3、收集罐：≥1 L 4、具有溢流防护装置、具有空气过滤器 5、储液容器支持温水清洗、浸泡消毒和在≤93℃以下自动清洗机进行热消毒 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-021 | 呼吸科（东虹） | 振动筛网雾化器 | 4 | 0.08 | 0.32 | 1.为医用级振动筛网雾化器，适用于呼吸科成人及儿童患者（含婴幼儿）的药物雾化治疗 2.雾化颗粒直径：质量中值直径（MMD）为3μm-5μm，粒径≤5μm的颗粒占比≥70% |  | 国产
CDLY-CY2026-02-022 | 骨科（沙河） | 病床床垫 | 40 | 0.031 | 1.24 | 1、床垫尺寸和分段与床相配，内层为≥10CM高弹性海棉 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-023 | 妇产科、B区 | 检查床 | 5 | 0.07 | 0.35 | 1、规格：1900×620×700mm（±10mm） 2、床面表面采用人造革，内面采用泡沫 3、床面额定载荷为≥135kg |  | 国产
CDLY-CY2026-02-024 | 妇产科（沙河） | 妇科检查床 | 3 | 0.152 | 0.46 | 1、规格：1260×530×780mm（±50mm） 2、床面分为二段，背板、臀板，背板采用支撑架落槽式提拉上落 3、床架采用≥1.2mm厚不锈钢板 4、床垫采用高密度海绵成型垫，外层为人造皮革 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-025 | 儿科（沙河） | 治疗车 | 9 | 0.25 | 2.25 | 1、主要由钢·ABS工程塑料结构组成 2、配置两层中抽面，抽屉高120mm，内空：430*335*110mm，抽屉内3*3 分隔片，可自由分隔 3、配有ABS分色污物桶，旋转式≥3L锐器盒 4、四只直径≥100mm万向插轻声轮，其中两只带刹车功能 5、规格：台面总长760mm*台面总宽475mm*930mm（±10mm） |  | 国产
CDLY-CY2026-02-026 | 儿科（沙河） | 输液床 | 2 | 0.1 | 0.2 | 长160*宽62*高78mm |  | 国产
CDLY-CY2026-02-027 | 儿科（沙河） | 儿童简易呼吸器 | 1 | 0.058 | 0.06 | 1.为医用级儿童简易呼吸器（人工复苏球囊），适用于新生儿、婴幼儿及学龄前/学龄期儿童的紧急通气、呼吸支持及转运场景，可配合氧源使用 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-028 | ICU（沙河） | 输液工作站（一拖四） | 5 | 1.8 | 9 | 一、注射泵： 1、注射精度≤±1.8% 2、支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 3、≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能 4、支持药物库，可储存≥5000种药物信息；可存储≥3500条的历史记录 5、电池工作时间≥5小时@5ml/h 6、触摸屏操作 二、输液泵： 1、支持输血功能，支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 2、输液精度≤±5% ≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能 3、触摸屏操作 三、配置： 输液信息采集系统（4槽位）1个、注射泵3个、输液泵1个 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-029 | ICU（沙河） | 推注泵（双泵） | 12 | 0.395 | 4.74 | 1、能自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml 2、具有双通道独立设置功能，触摸屏操作 3、具有≥7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、TIVA模式 4、注射精度：≤±2% 5、整机重量≤3.0kg（含锂电池），主机自带提手 6、主机使用年限≥10年 7、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 8、具备联网功能 |  | 国产
CDLY-CY2026-02-030 | ICU（金牛） | 气道管理车 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1、车体由冷钢喷塑材料组成，板材厚度≥1.0mm 2、气道车尺寸760-800*480-500 *1100-1400mm；第一、二、三、四层高度110-140mm、内部尺寸：450-470*360-380*90-120mm；第五、六层高度120-140mm、内部尺寸：450-470*360-380*100-130mm；第七层高度130-150mm、内部尺寸：450-470*360-380*100-130mm。 3、车体四周安装有防撞装置；≥4寸万向静音轮 4、车体装有电源插排，可外接电源，≥一个氧气瓶支架 |  | 国产

## 第三批
成都市第六人民医院2026年医疗设备市场调研第三批调研明细表（CDLY-CY2026-03)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 进口/国产
CDLY-CY2026-03-001 | 门办 | AED | 4 | 1.2 | 4.8 | 1.具备自动心率分析功能、儿童/成人双模式电极片 2.具有电量/电极片有效期指示灯、数据记录功能 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-002 | 急诊科（沙河） | 便携式转运呼吸机 | 2 | 3.85 | 7.7 | 1、用于在专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用，对成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助呼吸支持 2、呼吸机主机重量（含电池）≤4kg 3、触摸控制屏 4、标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV；满足有创和无创两种功能 5、潮气量：20ml-4000ml；呼吸频率：1-100次/min；吸气时间：0.10 s～10.0；呼末正压：0-50cmH2O；氧浓度：21-100% 6、具备无线数据传输功能 7、配置：主机1台、重复性呼吸管路1套、重复性面罩1套、模拟肺1个、氧气气源管路1条、2.4L氧气瓶 1个 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-003 | 急诊科（金牛） | 脊柱固定救护套装 | 3 | 0.36 | 1.08 | 1、采用高密度塑料聚乙烯吹塑一次成型 2、可穿透X光、MRI、CT 3、排水量大，整体体积≥0.04m，在常温水里可浮起一成人 4、脊椎固定套装包含有颈托、头部固定器和脊椎固定板，固定绑带 5、颈托内部柔软，有低、中、高三种位置调节 6、配置清单：颈托1个、头部固定1个、绑带5套、收纳包1个（能收纳颈托及固定绑带） |  | 国产
CDLY-CY2026-03-004 | 急诊科（金牛） | 加温快速输注仪 | 1 | 7 | 7 | 1、设备为一体机，可同时实现输血输液加温输注、加压袋加压输注、气泡断流检测 2、主机含电池含全部附件，整体重量≤3Kg 3、主机屏幕运行信息可显示：加压袋压力设置数值、加压袋压力实时数值、温度设置数值、温度实时数值、电池容量信息、气泡断流检测报警信息 4、输液加压功能：非加压舱加压，输注加压范围0-300mmHg, 可以加压500ml,1000ml，3000ml液体，压力误差≤±3mmHg 5、输血输液加温功能：输出温度范围：33℃～43℃，调节步长≥0.5℃，精度0.1℃ 6、内置锂电池，容量≥12000mAh， 输血输液加温、加压袋电子加压两种功能同时使用，锂电池使用时间≥4小时 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-005 | 急诊科（金牛） | 床旁心脏临时起搏器 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1、起搏模式：SSI（AAI，VVI），SOO（AOO，VOO） 2、起搏频率：30-200ppm 3、脉冲波形：恒定电压、脉冲幅度：1-10V、脉冲宽度：0.06-2.0ms、感知灵敏度：0.5-20mV 4、指示灯：起搏、感知、低电量指示灯 5、开机自检，设备运行过程中不间断实时监控 6、配置：临时起搏器1台、患者电缆1根、电池1对 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-006 | 呼吸科（沙河） | 除颤仪 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1、除颤功能可用于成人，儿童，新生儿 2、除颤电流波形：双相波技术 3、除颤精度：负载阻抗175欧时，选择最大能量时的能量误差≦5% 4、标配工作模式：手动除颤，同步复律，AED、体外无创起搏、智能自检 5、支持体内除颤功能 6、配置：主机1台（含成人和儿童体外除颤电极版、电池1组、心电导连线1套、电极板连接线1套、记录纸1卷 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-007 | 呼吸科（金牛） | 无创呼吸机 | 5 | 12 | 60 | 1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气 2、≥15英寸触摸屏 3、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C 4、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能 5、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿200L/min 6、具备主界面图形化显示病人端漏气量 7、主要设置参数：持续气道正压CPAP： 4-30 cmH2O，吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O，支持压力：4-50 cmH2O，呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20，潮气量（容量保证模式下）：50ml—2500ml，呼吸频率：1-60次/min，吸气时间：0.2—5s，压力上升时间：1-6档可调，延时升压时间：OFF； l-60min等 8、配置：呼吸机主机（含台车）、氧气软管、电源线、成人模拟肺、湿化器 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-008 | 呼吸科（东虹） | 无创呼吸机 | 6 | 12 | 72 | 1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气 2、≥15英寸触摸屏 3、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C 4、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能 5、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿200L/min 6、具备主界面图形化显示病人端漏气量 7、主要设置参数：持续气道正压CPAP： 4-30 cmH2O，吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O，支持压力：4-50 cmH2O，呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20，潮气量（容量保证模式下）：50ml—2500ml，呼吸频率：1-60次/min，吸气时间：0.2—5s，压力上升时间：1-6档可调，延时升压时间：OFF； l-60min等 8、配置：呼吸机主机（含台车）、氧气软管、电源线、成人模拟肺、湿化器 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-009 | 呼吸科（东虹） | 除颤仪 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1、除颤功能可用于成人，儿童，新生儿 2、除颤电流波形：双相波技术 3、除颤精度：负载阻抗175欧时，选择最大能量时的能量误差≦5% 4、标配工作模式：手动除颤，同步复律，AED、体外无创起搏、智能自检 5、支持体内除颤功能 6、配置：主机1台（含成人和儿童体外除颤电极版、电池1组、心电导连线1套、电极板连接线1套、记录纸1卷 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-010 | ICU（沙河） | 有创呼吸机 | 7 | 11.55 | 80.85 | 1、≥15英寸触摸控制屏，气动电控呼吸机，适用于成人，小儿和婴幼儿病人类型；同时标配一体式备用空气气源（非外置空压机），可在断气断电状态下继续工作，具备实时气源压力电子显示 2、具备通气模式包括：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气PRVC及其压力调节容量控制同步间歇指令通气PRVC-SIMV、气道压力释放通气APRV、自适应支持通气（如AMV或ASV）、容量支持通气VS、无创通气和氧疗模式，其中氧疗模式最大流速≥80L/min 3、备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、吸痰增氧、自动插管阻力补偿功能、NIF、PEEPi、P0.1测定及低流速P-V工具、SI肺复张工具和SBT脱机工具 4、具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、顺应性、通气量等力学参数变化，以及肺损伤、肺塌陷风险共8种提示 5、具备监测参数：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、驱动压、牵张指数Stress Index、肺过度膨胀系数C20/C等，支持升级监测参数：跨肺机械能、胸壁顺应性、肺顺应性、机械能等 6、参数设置：①潮气量：20ml～4000ml，吸气压力：1～100cmH2O，压力支持：0～100cmH2O，PEEP：0～50cmH2O，压力触发灵敏度：-20～- 0.5cmH2O或OFF，流速触发灵敏度：0.5～20L/min或OFF；②呼气触发灵敏度：1～80%（手动可调） 7、配置：呼吸机主机（含台车）、氧气软管、电源线、成人模拟肺、湿化器 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-011 | ICU（金牛） | 体外膜肺氧合系统（ECMO） | 1 | 135.62 | 135.62 | 1.配备内置电池，电池可拆卸，可反复充电，可持续供电≥240分钟 2.显示面板显示屏≥12英寸触摸屏 3.具备开机自检、异常自检及报警功能;模式选择：正常模式、稳压模式 4.泵驱动装置:驱动器自带屏幕，具备集成流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量、气泡、转速监测;转速范围：0～6500 RPM;流量范围：0～8 LPM;压差：最大不小于500 mmHg;泵头预充量： ≤17 mL; 5.监测:流量监测：外置流量气泡传感器，无需使用耦合剂，可以实时进行流量、气泡监测;压力监测：可监测泵前压力、膜前压力、膜后压力，并自动计算跨膜压差;温度监测：可监测静脉温度和动脉温度;提供≥24小时流量、转速、压力参数趋势图回顾 6.空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器；能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给； 7.变温水箱：水箱容积：≤1.5升；温度范围：35℃～39℃ 8.凝血时间分析装置:含打印机;可提供四种类型催化剂试管。（MAX-ACT:混合试管、C-ACT硅土试管、K-ACT:高岭土试管、G-ACT:玻珠试管） 9.配置:主机1台，台车1辆，泵驱动装置1台，紧急泵驱动装置1台，备用电池2个，水箱1套，ACT检测仪1套，空氧混合器1套，培训套包1套 |  | 进口
CDLY-CY2026-03-012 | ICU（金牛） | 心肺复苏仪 | 1 | 9.6 | 9.6 | 1.电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压 2.采用背板加双侧支臂式按压结构 3.设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步开机，第二步启动按压 4.彩色触摸屏 5.按压深度：30~60mm，连续可调，误差值±2mm;9.按压频率：每分钟按压100、110、120次 误差值±1;按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式;11.按压/释放比：按压/释放比为50%（即1:1） 6.配有便携式一体化背囊，利于野外或转运过程中携带使用 7.配置: 主机1台、背包1个、电池1组、CO2模块1套、按压盘2个、患者稳定带1条、患者固定带1条 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-013 | ICU（金牛） | 床旁心脏临时起搏器 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1、起搏模式：SSI（AAI，VVI），SOO（AOO，VOO） 2、起搏频率：30-200ppm 3、脉冲波形：恒定电压、脉冲幅度：1-10V、脉冲宽度：0.06-2.0ms、感知灵敏度：0.5-20mV 4、指示灯：起搏、感知、低电量指示灯 5、开机自检，设备运行过程中不间断实时监控 6、配置：临时起搏器1台、患者电缆1根、电池1对 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-014 | 心血管内科（沙河） | 动态心电图 | 25 | 0.9 | 22.5 | 1.导联数目：12 导联/3 导联二合一，一个记录器既有 12 导联记录模式，又有 3 导联记录模式。 2.数字式无压缩记录，12 导联模式可提供 24 小时、48 小时、72 小时三种记录时间选择（可通过记录器设置），3 导联模式提供 1 天—7 天，7 种记录时间选择 3.记录器自带独立起搏检测通道，无需设置起搏开关可完成起搏信号自动检测和记录。 4.存储介质：采用通用型 SD 闪存卡存储，存储容量≥8G 5.记录器提供电池电量、导联线连接、闪存卡等自动检测功能，能够提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警 6.软件分析功能：采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、伪差、未知等类型，具有模板叠加功能；提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比；具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能；独立的 12 导联 ST 扫描分析功能，包括趋势图、表格和支持性报告，提供独立的 ST段分析报告，提示升高/压低时间以及导联分布；具备睡眠呼吸波的采集功能 7.具有专门的客户端和分析端软件， 可接入医院网络或互联网，实现院内、不同院区之间的原始数据及电子报告的高速传输和共享 8.具备特殊事件标记功能；支持体位运动记录，可显示立位静态、立位运动、卧位静态、卧位运.配置清单： 9..配置清单： 主机 1 台（带病人背套 1 个） 、 12 导心电导电线 1 套 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-015 | 心血管内科（沙河） | 动态血压 | 25 | 0.8 | 20 | 1.测量方法：示波震荡法；测量精度:±3mmHg；测量范围：收缩压：40-260mmHg、舒张压：20-210mmHg、心率：40-200bpm 2.具有体位运动信息记录功能 3.软件内置儿童血压数据，输入儿童患者信息后可自动匹配分析标准 4.分析软件提供检查信息、数据表、趋势图、散点图、饼图、柱状图、小时数据表等信息显示 5.有血压比较分析功能，软件可以比较最近两次就诊的血压数据。 6.具有专门的客户端和分析 端软件，可接入医院网络或互联网，实现院内、不同院区之间的原始数据及电子报告的高速传输和共享。 7.配置清单：主机 1 台（带病人背套 1 个）、血压袖带 1 个 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-016 | 心血管内科（沙河） | 多道电生理检测及射频消融仪 | 1 | 44.5 | 44.5 | 一、多道生理记录仪： 1.用于描记人体心脏活动时人体体表心电图、心腔内的心电波形、测量心腔和血管内压力、发放刺激； 2.总通道数≥32个通道（体表放大器12道、心内放大器双极≥16道、ABL 2道、有创血压2道） 3.体表、心内固定增益多档可调 4.多道生理记录仪的操作界面能显示心脏射频消融仪实时面板界面，两边设置参数与实时显示的参数同步一致 5.液晶显示设备：4台≥22英寸图像显示终端（双屏均要求能实现实时显示手术图形），附加第三、第四屏实时显示 6.可升级三维标测系统 7.配置要求：隔离电源1台；控制主机1台；前置放大器1台；内置刺激仪1套；体表线1套；血压线2根；心内输出盒1个；图像显示终端 4台 二、射频消融仪： 1.功率输出范围：0～75W可调 2.实时检测显示阻抗：在手术全过程中，当仪器连接上消融电极后，仪器将对人体组织的阻抗进行检测 3.、阻抗保护设置范围可调：低阻保护设置范围20W～80W，高阻保护设置100W～300 W 4.温度设置范围：45℃～85℃；温度检测范围：20℃～90℃；阻抗检测范围：20Ω～300Ω 5.兼容：非温控（功率）导管、单热敏电阻温控导管、双热敏电阻温控导管、单热电偶温控导管、双热电偶温控导管等。 6.配置要求：射频仪主机1台；心内ECG线1套；脚踏开关1副 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-017 | 神经外科（沙河） | 多参数心电监护（含PICCO模块） | 1 | 12.5 | 12.5 | 1.模块化插件式监护仪，主机≥6个插件槽，可外接8槽位辅助插件 箱，便携式提手 2.≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080 3.具有多参数监测模块：≥5英寸液晶显示屏，能单独监护转运病人,可供电4小时；转运模块可测量心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、脉率、有创血压；具有联网功能，能够实时传输监护数据到中央监护系统 4.内置锂电池，供电时间≥3小时 5.工作模式：监护模式、待机模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式、抢救模式 6.监护仪设计使用年限≥8年 7.监测内容：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温、有创血压、呼气末二氧化碳（旁流）、PICCO 8.具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电具备ECG多导同步分析功能；提供≥26种心律失常分析（含房颤） 9.支持24小时动态血压分析功能；有创血压模块支持至少8个通道有创血压，支持CVP/ICP/PPV/PAWP等测量 10.可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20% 11.呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-018 | 神经外科（沙河） | 有创颅内压监护仪 | 1 | 5 | 5 | 1.控制器：按键控制+显示屏触摸控制 2.传感器校零：一键校零 3.压力显示：显示精度1mmHg或0.1kPa；趋势波形显示平均压力值变化，量程自动调整；显示范围-10mmHg～100mmHg或-1.3kPa~ 13.3kPa；4.显示时长可选30min、60min、2h、4h、 8h、24h；可回顾14天压力历史趋势 5.温度显示：显示精度0.1℃或0.1℉；显示范围25℃～45℃或77℉～113℉ 6.报警功能：具有电池电源低提示报警、传感器脱落报警、平均压力超限报警、平均温度超限报警，报警音量可调 7.可输入患者信息，并将患者信息存储在传感器中；可存储至少7个患者连续14天压力/温度趋势数据，数据可导出 8.配置清单： 颅内压监护仪 1台、 耦合电缆 1根 、电源适配器 1个 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-019 | 全院 | 监护仪 | 180 | 0.35 | 63 | 1.便携一体式监护仪, 主机集成附件收纳槽，主机设计使用寿命≥10年 2.液晶触摸屏 3.标配检测心电、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温 4.具有联网功能（无线） 5.配置清单：：（1）病人监护仪主机 1台（2）成人电极片(不带标贴) 1包（3）心电导联线 1根（4）血压导管(2M)1根（5）血压袖套 1个（6）体温探头 1个（7）血氧探头 1个 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-020 | 全院 | 心电图机 | 12 | 1.95 | 23.4 | 1.标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能 2.整机重量≤5kg 3.采样率：≥60k Hz；独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz； 4.液晶触摸屏，内置锂电池 5.主机使用年限≥10年 6.具有联网功能（无线传输），心电设备支持接入院内麦迪克斯心电电生理远程平台 7.配置清单：心电图主机 1 台；心电导联线 1 根；胸电极 1 盒；肢电极 1 盒；台车 1 台 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-021 | 麻醉手术室（沙河） | 麻醉深度监护仪 | 1 | 21.79 | 21.79 | 1.BIS闭环靶控泵是由BISx模块+注射泵主机两部分构成 2.可显示的有：1）脑电双频指数（BIS）显示；2）信号质量（SQI）显示；3）肌电图 (EMG)显示；4）脑电图（EEG）波形显示；5）BIS趋势图显示：在屏幕上实时绘制脑电双频指数（BIS）的趋势曲线图；6）注射泵数据显示；7）SR显示 3.具有血浆浓度或效应部位浓度靶控输注功能；血浆浓度靶控输注模式可选择至少10种药物；效应部位浓度靶控输注模式可选择至少7种药物；具有BIS传感器检测功能 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-022 | 麻醉手术室（金牛） | 麻醉深度监护仪 | 1 | 21.79 | 21.79 | 1.BIS闭环靶控泵是由BISx模块+注射泵主机两部分构成 2.可显示的有：1）脑电双频指数（BIS）显示；2）信号质量（SQI）显示；3）肌电图 (EMG)显示；4）脑电图（EEG）波形显示；5）BIS趋势图显示：在屏幕上实时绘制脑电双频指数（BIS）的趋势曲线图；6）注射泵数据显示；7）SR显示 3.具有血浆浓度或效应部位浓度靶控输注功能；血浆浓度靶控输注模式可选择至少10种药物；效应部位浓度靶控输注模式可选择至少7种药物；具有BIS传感器检测功能 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-023 | 急诊科（东虹） | 转运监护仪 | 1 | 1 | 1 | 1.设备主要功能或目标：标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温 2.≥5.5英寸彩色液晶屏，分辨率不小于1280*720；重量≤920克，轻巧便携，适合转运 3.锂电池续航时间不少于3-4小时 4.工作模式：户外模式、插管模式、夜间模式、隐私模式 5.心率测量范围：10-350bpm，3/5/6导心电测量 6.具备24小时血压动态分析；可监测灌注指数PI 7.支持有线联网至中央监护系统或升级Wifi连接 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-024 | 呼吸科（东虹） | 呼气分析仪及一氧化氮检测器 | 1 | 2 | 2 | 1.适用范围：用于检测呼出气中NO的体积分率浓度。CO（一氧化碳）的气体浓度，一氧化碳分析模块 2.采样方式：在线、离线和潮气三种采样方式 3.仪器具备联检功能，可检测指标：FeNO50、FeNO200、FnNO、大小气道联检（FeNO50+FeNO200+CaNO）、上下气道联检（FeNO+FnNO） 4.配套过滤嘴：细菌过滤效果：过滤效率≥99.9%；病毒过滤效果：过滤效率 ≥99.99% 5.可配套电脑和打印机使用，可生成报告并查询调用历史数据及报告 6.测试范围：NO：0ppb－3000ppb；CO: 0-250ppm 7.定期提供具有配气资质的一氧化氮标准气 8.配置清单：呼气分析仪主机 1台，采样器 1台 ，工作站（含打印设备 1套，配套一次使用呼气过滤嘴（口呼、鼻呼）、采样气袋 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-025 | 儿科（沙河） | 一氧化氮呼气分析仪 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.适用范围：用于检测呼出气中NO的体积分率浓度 2.鼻部专用过滤采样手柄，内置过滤装置，可有效过滤细菌，病毒等进入鼻腔的风险 3.细菌过滤效果：过滤效率≥99.9%；病毒过滤效果：过滤效率 ≥99.99% 4.定期提供具有配气资质的一氧化氮标准气 5.配置清单：呼气分析仪主机 一套，过滤器（SV-IBFN 型） 1个，外接呼气管 1根，检测器起拔器 1个 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-026 | 儿科（沙河） | 儿童心电监护仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.便携一体式监护仪, 主机集成附件收纳槽，主机设计使用寿命≥10年 2.液晶触摸屏 3.标配检测心电、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温 4.具有联网功能（无线） 5.配置清单：：（1）病人监护仪主机 1台（2）儿童电极片(不带标贴) 1包（3）心电导联线 1根（4）血压导管(2M)1根（5）血压袖套（儿童） 1个（6）体温探头 1个（7）血氧探头（儿童） 1个 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-027 | 儿科（金牛） | 胃肠电图仪 | 1 | 16.95 | 16.95 | 1.可对胃节律紊乱综合症,胃动过速,胃动过缓,胃轻瘫,胃功能性消化不良、胃动力不足、肠易激综合征等功能性疾病作出准确诊断 2.胃肠电二维功率谱分析功能 3.通道数：8通道（胃肠同步） 4.频带：胃电 0.025 HZ～0.067HZ; 肠电 0.025HZ～0.33HZ 5.后期可在原有工作站增加食道测压和24小时胃酸检测 6.设备使用年限：≥10年 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-028 | 儿科（金牛） | 儿童心电监护仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.便携一体式监护仪, 主机集成附件收纳槽，主机设计使用寿命≥10年 2.液晶触摸屏 3.标配检测心电、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温 4.具有联网功能（无线） 5.配置清单：：（1）病人监护仪主机 1台（2）儿童电极片(不带标贴) 1包（3）心电导联线 1根（4）血压导管(2M)1根（5）血压袖套（儿童） 1个（6）体温探头 1个（7）血氧探头（儿童） 1个 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-029 | ICU（沙河） | 多参数心电监护（含PICCO模块） | 2 | 12.5 | 25 | 1.模块化插件式监护仪，主机≥6个插件槽，可外接8槽位辅助插件 箱，便携式提手 2.≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080 3.具有多参数监测模块：≥5英寸液晶显示屏，能单独监护转运病人,可供电4小时；转运模块可测量心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、脉率、有创血压；具有联网功能，能够实时传输监护数据到中央监护系统 4.内置锂电池，供电时间≥3小时 5.工作模式：监护模式、待机模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式、抢救模式 6.监护仪设计使用年限≥8年 7.监测内容：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温、有创血压、呼气末二氧化碳（旁流）、PICCO 8.具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电具备ECG多导同步分析功能；提供≥26种心律失常分析（含房颤） 9.支持24小时动态血压分析功能；有创血压模块支持至少8个通道有创血压，支持CVP/ICP/PPV/PAWP等测量 10.可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20% 11.呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测 |  | 国产
CDLY-CY2026-03-030 | ICU（沙河） | 多参数心电监护 | 2 | 4.1 | 8.2 | 1.标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温、有创血压、呼气末二氧化碳（旁流）；具备3导、5导、6导心电导联切换功能 2.≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1920*1080；监护仪设计使用年限≥8年 3.模块化插件式监护仪，主机≥6个插件槽，可外接8槽位辅助插件箱，便携式提手 4.具有多参数监测模块：≥5英寸液晶显示屏，能单独监护转运病人,可供电4小时；转运模块可测量心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、脉率、有创血压；具有联网功能 5.内置锂电池，供电时间≥3小时 6.工作模式：监护模式、待机模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式、抢救模式 7.可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%；呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测 8.有创血压模块支持至少8个通道有创血压，支持CVP/ICP/PPV/PAWP等测量 9.趋势图可存储至少1600小时；至少2400个参数报警事件；至少2400个ARR 事件；至少2000组NIBP数据存储；全息波形可存储至少72小时 |  | 国产