## 第九批
成都市第六人民医院 2026年医疗设备市场调研第九批调研明细表 （CDLY-CY2026-09)
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置 | 进口/国产
CDLY-CY2026-09-001 | 消化内科 | 代谢气体分析仪 | 1 | 10 | 10 | 1.采样方式：在线或离线，满足不同的应用场景。 2.检测指标：经呼气末CO2监测指示的采样与校准的H2、CH4、NO、H2S体积分率。 3.检测范围：（1）H2：0－200ppm；（2）CH4：0-75ppm;（3）CO2：0-7%；（4）NO：0-3000ppb； 4.准确性（检测值与标准配气值的标准误差：（1）H2：±2ppm或5%，两者取较大值； （2）CH4：±2ppm或5%，两者取较大值；（3）CO2：±1%；（4）NO（选配时）：±3ppb或10%，两者取较大值；（5）H2S（选配时）：±3ppb或10%，两者取较大值； 5.重复性（同一配气或呼气浓度的重复检测误差）：相对标准偏差RSD应在10％内 6.开机预热时间：<30 分钟，预热结束即可使用，无需每天使用前校准。 7.传感器类型：H2/NO/ H2S：电化学传感器；CH4：甲烷催化型半导体气敏元件与氢、氧与水气敏元件构成。 8.采样过滤：吸入过滤器含高锰酸钾/活性炭/N99纤维层，可过滤环境中有害气体与细菌病毒等微生物，严防交叉感染；呼出过滤器含N99纤维层与湿化层，严防细菌病毒等微生物进入体内。 9.设备内部装有湿度调节器，防止湿气对测试结果的影响。 10.质量控制 （1）仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、憋气、呼气末、NO呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。 （2）仪器具有标准气检验校准和呼出气检验校准两种质控方式，保证临床准确性。 （3）产品生产厂家具有制备标准气的能力并可提供具有配气资质的一氧化氮、氢气、甲烷、硫化氢标准气。 11.仪器系统可与医院HIS等系统数据互联。 | 主机、一氧化氮检测器、呼气分析仪-检测器、气袋 | 国产
CDLY-CY2026-09-002 | 呼吸科（金牛） | 便携睡眠呼吸监测仪 | 9 | 2.5 | 22.5 | 1、设备原始采集通道数≥10导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸、腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、CPAP压力滴定、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、无线外接扩展通道参数等。 2、软件分析参数定义符合AASM 美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册3.0版。 3、设备采用内置锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时；电池无需拆卸更换。 4、具备全彩显示屏，可以显示记录状态、气流波形、热敏波形、胸/腹式呼吸运动、脉搏、血氧饱和度、CPAP、记录时长、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记夜间事件。 5、具备导联阻抗提醒功能，在佩戴过程中可图形化显示传感器连接状态，便于检查连接状态，防止记录失败。 6、具备RIP-Flow（呼吸流速 / 动态导联）、RIP-Sum（呼吸容量 / 努力导联）呼吸算法导联。 7、具备CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告，和佩戴呼吸机时的睡眠监测报告，提供不同大小压力整夜时间占比，辅助临床出具呼吸机压力治疗参数建议。 8、分析软件具有全中文操作界面，可以手动或自动分析呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧、氧减、心率、脉率、呼吸事件、体动、体位的趋势图。 9、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。 10、软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明，信息直观，简约高效；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口。 11、软件判读中事件标注拖动框内有信息展示，实时展示拖动时间、下降比、氧减值等信息，辅助快速判图。 12、自定义配置趋势图的展现方式，支持折线图、直方图、色块图，任意模式，随意配置。 13、支持多种开始采集方式实时模式、血氧探头触发监测、定时设置，可提前定制每个患者的监测开启时间。 14、数据文件格式采用国际通用EDF格式，可将数据导入至其它所需要软件平台进行分析。 15、患者报告一键生成，可自定义报告模板，同时支持一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于进行科研及其他数据收集操作。 16、设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。 17、具有高通、低通滤波，工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。 | 腕部主机 胸部组件 数据通讯组件 蓝牙适配器 血氧传感器 热敏气流传感器 胸呼吸导联线 腹呼吸导联线 胸腹呼吸带 医疗适配器 | 国产
CDLY-CY2026-09-003 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 2 | 3.3 | 6.6 | 1.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 2.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤AED功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 3.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 4.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。 6.具有能量选择键，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。 7.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 8.监护功能：配置SpO2、NIBP。可选配升级12导ECG、体温、旁流EtCO2监测功能具有≥26种心律失常分析。 9.标配1块电池可支持360J除颤210次以上，可选配两块锂电池支持360J除颤420次以上。电池体上带有≥五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11.彩色TFT显示屏≥8.4英寸, 分辨率≥800×600，显示≥5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪配置≥80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 |  | 国产
CDLY-CY2026-09-004 | 急诊科 | 硅树脂器械装载筐 | 1 | 0.22 | 0.22 | 1.硅树脂材质 2. 规格：600*300*100mm 3. 装载器械灭菌能够满足灭菌要求 4. 内有可调节固定器械卡扣 5. 支持低温、高温灭菌 |  | 国产
CDLY-CY2026-09-005 | 急诊科 | 急救出诊包 | 2 | 0.18 | 0.36 | 1．面料防水 2. 整包便携，可背可提，整包主体塑型，另主包外有≧4个附包 3. 主包内：标配有药包、并有≧3个分装小包。 4. 尺寸大小：36*17*42cm |  | 国产
CDLY-CY2026-09-006 | 骨科 | 超短波治疗仪 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.行预热时间：≤30秒 2.输出功率最大：250W±20% 3.脉冲调制频率：疏波70Hz，密波350Hz，分两档可调，误差±l5%。 4.输出控制：连续波5档可调，脉冲波2档可调. 5.定时控制：10分，15分，20分，25分，30分钟五档可调。 6.具有自动预热、自动稳压、过压自动归零，治疗电子定时，声光提示。 7.工作频率采用27.12MHz，性能更稳定。 8.连续波输出能量是连续的，适用一般治疗。 9.脉冲波工作频率27.12MHz受脉冲频率70H调制，形成间断输出，则输出能量是间断的，非热效应明显。 |  | 国产
CDLY-CY2026-09-007 | 骨科 | 红蓝光机 | 1 | 0.55 | 0.55 | 红光（625–660nm，主流 633/635nm） 消炎、消肿、镇痛、促血液循环、加速伤口愈合 修复皮肤屏障、促胶原再生、嫩肤、改善痤疮痘印 辅助治疗：关节炎、乳腺炎、盆腔炎、前列腺增生等 蓝光（415–470nm，主流 417/465nm） 杀灭痤疮丙酸杆菌、抑制皮脂分泌、祛痘控油 抗炎、改善轻中度炎症性痤疮 波长：红光 633±10nm；蓝光 417±10nm（医疗级） 功率密度：红光 ≥80mW/cm²；蓝光 ≥70mW/cm² 光源：大功率 LED 矩阵 / 医疗级灯珠，单头多光合一（免换头） 辐照面积：≥410×160mm（≥650cm²）；高配≥850–1188cm² 稳定性：功率波动≤±10%；长时间输出稳定 |  | 国产
CDLY-CY2026-09-008 | 骨科 | TDP灯 | 4 | 0.025 | 0.1 | 特定电磁波谱（TDP）板受热辐射，产生2~25μm生物效应波 恒温加热，无强光、无微波，安全温和 基础必备功能 数字定时（0~60min 可调） 温度 / 功率可调 超温保护、过热断电 预热提示、倒计时提醒 360° 定位照射，不滑落、不倾倒 |  | 国产